מדינת ישראל
המרכז הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי 
מכרז מס' 12946
מכרז פומבי 
רכישת מחטים ואלקטרודות למכשיר לטיפול בכאב בעזרת גלי RF עבור מרפאת כאב שבמרכז הרפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מכרז פומבי 
מכרז מס': 12946
לרכישת מחטים ואלקטרודות למכשיר לטיפול בכאב בעזרת גלי RF
הודעה
1.    המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן:"המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת 
       הצעות לרכישת מחטים ואלקטרודות למכשיר לטיפול בכאב בעזרת גלי RF עבור 
       מרפאת כאב.

2.    את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 300 ₪  (שלא יוחזר) ביחידת המכרזים 
       הנמצאת במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה( 1-) בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 13:30.
3.    המציע נדרש להעביר להדגמה את המכשיר המוצע ומתכליו. באחריות המציע לתאם 
       את ההדגמה עם הגורם המקצועי- דר' בריל בטל': 03-6974477 אלא אם ניתן פטור 
       ע"י הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. הספק נדרש לסיים את ההדגמה ולקבל את 
       אישור הגורם המקצועי לפני מועד הגשת המכרז.
4.    ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים/תנאי הסף, תיבחנה ע"י צוות מטעם   
       המזמין אשר יבחן את נושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 85 לפחות 
       במרכיבים של אמות המידה ישוקללו עם המחיר.
5.    את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס 
       במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 12946 לתיבת המכרזים הנמצאת במרכז 
       הרפואי ת"א ביחידת המכרזים אגף ד' קומה (1-) עד ליום 10.12.12 שעה 12:00.
6.    תנאי סף / המוקדמים למכרז הינם:

1.  ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 15,000 ₪.
 הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום ה 10.03.13, בנוסח המצורף  
        למסמכי המכרז.
 ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה.
       המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו 
       תוך 90 יום.
2. קיום אישור אמ"ר בר תוקף , או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן FDA או/ו CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר תהיה ראשית הועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת.
3. על  המציע להיות בעל ניסיון של 12 חודשים באספקה ושימוש בפריט/ים נשוא המכרז, במוסד רפואי אקדמאי בארץ  או לחילופין 3 מוסדות רפואיים אקדמאיים בחו"ל – יש לצרף תשקיף משתתף חתום על ידי מורשה חתימה של המציע  בציון שמות מרכזיים רפואיים, אנשי קשר וטלפונים.
4. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
5. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ( המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח  לאימות האמור לעיל ).  
6. על המציע לעמוד בכל דרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.
6. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה – נשמרת לועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה. 
7. אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 
8. את מסמכי המכרז ניתן לראות בקישור הבא: 
             http://www.mr.gov.il/purchasing/PurchasingTopNav/Tenders
      9.   לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס': 6974883- 03.
[image: image2.png]THE STATE OF ISRAEL
MINISTRY OF HEALTH
TEL AVIV SOURASKY MEDICAL CENTER

AN gy
RO 1wy
MPONTIO YUY AN SN NI tyyns

Affiliated to the Tel-Aviv University TIIND U RIS DODIReS )

Sackier Faculty of Medicine IVIN PR 0D anINe

Municipatity of T'el Aviv-Yaffo 1B IN-OM r

Division of Epidemiology and Preventive Medicine NYND ANIDN DNVPNTIONY [insr
2012 yan

,2A1 aife

X'IIRIDIN TIIML NOW WIN'W WFWI O LU DYAT YO Inewn a"yn
YRIINA TEYY (Nl 110N 1R Ao zan nnx 957 v 1'YAna/Awona nx jry 3
CLEANSER (172 mnin)
L Endozym AW+APA (Neutral Enzymatic Detergent for manual and ultrasonic wash)

[J Transeptic Spray

[J PAL - ACTIVE (alkaline detergent for mechanical wash)
] PL-4 (alkaline detergent for manual wash)

[] BLICLEAN (alkaline detergent for mechanical wash)

L BELIDRY 604 (for mechanical dry)

PREPARATION FOR DISINFECTION (1vo'n 'y¥nx)

LOW LEVEL DISINFECTION HIGH LEVEL DISINFECTION
L 70% ALCOHOL "] ANIOXIDE

L] 70% ALCOHOL +0.5% CHLORHEXIDINE LI CIDEX-OPA

U PAL-ACTIVE ' Chior-clean TAB

L] ANTIGONE WIPE

INSTRUCTIONS FOR HIGH-LEVEL DISINFECTION
[J Disinfect in dishwasher 93°c for 10’

0 Dry 120° for 10’

STERILIZATION PROCEDURE iy nivw)
C1 Steam 134°c for 10’

"1 ETO55°%¢
1 Gas plasma 45°

TIK Y NI DT 09102 |4¥NAN NN PIANABIN AT TR Y M WM0N/ Ea AN A AT o

XN NINOD

.03-6974978 |19%02 nmny ax 1Y naoY N2 xwim RYY o

Oritsa@tasmc.hcalth.govil 03-697-4052 372 03-697-3625 nevt 642539 2R-90 6 '“_‘
& Weizmann St, Tel- Aviv, 64239 ISRALL Tel (972) 3 697 3625 Fax (972) 3 697 4052 E.mail Qritsa@tasme.health.gov.ii












       הלוי                  יורם 







                                  מנהל יחידת מכרזים 

לוטים:
 נספח א' – תנאי מכרז
 נספח ב' – טופס הגשה (חלק א')+הצעת מחיר (חלק ב'1 +חלק ב'2)+תנאים מיוחדים
 נספח ג' – התחייבות המציע
 נספח ד' – מפרט טכני
 נספח ה'- אישור הגורם המוסמך להתאמת המוצר
 נספח ו'- תשקיף משתתף
 נספח ז' – הסכם
 נספח ח' – ערבות בנקאית
 נספח ט' –הנחיות לגבי הנחות
 נספח י'- "טובין מתוצרת הארץ" (באם רלוונטי)
 נספח יא' – טופס נקוי/ עיקור/חיטוי
 נספח יב' – הצהרת סודיות
נספח א' תנאי המכרז:

מכרז מס' 12946
1.    המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן:"המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת 
       הצעות לרכישת מחטים ואלקטרודות למכשיר לטיפול בכאב בעזרת גלי RF עבור 
       מרפאת כאב.

2.    את הצעת המחיר יש להגיש בדף "הצעת מחיר" המצורף.

3.    המציע נדרש להעביר להדגמה את המכשיר המוצע. באחריות המציע לתאם את 
       ההדגמה עם הגורם המקצועי- דר' בריל בטל': 03-6974477 אלא אם ניתן פטור ע"י 
       הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. הספק נדרש לסיים את ההדגמה ולקבל את 
       אישור הגורם המקצועי לפני מועד הגשת המכרז.
4.    ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים/תנאי הסף, תיבחנה ע"י צוות מטעם   
       המזמין אשר יבחן את נושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 85 לפחות 
       במרכיבים של אמות המידה ישוקללו עם המחיר.
5.    את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס 
       במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 12946 לתיבת המכרזים הנמצאת במרכז 
       הרפואי ת"א ביחידת המכרזים אגף ד' קומה (1-) עד ליום 10.12.12 שעה 12:00.
6.     תנאי הסף / המוקדמים למכרז הנם:
 א.    ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 15,000 ₪.
         הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום ה 10.03.12, בנוסח המצורף  
      למסמכי המכרז.
      ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת   
      ההצעה.
     המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו 
      תוך 90 יום.
2. קיום אישור אמ"ר בר תוקף , או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן FDA או/ו CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי  הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר תהיה ראשית הועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת.
3. על המציע להיות בעל ניסיון של 24 חודשים באספקה ושימוש ב-  3 מוסדות רפואיים אקדמיים בארץ או לחילופין 4 מוסדות רפואיים אקדמיים בחו"ל (נא לציין שמות מרכזים רפואיים בהם קיים שימוש בפריטים בנספח תשקיף משתתף).
4. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
5. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ( המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח  לאימות האמור לעיל ).  
6. על המציע לעמוד בכל דרישות המכרז ללא יוצא מן הכלל.
7. הצעתכם תהיה בתוקף לפחות 3 חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה.
8.   על המציע לצרף את כל מסמכי המכרז חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים.
אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי /תוספת במסמכי המכרז עלולים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בועדת מכרזים.
9.   שההצעה תיבחן ע"י גורמים מקצועיים במרת"א ותובא לדיון ענייני בועדה רק בתנאי 

            שתאושר ע"י גורמים אלו.                
            הועדה תפסול הצעה ו/או פריטים בהצעה אשר המומחים המקצועיים במרת"א לא 
            אשרו את התאמתם לצרכים.
10.  אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה שקבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר או כל    
        הצעה שהיא או כל חלק ממנה, וביה"ח יהא רשאי לפצל ההזמנה בין כמה מציעים, 
        לבטל וכן להרחיב ולצמצם את היקף המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות 
        וארגוניות ו/או מחמת נסיבות שאינן בשליטתו ו/או סיבות אחרות לפי שיקול דעתו 
        ו/או לעכב ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו, במקרה כזה למציע לא תהיינה כל טענות 
        נגד המזמין.
11.   ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בשיעור מהותי 
        מהאומדן הכספי המוקדם שלה, לא תוגש לבדיקה ולדיון בפניה. הועדה תהיה 
         רשאית, על פי שיקול דעתה, לפסול הצעות אשר חורגות מהאומדן בסביבות 25% ±.

 12.   ביה"ח לא ישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/ או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת 
          המכרז ו/ או הגשתו ו/ או אי זכייתו, ו/ או ביטולו.
13.    א. תקופת ההתקשרות היא ל- 5 שנים,ביה"ח יהא רשאי להגדיל או להקטין את 
              הכמויות בגבולות של  30%±.
ב. היה והתברר תוך כדי שימוש במחטים /אלקטרודות/ מכשיר המוצע  עד שלושה 
    חודשים מהתחלת השימוש בו, במיוחד לגבי במחטים /אלקטרודות/ מכשיר טרם נצבר 
     ניסיון בהפעלתם  בבית החולים, כי אינו עונה על מלוא הצרכים, יהיה רשאי ביה"ח 
    להפסיק את ההתקשרות עם המציע תוך מתן הודעה של שבוע מראש ולהתקשר עם 
    המציע שהצעתו היתה הבאה בתור מבין המשתתפים במכרז.
14.   בבחירת ההצעה אנו רשאים לקבל את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למזמין 
         כאמור בתקנה 22 לתקנות חוק חובת המכרזים. כלומר, ועדת המכרזים רשאית 
         לבחור ספק/ספקים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שקלול הניקוד שיקבלו 
         על סמך מרכיבי אמות המידה הנ"ל: 

      א.  איכות המוצר -  30%:
1. התאמה לדרישות המשתמש- 10%
2. נסיון מוכח- 10%
3. שרות- 10%  

      ב. עלות מחטים ואלקטרודות- 70%
                     סה"כ    100%

הצעה שתזכה לציון הנמוך מ-85 במרכיבי אמות המידה תפסל.
14.  א. ועדת המכרזים החליטה לשמור לעצמה את הזכות ולנהל משא ומתן עם המתמודדים   
            במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות וזאת הואיל וההתקשרות הינה מסוג 
            ההתקשרויות  המנויות בסעיף 7 א' לתקנות חובת מכרזים.
ב. המשא ומתן יתקיים בהתאם לאמור בתקנה 7(א)7 או 7(א)1. 
15.  כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת  
        בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או כל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון על 
        ההצעה, כאילו לא נכתבו, הדבר אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה.
        (הערות או תוספות לא תילקחנה בחשבון ע"י הועדה גם באם לא תיפסל ההצעה).
16.   המציע לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חיוב על פי מכרז זה לאחר ללא קבלת  
        הסכמה בכתב מהמזמין / ביה"ח.
17.   מוסכם כי בהתקיים אחד המקרים להלן, יהיה רשאי המרכז הרפואי ת"א, להפסיק 
        ההתקשרות עם מציע ההצעה ו/או הזוכה במכרז:

א. הוגשה בקשה לפרוק או כינוס נכסים נגד החברה.

ב. הוטלו עיקולים או שעבודים על נכסי החברה, העלולים לפגוע בתפקודה של החברה.

ג. בוטלו אישורים ממשרדי הממשלה, מכון התקנים משרד הבריאות או משרד התעשייה 
    והמסחר.
18.   כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם 
        כמשלימים זה את זה, אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים 
        אלה לבין תנאי מתנאים מיוחדים, כוחו של המיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.
19.   המציע  מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.
 המציע  יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.
    20.   ניתן לשלוח שאלות\הבהרות עד  לתאריך  05.12.12 שעה 12.00 ליחידת המכרזים 
            בטלפון מס': 6974883- 03 בפקס: 03-6974666.
נספח ב' – חלק א' 

טופס הגשת הצעה

תאריך:________

לכבוד

ועדת מכרזים של המרכז הרפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי

רח' ויצמן 6

תל אביב 64239

א.נ.,

הנדון: מכרז מס' 12946
במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי – בי"ח איכילוב

1. אני הח"מ מגיש בזה את הצעתי בצרוף כל מסמכי המכרז הנלווים כשהם חתומים וזאת לאחר שעיינתי בכל המסמכים ומצהיר כי אני מסכים לכל תנאי המכרז, הסכם והנספחים ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם.


2. הנני מצהיר שקבלתי, במידה ובקשתי, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.


3. אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולספק את הפריטים שבנדון עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת בתמורה שמפורטת בהצעת המחיר או במחיר נמוך מכך כפי שיוסכם בין הצדדים.


4. הנני מתחייב לחתום על ההסכם המצ"ב, ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. בכל מקרה של נגוד בין תנאי כלשהו בתנאים הכלליים לבין תנאי כלשהו בתנאים המיוחדים, תנאי מיוחד יגבר על תנאי כללי.


5. במידה ואזכה עליי להמציא ערבות בגובה 5% מההיקף הכספי של מכרז זה כולל מע"מ, וזאת להבטחת קיום התחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז, בתוקף עד 60 יום מתום תקופת ההתקשרות (להלן: "ערבות הביצוע").
6. הצעת המחיר חייבת להינתן על גבי טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין בטבלה שהוכנה ע"י המזמין בלבד. 
7. ידוע לי שאי מלוי ו/או צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ו/או חתימה על מסמך כלשהו כנדרש, עלולים לגרום לפסילת הצעתי –
מצ"ב המסמכים הבאים כנדרש בתנאי המכרז:


	(
	טופס הגשת הצעה (הנ"ל)
והצעת מחיר 
	-     נספח ב' – חלק א' – חתום 

-     נספח ב' –חלק ב'(1) +חלק ב'(2)+תנאים מיוחדים-חתום.

	(
	התחייבות המציע
	-     נספח ג' – חתום. 

	(
	מפרט טכני
	-     נספח ד' – חתום.

	(
	אישור הגורם המקצועי 
	-     נספח ה' – חתום 

	(
	תשקיף משתתף
	-     נספח ו' -  חתום.

	(
	הסכם  
	-     נספח ז'  – חתום.  

	(
	ערבות בנקאית כנדרש בנוסח המצ"ב בנספח ח'.

	(
	חתימת המציע על טופס הצהרת סודיות.

	(
	מילוי טופס נקוי/ עיקור/ חיטוי

	(
	אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).

	(
	צרוף אשור אמ"ר בר תוקף או אישור שהוגשו כל המסמכים לקבלת אישור אמ"ר.

	(
	נסיון המציע – להוכחת תנאי סף 5 ג' בתשקיף משתתף.

	(
	אישור רו"ח או עו"ד שהחברה אינה נמצאת בהליכי פירוק ופשיטת רגל.

	(
	אישור "טובין מתוצרת הארץ".

	(
	צילום הקבלה ע"ס 300 ₪ עבור רכישת מסמכי המכרז.


________________





     __________________

        שם החברה






       חתימת המציע וחותמת
תאריך:________

חלק ב' (1)

הצעת מחיר מהמלאי לרכישת מכרז מס' 12946
מכשיר לטפול בכאב בעזרת גלי RF
המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' ולפי כל תנאי המכרז מחיר יחידה וסה"כ לגבי הפריטים המוצעים על ידו.
ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז. 

· הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.
	מס'
	שם הפריט
	מק"ט

יצרן
	יח'

מידה
	כמות
ל-5 שנים
	מטבע
	מחיר יחידה
	סה"כ

	1.
	Needle for rf pain managment
	
	
	3,300
	
	
	

	2.
	Electroda  for rf pain managment
	
	
	30
	
	
	


הערות:
א. פריט 2: הכוונה ל: פרוב/ אלקטרודה.

ב. יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
ג. ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז, כמו כן 
    תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.

שם החברה: (הסוכן) ________________ 

שם היצרן: (הספק) _____________

הכתובת: ______________________

             הכתובת: ____________________

טלפון ופקס: _____________________

טלפון ופקס: _________________

איש קשר: _______________________
דואר אלקטרוני: ___________________

 תנאים מיוחדים: 
1.   תנאי האספקה: ממלאי הספק: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
2.   לידיעת המשתתפים במכרז: 
         א. ביום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים 
       מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי 
       שנקבעו ביום ההמרה.      
3. מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (בי"ח איכילוב). הובלה ופריקה על חשבון הספק.      
4. תנאי תשלום: שוטף + 90 מיום הגשת החשבונית.
לא תתקבל חשבונית ולא ישולם תשלום לכל גורם שאיננו הגורם שהשתתף במכרז והזוכה בו.
5. מועד האספקה: תוך 30 יום מיום ההזמנה.
1. עבור כל יום פיגור במועד האספקה ישלם המציע למזמין דמי פיגור מוסכמים בגובה של 0.25% מערך ההזמנה ליום, אלא אם כן שוכנעה ועדת המכרזים שהפיגור נבע מסיבות שאינן תלויות במציע.
2. בפיגור שאינו סביר המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ולרכוש המוצרים מספק חלופי.

6. הספק מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.
  הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.
7.  על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות  מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
8.  על המציע לציין באם הינו יצרן מקומי. תינתן עדיפות של עד 15% ליצרן מקומי.
9.  "טובין מתוצרת הארץ" - הכוונה לטובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה;יש לצרף אישור מרואה חשבון המאשר זאת.
10.  אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטים אחרים לגבי טיב הציוד. 
נא לצרף המסמכים המצורפים.
11. לא סופקו המוצרים ו\או סופקו מוצרים שאינם בהתאם לדרישות המפרט ועקב כך ההזמנה בוטלה ע"י המזמין תכולנה על המציע כל ההוצאות שנבעו מהצורך בהזמנה מספק חלופי.

12. למזמין זכות קיזוז דמי הפיגורים מהתשלומים המגיעים למציע.
שם הספק ותפקידו:___________            חתימה:__________                   תאריך:________
תאריך:______

חלק ב' (2)

הצעת מחיר ביבוא ישיר לרכישת מחטים ואלקטרודות למכשיר לטיפול בכאב בעזרת גלי RF 
מכרז מס' 12946
המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' מחיר יחידה לגבי הפריטים המוצעים על ידו.
ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז. 

· הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.

	מס'
	שם הפריט
	מק"ט

יצרן
	יח'

מידה
	כמות
ל-5 שנים
	מטבע
	מחיר יחידה
	סה"כ

	1.
	Needle for rf pain managment
	
	
	3,300
	
	
	

	2.
	 Electroda for rf pain managment
	
	
	30
	
	
	


הערות:
א. פריט 2: הכוונה ל- פרוב/ אלקטרודה.

ב. יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
ג. ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז, כמו כן 
    תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.
וכן חובה למלא את מלוא הפרטים הנדרשים. הצעתו של ספק אשר לא ימלא את כל הנתונים הנדרשים עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים או שתהיה ועדת המכרזים רשאית לקבוע העלויות על פי מיטב הבנתה והספק יחשב כמסכים לקביעה וזאת על מנת שניתן יהיה להשוות ההצעות על בסיס משותף.
ככלל מעדיפה ועדת המכרזים רכישה מהמלאי, בנסיבות מסוימות יתכן ותחליט הועדה על רכש מיבוא ועל כן יש למלא את נספח היבוא על מנת לאפשר לועדה לקבל החלטה כשכל הנתונים נמצאים בפניה.
שם החברה: (הסוכן)____________________

שם היצרן: (הספק)_____________

הכתובת: ____________________________

הכתובת:____________________

טלפון ו-FAX: ________________________

טלפון ו-FAX:________________

איש קשר: ___________________________

נמל המשלוח:_________________

דואר אלקטרוני: _______________________  
משקל המשלוח:_______________

נפח הטובין:__________________
תנאים מיוחדים:
1. תנאי האספקה: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
2.  לידיעת המשתתפים במכרז: 
1. יום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים באותו יום. 

                      מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי 
                      שנקבעו ביום ההמרה.
               ב. המחיר בשקלים יישאר קבוע וללא שינוי לאורך כל תקופת המכרז וההתקשרות על 
                   פיו , וזאת באם לא יהיה שינוי מעבר ל- 4% למעלה או למטה.
                  במקרה של שינוי מעבר ל- 4% יעודכנו מחירי המכרז בשקלים בהתאם.
3.   תנאי האספקה: בחו"ל.
      חובה לציין את משקל ונפח הטובין וכן את שמו ומענו של היצרן בחו"ל ולמלא כל    
       הפרטים בתנאי רכישה ועלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר.
4.   מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (איכילוב) מחסן משקי.

5.  מועד האספקה: יש לציין את מועד האספקה האפשרי הקרוב ביותר למועד פרסום מכרז  זה, אך לא יאוחר מ - 60 יום.
6. הספק מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.
    הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.

7.  על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות   מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
8.  תשלום: .D.A.C .


9. אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטים אחרים לגבי טיב הציוד נא לצרף את   
    המסמכים המצורפים:

שם הספק ותפקידו:_______________   חתימה:_____________   תאריך:____________
תנאי רכישה ועלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר

מכרז מס ______________ 





תאריך __________ 

חלק א' נתוני הצעה
1. נפח כולל למשלוח ( כולל אריזה ):
                        ________________________________

2. משקל כולל למשלוח ( כולל אריזה ) :
          ________________________________


3. מס' היחידות :

                                        ________________________________

  

4. מס' האריזות:


                         ________________________________



 

5. תנאי רכישה; FOB;EX-PACTORY;CIF – אחר:____________________________

6. כתובת מוצא המשלוח:

                             ________________________________

7. תנאי תשלום: C.A.D ; L/C ; אחר:
                ________________________________


8. מקור הטובין:



             __________________________________    



 

9. אופי הטובין (רדיואקטיבי, מסוכן, קירור, רגיל ):________________________________         









חתימה _____________
חלק ב' עלויות יבוא משוערות









תאריך _________________ 

1. משלוח אווירי/ ימי/ דואר חבילות/שליחים 

2.  מס' קונטיינרים '40 /'20                                         __________________

3.  עלויות יבוא משוערות

         הובלה, עמילות מכס, עמלת בנק 

__________________

         מיסי מכס




__________________ 

         סה"כ עלויות יבוא למשלוח  


__________________ 

          סה"כ עלויות יבוא ליחידה


__________________









 חתימה _______________  .
נספח ג'

התחייבות המציע

הריני מתחייב בזאת:

1. לבצע את ההדגמה בתיאום עם הגורם המקצועי תוך 14 ימים מקבלת ההודעה ולהעביר ליחידת המכרזים אישור הגורם המוסמך להדגמה.
2. במידה ואזכה אספק מכשיר לטיפול בכאב ללא עלות.
3. ידוע לי שאי עמידה בדרישות המכרז או חוסר בקבלת אישור הגורמים המקצועיים במרת"א להשתתפותינו במכרז יביא לפסילת הצעתי ו/או אי זכייתי במכרז.
4. להחזיק מלאי של 3 חודשי צריכה על כל המגוון שבשימוש ביה"ח.
5. ליכולת לוגיסטית.
______________                                       ___________________

                  חתימת המציע/ הספק      


                תאריך
נספח ד'
מכרז מס' 12946 דרישות למכרז למכשיר לטפול בכאב בעזרת גלי RF
1. המערכת תכלול גנרטור ל – RF בעל 4 ערוצים עצמאיים עם יכולת עבודה מכסימלית נפרדת 
     לכל ערוץ.

     כמו כן תכלול  מגרה עצבים ( NERVE STIMULATOR ) אינטגרלי.

  2.  אפשרות לעבודה במצב בי-פולרי או מונופולרי.

  3.  למערכת תהיה יכולת עבודה במצבים הבאים ( לפרט תוספות נדרשות ):

       STANDARD RF, COOLED RF, MULTI RF, PULSED RF 

 4.  בעלת יכולת פעולה בין החוליות ב – 3 מצבים ( לפרט תוספות מיוחדות אם נדרשות ):

     BIACUPLASTY RF ANNULOPLASTY, INTRADISCAL LESIONING, TRANSDISCAL
5.  בקרת המערכת תהיה אוטומטית או ידנית ותאפשר שליטה בטמפרטורה ובגל ה - .RF
6.   התצוגה הממוחשבת על המסך בזמן אמת, תציג את הגרפים הרלבנטיים לכל ערוץ.

7.  על כל ספק להתייחס לנספח נקוי/חטוי/עקור הרצ"ב.
   8. יש  לצרף רשימת מוסדות לרבות בתי חולים בהם מופעל הציוד המוצע.

נספח ה'

אישור הגורם המוסמך להדגמה 

הרינו לאשר בזאת כי מכשיר לטיפול בכאב  (מחטים +אלקטרודות) בעזרת גלי RF  ( עפ"י מקטי יצרן) הודגמה  בפנינו / מוכרת לנו ואישרנו השתתפות המציע במכרז מס' 12946. 

	מס'
	שם הפריט
	מק"ט

יצרן

	1.
	Needle for rf pain managment
	

	2.
	 Electroda for rf pain managment
	

	3.
	מכשיר לטיפול בכאב
	


_________________________

               הגורם המאשר במרת"א
נספח ו'
תשקיף משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן - 

1.  שם החברה/הגוף המציע/ה - 
________________________________________________________________.


2.  אם המציע הוא חברה - מס' החברה (הרשום ברשם החברות) - 
___________________________________________.


3.  כתובת המציע: _____________________________________________________.


4.  שמות הבעלים: ______________________________ מס' ת.ז.: _______________
 טלפון במשרד: _______________________ מס' פקס: ______________________
 טלפון של מנהל החברה (בבית): _________________________________________
 דואר אלקטרוני: __________________________________________
5.  עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י החברה/המציע (במועד הגשת ההצעה):

5.1 פירוט הכוח המינהלי
     _______________________________________________________________
     _______________________________________________________________
     _______________________________________________________________

5.2 פירוט הכוח הביצועי (נא לפרט בהתאם למקצועות) __________________________
      ______________________________________________________________

_______________________________________________________________


5.3 פירוט הכוח הפיקוחי
     _______________________________________________________________
     _______________________________________________________________

5.4 פירוט הציוד _______________________________________________________________
     _______________________________________________________________
6. נסיון בעבר- להוכחת תנאי סף 5 ג'. יש לצרף תשקיף משתתף חתום על ידי מורשה חתימה של המציע .
	מרכז רפואי 
	
	איש קשר
	
	טלפון
	
	תחילת מתן שירותים/ פריטים
	
	מועד סיום

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.   הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים המפורטים לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

תאריך: ____________ שם המציע מורשה חתימה: ________________ 
חתימת המציע מורשה חתימה: _____________
נספח ז'
הסכם אספקה ותחזוקה



שנערך ונחתם ביום ________ לחודש _____ 2012





   ב   י   ן 


מדינת ישראל/ מרכז רפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי באמצעות מנהליו



המוסמכים, מרח' ויצמן 6 תל-אביב 



(להלן: "בית החולים" ו/או "ביה"ח")









מצד אחד





 ל  ב  י  ן


_________________________ 



_________________________ 



_________________________



(להלן: "החברה")









מצד שני

 והואיל

וביה"ח פרסם מכרז מס' 12946 להלן ("המכרז") לאספקה, התקנה ושירות 
                             למערכות מכשור לטיפול בכאב וכן כל הציוד הדרוש להפעלתו כולל מחטים 
                             ואלקטרודות.

והואיל

והצעת החברה זכתה במכרז לאספקת המערכת או חלק ממנה (כמפורט בהחלטת 

                           ועדת המכרזים);

והואיל 

והחברה מצהירה, כי הינה סוכן מורשה של יצרן המערכת על כל מרכיביה (להלן: 
                           "היצרן");

והואיל 

והחברה מצהירה כי המערכת המוצעת על ידה על כל מרכיביה עומדת בכל 
                           דרישות המפרט.

והואיל 
והחברה מצהירה, כי יש ברשותה כוח אדם אמצעים, ומיומנות וכי היא מסוגלת  ליתן שירות טכני מקצועי למערכת ואחזקתה. החברה מצהירה כי יש בידיה כל האישורים והתקנים הנדרשים להפעלת הציוד וכי יעמדו בדרישות הרשויות לרבות בנושאי בטיחות הגנה מקרינה חשמל ועוד. 

והואיל 
ומסמכי המכרז והצעת החברה מצורפים להסכם כנספחים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;


לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. 
1.1
המבוא להסכם זה, על כל נספחיו כולל המכרז על נספחיו, מהווים חלק 
             בלתי נפרד מהסכם זה.

                          1.2 
כותרות סעיפי ההסכם לא תשמשנה לפרשנות, אלא לנוחיות בלבד.

2. הצהרות החברה
2.1  
החברה מצהירה , כי בהיותה הסוכן המורשה של יצרני המערכת, יש
ויהיו  ברשותה או באפשרותה לספק חלקי חילוף לציוד לתקופה של 10 שנים מאספקת הציוד, וכי יש לה ו/או היא תתקשר עם, מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת הציוד וכן צוות אנשים מיומנים לרבות אנשי מחשוב במידת הצורך לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה ובנספחיו. 

החברה מתחייבת להחליף את המערכת ללא תשלום במערכת מדגם חדש יותר של אותו יצרן במקרה שהיצרן יפסיק לייצר חלקי חילוף במשך עשר שנים לפחות.

החברה תספק לביה"ח ללא תשלום כל שיפור טכנולוגי בתוכנה או בחומרה (במידה ונכללים) או במערכת במשך לפחות שנתיים מתום תקופת האחריות.

2.2  
החברה מצהירה , כי יש לה הידע היכולת המקצועית, המומחיות
והאפשרויות הטכניות, על מנת לקיים את כל התחייבויותיה על פי הסכם זה, לרבות נספחיו בצורה המקצועית והיעילה ביותר ולשביעות רצון ביה"ח. 

2.3       החברה מתחייבת ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך 


הזדקקות לשיטות עבודה בטוחות, לצוות עובדים מיומן ולציוד תקין 

             וכנדרש בדרישות הרשויות הרלבנטיות. 

2.4       החברה מצהירה שיש ביכולתה לספק לבית החולים את המערכת וכל 
      החלקים הנדרשים לבצוע הפעלתה התקינה של המערכת, תוך שבועיים 
      מיום הוצאת הזמנה לזוכה או בכל מועד מאוחר יותר שיקבע 
      ע"י ביה"ח.

2.5        החברה מתחייבת למסור לבית החולים את כל המידע על הציוד  

לרבות כל המידע הנדרש בנספח ג' למכרז– (מפרט טכני ודרישות). ולבצע הכשרת עובדי בית החולים על פי דרישות מנהל אגף הדימות.

2.6       החברה מצהירה כי היא מסוגלת לתת שרות ותיקונים למערכת בהתאם 
      לכל דרישות היצרן. החברה תמציא לביה"ח שמות ומספרי טלפון של  
      טכנאיים מטעמו הנכונים למתן שרות בין השעות 8.00- 17.00. השרות 
      חייב להינתן תוך לא יאוחר מ- 4 שעות מקריאת השרות. החברה תספק 
      לביה"ח מספק המוקד הטלפוני להשארת הודעות במשך 24 שעות במשך 
      כל ימות השנה לרבות שבתות וחגים בקשר לתקלות וקלקולים במערכת.
2.7    
החברה מתחייבת להעניק טפול ותחזוקה שוטפים למערכת, בהתאם   
             לאמור בנספח וכי אלו יוענקו ע"י נציגי החברה שרמתם המקצועית 
             מתאימה ואשר הוסמכו ע"י החברה ו/או היצרן לבצע את העבודות 
             הנדרשות.
2.8        בתום תקופת האחריות בת 5 שנים יהא ביה"ח רשאי, אך לא חייב לקבל 
             מהחברה שרות בתשלום למשך תקופת שרות על פי העקרונות המפורטים 
             בהסכם ובמפרט.     

2.9       החברה מתחייבת להחזיק ברשותה ולספק לביה"ח בתשלום מוסכם 

ובהנחה מוסכמת ממחיר המחירון את כל חלקי החילוף הנדרשים להפעלת המערכת במשך תקופה של לפחות 5 שנים מתום תקופת האחריות.

3. תקופת האחריות הינה ל 60 חודשים מיום הפעלתה התקינה של המערכת לשביעות רצון ביה"ח, דהיינו, ממצב פעולה מקובל (כאמור בסעיף 4.1) בתקופת האחריות יסופקו כל שרותי התחזוקה וכל החלפים ללא תשלום, ע"ח החברה בלבד.

4. מהות ההתקשרות
4.1  
החברה מתחייבת בזה לספק, להרכיב, להתקין, להפעיל ולהריץ 
             את המערכת בהתאם לתנאי הסכם זה ולנספחים, עפ"י דרישות ביה"ח,  

             ולמסור אותה לביה"ח במצב פעולה מקובל ותקין ועל פי אמות המידה 

             והספציפיקציות של היצרן.

תקופת ההרצה תהיה בת 7 ימים לפחות בליווי נציג הספק. 

מצב פעולה מקובל ( ACCEPTED ) משמעו, אישור בכתב מטעם נציגי ביה"ח, וכי המערכת פועלת לשביעות רצון ביה"ח, לאחר תקופת ההרצה. 

מוסכם בזאת, כי החברה תשלם את כל ההוצאות הכרוכות בהובלת המערכת,  מהמפעל ועד לאתר, וביטוחה בהובלה ועד למועד התקנתה באתר. היה והחברה תספק את המערכת ו/או חלקים מהן באמצעות יבוא מהיצרן (ולא ממלא קיים), תישא החברה גם בהוצאות טעינת הציוד. בנוסף, תישא החברה בהוצאות בכל סוג שהוא הכרוכות בהתקנה והפעלה תקינה של המערכת בבית החולים.

4.2  
עבור ביצוע כל התחייבויות החברה כאמור בהסכם  זה על כל נספחיו, 

מתחייב ביה"ח לשלם את התמורה שתקבע במכרז ובמשא ומתן בעקבותיו בשקלים ובתוספת מע"מ (להלן: "התמורה").

4.3  
מוסכם בזאת, כי התמורה מהווה את המחיר המלא והסופי , אותו
יידרש ביה"ח לשלם לחברה בגין אספקת המערכת, ההתקנה, החבור ,כולל למערכות המחשוב, התקשורת במידה וקיימות והפעלתן עפ"י הסכם זה ומילוי שאר התחייבויות החברה  לרבות בתקופת האחריות בהתאם לאמור בהסכם זה לנספחיו.

להסרת ספק, המחיר כולל גם את כל האביזרים והציוד הנילווה למכשיר לטיפול בכאב בעזרת גלי RF.

א. שדרוג התוכנה, התקשורת וגיורם במידה והציוד מכיל מרכיבי 
     מחשוב ו/או תקשורת בהגדרתם לעיל מיד עם שחרורם להפצה של כל 
     שינוי, שיפור או חידוש במשך לפחות שנתיים מתום תקופת 
     האחריות, כולל הדרכת העובדים ככל שיידרש ע"י בית החולים.

ב. הכשרת צוות ביה"ח, עפ"י דרישת ביה"ח במחלקה בו מותקן ציוד 
    דומה למכשיר המוצע על מנת שיוכלו להפעיל את המכשיר , על כל 
    מכלוליו, ואפשרויות הפעלתו. משך תקופת ההכשרה הדרושה תהיה 
    על פי שיקול מנהל מרפאת כאב של ביה"ח.

ג. הספקת ספרות מלאה לשרות והפעלה.

5. מועדי אספקה: המערכת תימסר  תוך 30 יום  מיום הוצאת הזמנה לזוכה או בכל מועד מאוחר יותר שיקבע ע"י המזמין.
6. התמורה
6.1  במהלך תקופת ההרצה ובתקופת האחריות (שנתיים מתום תקופת ההרצה), יוענקו  
  שירותי התחזוקה כאמור בהסכם זה, ללא תמורה (הן עבודה, הן הדרכה והן חלפים). 
6.2 התמורה עבור המכשיר תעשה באמצעות רכישת של מחטים ואלקטרודות בפריסה של 5 שנים בהתאם להצעת המחיר.
6.3 החברה תגיש לביה"ח חשבונית מס כדין בצרוף אישור על פטור מניכוי מס במקור.
                    החשבונית תשלום בתנאים של שוטף + 60 יום ממועד הגשתה לגזברות ביה"ח  

                    כשהיא מאושרת לתשלום ע"י מנהל מחלקת האחזקה של ביה"ח.
7. אחריות, ביטוח, אחזקה ושירות

1. אחריות החברה לנזק בתקופות: ההתקנה ההרצה והאחריות
1. מבלי לגרוע מהאמור בכל דין, החברה תהיה אחראית על פי דין לכל נזק ישיר לגוף או לנפש שיגרם לביה"ח ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או עובדיה ו/או כל מי שפועל מטעמה בקשר ובכל הנובע מביצוע התחייבויות החברה לפי הסכם זה. 

2. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, החברה תהיה אחראית על פי דין לכל נזק ישיר לרכוש שיגרם לביה"ח עקב מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או עובדיה ו/או כל מי שפועל מטעמה בקשר ובכל הנובע מביצוע התחייבויות הספק לפי הסכם זה.

3. החברה אחראית בלעדית על פי דין לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או     לנפש, שיגרמו לחברה, עובדיה לקבלני משנה שלה שלוחיה ולכל מי שפועל בשמה ו/או מטעמה תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויות החברה על פי הסכם זה ו/או בקשר עם הציוד נשוא הסכם זה והוא חייב לשפותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.
4. מבלי לגרוע מאחריות החברה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ובמפורש בנוסף לאחריות כאמור, החברה מקבלת על עצמה את הוראות חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ – 1980 , בכל הנוגע לאחריותו של יצרן ו/או יבואן, כאילו היה היצרן ו/או היבואן כמשמעו בחוק האחריות הנ"ל. לעניין זה הסכם זה הינו לטובת צד שלישי – לטובת כל מי שעלות להיפגע ולסבול נזקי גוף כתוצאה מפגם במערכת בהיותו מוצר כמשמעו בחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"מ – 1980.
5. א.  חובת הפיצוי/ שיפוי של החברה תחל בכפוף לקבלת הודעה אודות כל 
      דרישה ו/ או תביעה ומתן אפשרות החברה להתגונן.

ב.   החברה תהיה פטורה מאחריות רק במקרה והנזק נגרם כתוצאה 
                    מפעולה במזיד של ביה"ח או עובדיו.

6. סעיף זה, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או  הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

2. פיצוי ושיפוי על – ידי הספק
1.                 החברה מתחייבת לנקוט על חשבונה בכל האמצעים הדרושים כדי 

למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות והתאונות אשר החברה אחראית 

להם על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אלה הנזכרים והפורטים בסעיף 7 א' לעיל.

      2.                 החברה מתחייבת לבוא בנעלי ביה"ח ו/או עובדיו ו/או שלוחיו במידה 

ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהספק אחראי להם על פי הוראות סעיף 7 א' לעיל, אלא אם ביה"ח קבע אחרת, בכתב ומראש. ובלבד שקיבלה הודעה בכתב בדבר הדרישה או התביעה והזדמנות להתגונן בפניה.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייבת החברה לבוא, על חשבונה בנעלי ביה"ח ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הבא מטעמם, במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור בהסכם זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכול לפי קביעת המנהל ועל פי שיקול דעתו המוחלט.

החברה מצהירה בזאת כי במידה ותוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד ביה"ח ו/או מי מטעמו כאמור, הינה מוותרת מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, ובלבד שאם הוזמנה כדין ולא התייצבה כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור, מסכימה החברה מראש לכל הסדר או 

פשרה אשר ביה"ח ימצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתו המוחלט ולשאת בתשלומם.

3.                החברה מתחייבת לשפות באופן מלא תוך 7 ימים מקבלת דרישה  
                      בכתב, את ביה"ח ו/או  מי מטעמו בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או 

                      לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר החברה אחראית להם כאמור בסעיף 

                      7 לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד , ובלבד שניתנה לחברה 

                      הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה  

                      תביעה.

4.               מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של   
                     החברה יוצא כנגד ביה"ח צו מינהלי ו/או שיפוטי המונע השימוש  

                     במערכת או באיזה חלק ממנה, תהיה החברה אחראית לפצות את  

                     ביה"ח על כל נזק בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתה  

                     של החברה לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת  

                     הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הספק    

                      בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו 

                      כנ"ל. ובכפוף למתן הודעה לחברה והזדמנות להתגונן.

            כמו כן, בכפוף לאמור בסעיף 7 להסכם זה, החברה מתחייבת לפצות  

            ולשפות את ביה"ח ו/או מי מטעמו על כל נזק  וכנגד כל תביעה או דרישה, 

            מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא  

            מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם 

            ושלוחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בסעיף 7 להסכם זה       

            לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן. 
            ובלבד שניתנה לחברה הודעה והזדמנות להתגונן.

5.        מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה בהסכם זה, ביה"ח יהיה רשאי לתקן 

                                בעצמו ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהחברה אחראית לתקנם לפי  

                                הוראות ההסכם על חשבון החברה, לאחר מתן הודעה לחברה, בזמן סביר  

                                מראש ואורכה סבירה לצורך ביצוע התיקון. זאת מבלי לפגוע בהיקף אחריות 

                                החברה ע"פ הסכם זה. והחברה תשא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים  

                               האמורים בתוספת 15% הוצאות כלליות של ביה"ח.

6.       כל סכום שהחברה תהיה אחראית לתשלומי לפי הוראות פרק זה,    
      וביה"ח חויב כדין לשלמו, יהיה ביה"ח רשאי , מבלי לגרוע מיתר זכויות 
      על פי סכם זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע 
      ו/או שיגיע לחברה מאת ביה"ח בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותו 
      מהחברה בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל.

7.       סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת  
      תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ג.  ביטוח
החברה מתחייבת לערוך ולהחזיק על חשבונה, בכל התקופות הרלבנטיות 

להסכם זה, את הביטוחים הבאים:

1. 
ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי החברה 




בגבולות האחריות כמקובל בישראל ו/או לפי שיקול דעתה ובלבד שלא  

יפחתו מסך 1,500,000 דולר לתובע וסך 5,000,000 דולר למקרה ולכל  תקופת ביטוח בת 12 חודשים.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם הפעילות נשוא ההסכם 

בגבולות אחריות לפי שיקול דעתה של החברה ובלבד שלא יפחתו 

מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולכל תקופה בת 12 חודשים.

3. ביטוח אחריות מקצועית בקשר עם הפעילות המקצועית המבוצעת על 

ידי החברה ו/או מטעמה על פי ההסכם, בגבולות אחריות לפי שיקול דעתה של החברה ובלבד שלא יפחתו מסך של 500,000 דולר ארה"ב למקרה וסך 500,000 דולר ארה"ב לכל תקופת ביטוח בת 12 חודשים. הפוליסה תכלול תקופת גילוי מוארכת בת 24 חודשים מהמועד בו תסתיים תקופת הביטוח האחרונה בפוליסה הנערכת על פי דרישות הסכם זה.

4. ביטוח אחריות מוצר בקשר עם המערכות, בגבולות אחריות לפי שיקול  דעתה של החברה ובלבד שלא יפחתו מסך 1,000,000 דולר לתובע ולמקרה ולכל תקופת ביטוח בת 12 חודשים.

הפוליסה תכלול תקופת גילוי מוארכת בת 24 חודשים מהמועד בו תסתיים תקופת הביטוח האחרונה בפוליסה הנערכת על פי דרישות הסכם זה.

5. ביטוח רכוש וביטוח עבודות קבלניות כמפורט באישור על קיום ביטוח קבלן נספח ________.
6. הספק ימסור לבית החולים תוך 14 ימים ממועד ההסכם אישור על קיום

ביטוחים חתום בידי חברת ביטוח, לאישור עריכת הביטוחים הנדרשים על פי סעיף זה.

7. למען הבהירות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביה"ח יהיה מבוטח 

נוסף על פי הפוליסות, הפוליסות תכלולנה סעיף אחריות צולבת וכן ויתור המבטחים על תביעות תחלוף נגד ביה"ח ו/או מדינת ישראל ו/או עובדיהם ו/או הפועלים מטעמם. הפוליסות לא תהיינה ניתנות לביטול ו/או לשינוי תנאיהן לרעה בתקופת הביטוח, אלא בהודעה מוקדמת שתינתן 60 יום מראש לפי מועד הביטול ו/או השינוי המבוקשים.

8. החברה מתחייבת לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח,

ובכלל זה לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולהחזיק את הפוליסות  בתוקף בכל עת ללא הפסקה, במשך כל זמן חלות אחריות החברה על פי ההסכם.

9. המצאת הביטוחים ו/או תיקונם לא יהוו אישור כלשהו מביה"ח על  התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותה של החברה על פי הסכם זה או על פי כל דין.

10. אי קיום האמור בסעיף זה ועריכת כל הביטוחים בהתאם לקבוע לעיל  למשך מלוא תקופת הביטוח הנדרשת מהווה הפרה היורדת לשורשו של ההסכם והמזכה את המזמין בכל התרופות בגין הפרת ההסכם.
8. הפרות יסודיות ופיצויים

8.1  חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א 1970- יחול על הוראות 
        ההסכם.
8.2  מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בהסכם זה, בכל מקרה בו תופרנה  
       אחת ו/או יותר מהתחייבויות הצדדים אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של  
       ההסכם, כמפורט בהסכם, יהיה הצד הנפגע זכאי לבטל את ההסכם באם לא 
       תוקנה ההפרה תוך 7 ימים ממשלוח דרישה לתיקון וזאת מבלי לגרוע מיתר 
       זכויותיו על פי ההסכם ו/או על פי כל דין.
8.3  הופר ההסכם על ידי הספק הפרה יסודית, יהיה המזמין רשאי לדרוש מהספק 
       כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש תשלום בגובה סכום הערבות הבנקאית 
       שבידי המזמין. האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין על פי הוראות 
       ההסכם על נספחיו ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה 
       מהסכום האמור.

10. ערבות
10.1 החברה תמציא לבית החולים ערבות בנקאית אוטונומית בסך 5%  מעלות ההתקשרות כולל מע"מ למשך שנתיים + 3 חודשים, הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בהתאם לנוסח שנימסר לחברה הזוכה.
         מבלי לפגוע בזכות ביה"ח לכל סעד על פי כל דין, רשאי ביה"ח לעשות   

         שימוש בערבות זו באם החברה לא תבצע המוטל עליה במסגרת האחריות 

         שנטלה על עצמה עפ"י הסכם זה ו/או תפר התחייבות כלשהי 
         מהתחייבויותיה על פי הסכם זה, וזאת כדמי נזק קבועים מראש מבלי 
         שיהיה צורך להוכיח כי נגרם נזק כלשהו. וזאת אם לא תוקנה ההפרה תוך 
         14 ימים ממשלוח דרישה לתיקון.
        למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם יגרם לביה"ח נזק העולה על סכום 

        הערבות, לא יהיה בחילוט הערבות כדי לפגוע בזכויות ביה"ח לממש את 

        הסעדים הנוספים שהסכם זה ו/או הדין מקנים לה.

11. 
העדר יחסי עובד ומעביד
הצדדים מצהירים, כי אין בתנאי הסכם זה או ביצועו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין מי  מהם לבין עובדי הצד האחר וכי כל אחד מהצדדים אחראי כלפי עובדיו הוא.

12. 
שמירת סודיות וזכויות
12.1 
החברה תשמור בסוד כל מידע אשר יגיע אליה בקשר עם הסכם זה, לרבות

פרטים בדבר חולים ו/או מטופלים בביה"ח, ולא תעביר לכל גורם שהוא כל מידע

מכל סוג שהוא שנודע לה כאמור.

החברה תחתום על התחייבות לשמירת סודיות עפ"י נוהלי אבטחת המידע של משרד הבריאות. רצ"ב ומהווה חלק מההסכם.

12.2       ההחברה מתחייבת להחתים כל עובד וכל נציג מטעמה על טופס שמירת סודיות

בהתאם לאמור בסעיף זה.

12.3       החברה תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם לכל גורם שהוא עקב הפרת חובת 

הסודיות, כאמור בסעיף זה.

13. 
כללי
13.1 
מוסכם ומצהר בין הצדדים, כי החברה הינה "קבלן עצמאי" ותהיה אחראית

ככזאת כלפי ביה"ח ו/או מי מעובדיו ו/או מוזמניו ו/או מאושפזיו ו/או כל אדם או גוף אחר, בהתאם לפקודת הנזיקין ובהתאם לכל דין.

החברה תשלם עבור עצמה את תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי ו/או כל תשלום אחר שיחול עליה עפ"י דין. החברה תמציא לביה"ח אישור מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור.

13.2 החברה מצהירה, כי היא מבטחת את עצמה ואת עובדיה ו/או מועסקיה ו/או
שלוחיה ו/או כל הקשורים בה לרבות קבלני משנה ו/או ספקים ואת כל הציוד  והמתקנים שתפעיל לצורך ביצוע הסכם זה, בין אם מופעלים ו/או מועסקים על ידה במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות ביטוח צד ג', וזאת מפני כל נזק שעלול להיגרם בגין ביצוע הסכם זה, והחברה מתחייבת לשלם את כל הפרמיות והתשלומים בעבור ביטוחים אלה במלואם  ובמועדם.

13.3 
החברה לא תהיה רשאית להעביר את ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה לכל
גורם אחר ללא הסכמת ביה"ח בכתב ומראש.

13.4
כל שינוי בהסכם זה יעשה בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים.

13.5
על הסכם זה וכל הקשור בו ו/או הנובע ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל ובית 

המשפט המוסמך לדון בכל סכסוך הקשור בביצוע הסכם זה לרבות הפרתו ו/או  דרך ביצועו , יהיה בית המשפט בתל-אביב יפו.

13.6      בכל מקרה שאחד הצדדים לא ישתמש בזכויות הנתונות לו לפי הסכם זה או 

הנובעות הימנו, כולן או מקצתן, או שישתהה בהפעלת זכויותיו כנ"ל, לא יחשב הדבר כויתור מצידו על הזכויות הנ"ל, כולן או מקצתן , והוא יהיה זכאי להשתמש בזכויות אלו, כולן או מקצתן, ובכל זמן שימצא לנכון.

13.7 הוראות סעיפים: 3, 2, 4, 5, 6, ו- 7 להסכם זה יחשבו כתנאים עיקריים בהסכם,     
              שהפרתן מהווה הפרה יסודית שלו.

13.8 לצדדים עומדת זכות לקזז כל סכום שהם חייבים אחד למשנהו.
13.9 כל הודעה מכל צד שהוא, הנוגעת להסכם זה, תהיה בכתב בלבד ותשלח במכתב

רשום , מברק או פקסימיליה לכתובות הצדדים כמצוין בהסכם זה. הודעה במכתב רשם תחשב כאילו הגיע ליעדה בתוך 72 שעות ממועד שגורה, ואם שוגרה במברק או בפקסימיליה כאמור, ביום העסקים הראשון שלאחר שגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

------------------- 


         
---------------------

                                   החברה 




           ביה"ח
לכבוד

המציעים
הנדון: הקפדה בנושא ערבות בנקאית
הפסיקה האחרונה קובעת שכאשר מצורף נוסח כתב ערבות כנדרש בתכ"מ יש לדאוג כי הערבות המוגשת על ידכם תהיה זהה לנוסח כתב הערבות .

השמטה או הוספה של הערות לניסוח הנ"ל אינן נחשבות כטעות טכנית אלא כפגם מהותי המחייב פסילת הערבות.

וועדת המכרזים נאלצת לפי הנחיות פרקליטות המדינה לפסול ערבויות בהן הנוסח שונה מהנוסח המצורף.
אנא הקפידו!!

ועדת המכרזים.
נספח ח'
שם הבנק/חברת הביטוח:_________

מס' טלפון:________

מס' פקס:_________

לכבוד

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

כתב ערבות למכרז

הנדון: ערבות מס' __________

לבקשת

_____________________________________________________________________

אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך __________________________________

(במילים: _____________________________________________________________)

__________________________ 

מתאריך:________________________








             (מתאריך תחילת תוקף הערבות)

אשר תדרשו מאת:________________________________________(להלן "החייב") בקשר

עם מכרז_________________________________________________________

אנו נשלם לכם את הסכום הנ"ל תוך 15 יום מתאריך דרישתכם הראשונה שנשלחה אלינו במכתב בדואר רשום, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כל שהיא שיכולה לעמוד לחייב בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.

ערבות זו תהיה בתוקף מתאריך _________ עד תאריך _________

דרישה על פי ערבות זו יש להפנות לסניף הבנק/חב' הביטוח שכתובתו: __________________








                     שם הבנק/חב' הביטוח

__________________         ______________________________________________

   מס' הבנק ומס' הסניף



כתובת סניף הבנק/חברת הביטוח

ערבות זו אינה ניתנת להעברה.

____________ 
  _______________

       __________________

     תאריך

           שם מלא



 חתימה וחותמת

נספח ט'
הנחיות לגבי הנחות

הרינו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז, שבעת בדיקת והכנת לוח השוואת ההצעות שהוגשו 

למכרז, אנו נוהגים על-פי העקרונות הבאים:

א. הנחות/בונוסים הניתנות בהצעות המחיר:

1. אם ניתנת הנחה/בונוס מותנית בגודל הרכישה או בכל דרך אחרת, אין  אנו מתייחסים להנחה/בונוס זו, וכאילו שלא ניתנת כלל.
2. במידה וניתנת הנחת בונוס בכמות שאינה מותנת בהיקף הרכישה או בכל דרך אחרת, הנחת כמות זו תשוקלל למחיר שיהיה מחיר מוסכם וסופי לצורך הרכישה (ביצוע ההזמנות).
ב. כל ההצעות המוגשות במטבע זר, מתורגמות על ידנו לשקלים, לתאריך אחיד.

ג. אנו נהיה רשאים לשנות את היקף העבודה/הכמויות בגבולות של 30%.

נספח י'
תאריך:________

אשור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ"

אני הח"מ __________ רו"ח, בעל ת.ז מס' ___________ מאשר בזאת כדלקמן:

1. אני משמש כרואה חשבון של ______________ (להלן: המציע).

2. קראתי ואני מכיר את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה 1995 (להלן: התקנות).

3. הריני לאשר כי הצעת המציע בהצעתו למכרז מס' ___________ (להלן: המכרז לאספקת הטובין ) __________ (להלן: הטובין) מתייחסת לטובין מתוצרת הארץ כמשמעותו בתקנות.

4. אני מאשר כי הטובין הנ"ל הם " מתוצרת הארץ " – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה. 
__________________          ___________________         ____________________  
נספח יא'
[image: image1.png]1R - 9N W97 13N
PORTIO OR™IR W'Y

TEL-AVIV SOURASKY
MEDICAL CENTER





נספח יב'
הצהרת סודיות

אני הח"מ __________________ מ.ז. ________________

 עובד _______________________                                           

מצהיר ומתחייב בזה כלפי משרד הבריאות – מרכז רפואי תל-אביב:
1. לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם , בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת העסקתי ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע של/הנוגע/הקשור מרכז רפואי ת"א (להלן מרת"א), או שנובעים עקב או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע העבודה, לפני או לאחר מכן, ולרבות כל נושא הקשור למחקר, תהליכים, תחשיבים, נתונים, שרטוטים, מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.

2. מובהר בזה כי הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה תכלול כל ידע ו/או מידע ו/או חומר  מקצועי ו/או טכנולוגי ו/או מסחרי של מרת”א ו/או של אחרים מטעמה, כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל, וכל מידע הנוגע למרת"א, אשר נמסר לחברה, ו/או לעובדים ו/או הגיע ו/או יגיע לידיהם או לידיעתם, עקב ביצוע השירות, בעל-פה, ברשימות, בדיסקטים, בתיקים, בתוכנות מחשב, בתרשימים, בחוברות, במסמכים ו/ובכל מדיה ואופן שהוא, לרבות כל תוצר, רעיון תכנית או מסמך. מובהר כי המידע יהיה וישאר בכל עת קניינה המלא של מרכז רפואי ת"א.

3. מידע של/הנוגע למרת"א, על כל צורותיו, המועבר למשרדי החברה ו/או לעובדים לא יצא מתחום החברה אלא חזרה למשרדי מרת"א. במידה וקיים צורך להוציא מידע שכזה מחוץ לתחומים אלו, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע . בבקשה לקבלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה. בתום השימוש בחומר שנתקבל ממרת”א תוודא החברה גריסתו או החזרתו למרת"א, בהתאם להנחיות מרת"א.

4. החברה והעובדים יוודאו כי מידע של מרת"א אשר יש להוציאו מתחום המשרדים, בהתאם לתת-סעיף ג' לעיל, יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי החברה או למשרדי מרת”א, על-מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש. כמו כן, החברה והעובדים מתחייבים שלא להשאיר חומר של מרת"א ברכב חונה ו/או לאפשר הוצאת חומר לביתם של עובדים, אלא לאחר יידוע וקבלת אישור ממנהל אבטחת המידע במרת"א מראש ובכתב.

5. מסמכים הכוללים מידע, המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח החברה יקבלו את אישור הנהלת החברה בהיבטי אבטחת מידע בטרם תלייתם וכל זאת בכפוף לאישור בכתב מהנהלת מרת"א.

6. מידע אשר אין בו עוד צורך ייגרס במכונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה, הגורסת לרוחב פס שאינו עולה על 9 מ"מ. עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת החברה נעילתו כמוגדר. אין להשליך מסמכים הכוללים מידע של מרת”א לפחי האשפה ואין למוסרם למנקים.

7. לא יועבר מידע או כל חלק ממנו, בכל צורה או אופן, בין במישרין ובין בעקיפין, על-ידי החברה ו/או ע"י העובדים אל צד שלישי כלשהו, לרבות גורמים ו/או מועסקים של החברה אשר אינם משולבים בשירות זה, לרבות מידע המגיע בפקס, מסמכים, קלטות, מחשבים ניידים, מדיה מגנטית או אופטית.
8. החברה והעובדים מתחייבים בזאת שלא לקחת ממרת”א ו/או לעיין ו/או לצלם ו/או לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי מרת”א, בעמדות העבודה או בכל שטח אחר שברשות מרת”א, זאת למעט מידע כמתואר שינתן לעובדים במסגרת ולצורך מתן השירות מגורמי מרת”א בתוקף עבודתם.
9. באם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של "מרת"א" ובאם  מידע זה כולל היבטים של "צנעת הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים ואסטרטגיים של "מרכז רפואי ת"א " - יחולו על מאגר זה כל דרישות האבטחה כפי שהן מיושמות במאגרי המידע של "מרת"א ".
10. ידוע לי כי אני מחויב לשמור על סודיות כלפי מרכז רפואי ת"א, וכי אי מילוי התחייבותי לסוגיות כאמור, עלולה לגרום לי לנזקים, כמו גם למרת"א.

11. ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות - התשמ"א1981- והתקנות שמכוחו.

12. כן ידוע לי, כי אי מילוי התחייבותי על פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סיעף 118 לחוק העונשין, התשל"ז1977-.

13. התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה.

14. ההתחייבויות שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ותחייבנה את החברה ואת  העובדים הקשורים בעבודת מרת"א, במהלך תקופת השירות ולאחר סיומו, לרבות לאחר סיום העסקת העובד ע"י החברה, ללא הגבלת זמן כלשהי. 

       מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו והינן מחייבות את החברה ואת עובדי החברה,  

       ביחד ולחוד, לרבות מקום בו נרשם מפורשות "החברה", אלא מקום בו עולה מסדר הדברים כי 

       ההתחייבות הינה של החברה בלבד. 

15. מעבר לאחריות האישית והפלילית הכרוכה בהפרת סודיות אני מתחייב לשפות את מרת"א בגין כל נזק מכל מן וסוג שהוא שיגרם למרת"א כתוצאה משמוש לא תקין במידע או הפרת התחייבותי. 

שם החברה: __________________________________________________________

שם נציג מורשה מטעם הנהלת החברה: _______________________________________

 מספר זהות:  _____________________ 

חתימה: ________________________ 

 חותמת: _____________________

תאריך______________

במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.





התמורה עבור המכשיר תעשה באמצעות רכישה של מחטים ואלקטרודות בפריסה של 5 שנים בהתאם להצעת המחיר





התמורה עבור המכשיר תעשה באמצעות רכישה של מחטים ואלקטרודות בפריסה של 5 שנים בהתאם להצעת המחיר








PAGE  
37

