המרכז הרפואי ת"א

מכרז מס' 121013

מכרז פומבי

מכרז לרכישת מכשיר אולטרסאונד כף יד למרפאת נשים

שבמרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי

מכרז פומבי

מכרז מס' 121013 לרכישת מכשיר אולטרסאונד כף יד למרפאת נשים

הודעה

- המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן:"המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת להציע הצעות מחיר לרכישה מכשיר אולטרסאונד כף יד למרפאת נשים.

- את מסמכי המכרז ניתן לרכוש תמורת תשלום של 200 ₪  (שלא יוחזר) ביחידת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה( 1-) בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 13:30. את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' 121013 לתיבת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א ביחידת המכרזים אגף ד' קומה (1-) עד ליום 11.04.2013  שעה 12:00.

- ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים/תנאי הסף, תיבחנה ע"י צוות מטעם   
המזמין אשר יבחן את נושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 80 לפחות במרכיבים של אמות המידה ישוקללו עם המחיר.

- מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה- נשמרת לוועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.

- לצורך הדגמה יציג המציע אישור אמ"ר המבוסס על תקן FDA ו/או CE להנדסה רפואית. רק לאחר קבלת אישור לביצוע הדגמה מהנדסה רפואית יעביר המציע (תוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה) את מכשיר האולטרסאונד להדגמה בתיאום עם הגורם המקצועי פרופ' מלינגר טל': 052-4262123 אלא אם ניתן פטור ע"י הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. הספק יקבל אישור מהגורם המקצועי במרת"א על ההדגמה. במידה וקיים עיכוב בהדגמה באחריות המציע לפנות בנושא ליח' המכרזים בטל' 03-6974883.

- תנאי סף / המוקדמים למכרז הינם:

- קיום אישור אמ"ר בר תוקף , או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן FDA או/ו CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר תהיה ראשית הועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת. (יש לצרף אישורי יצרן לתקן  CE/FDA ) .

- על המציע להיות בעל ניסיון של שנה לפחות באספקה ושימוש בפריט נשוא המכרז, במוסד רפואי אקדמאי בארץ או לחילופין ב-3 מוסדות רפואיים אקדמאים בחו"ל- יש לצרף תשקיף משתתף חתום על ידי מורשה החתימה של המציע בציון שמות המרכזים הרפואיים, אנשי קשר וטלפונים.

- קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).

- המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ( המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח  לאימות האמור לעיל ).

- עמידה מלאה במפרט הטכני ובדרישות המכרז.

- צרוף טופס חתום להתחייבות המציע – נספח ד'.

- מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה – נשמרת לועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.

- אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.

- לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס': 6974883- 03.

במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.

הלוי יורם

מנהל יחידת מכרזים

לוטים:

- נספח א' – תנאי מכרז

- נספח ב' – טופס הגשה (חלק א')+הצעת מחיר (חלק ב'1 +חלק ב'2)+תנאים מיוחדים

- נספח ג' – מפרט טכני ודרישות

- נספח ד'- התחייבות המציע

- נספח ה'- אישור הגורם המוסמך להתאמת המוצר

- נספח ו' - תשקיף משתתף

- נספח ז' – הסכם

- נספח ח'- הנחיות לגבי הנחות

- נספח ט'- "טובין מתוצרת הארץ" (באם רלוונטי)

- נספח י'- הצהרת סודיות

נספח א' תנאי המכרז:

# מכרז מס' 121013

- המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן:"המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת להציע הצעות מחיר לרכישה מכשיר אולטרסאונד כף יד עבור מרפאת נשים.

- את הצעת המחיר יש להגיש בדף  "הצעת מחיר" המצורף.

- ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים/תנאי הסף, תיבחנה ע"י צוות מטעם   
המזמין אשר יבחן את נושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 80 לפחות במרכיבים של אמות המידה ישוקללו עם המחיר.

- מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה- נשמרת לוועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה.

- לצורך הדגמה יציג המציע אישור אמ"ר המבוסס על תקן FDA ו/או CE להנדסה רפואית. רק לאחר קבלת אישור לביצוע הדגמה מהנדסה רפואית יעביר המציע (תוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה) את מכשיר האולטרסאונד להדגמה בתיאום עם הגורם המקצועי פרופ' מלינגר טל': 052-4262123 אלא אם ניתן פטור ע"י הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. הספק יקבל אישור מהגורם המקצועי במרת"א על ההדגמה. במידה וקיים עיכוב בהדגמה באחריות המציע לפנות בנושא ליח' המכרזים בטל' 03-6974883.

6.     תנאי הסף / המוקדמים למכרז הנם:

- קיום אישור אמ"ר בר תוקף , או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן FDA או/ו CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר תהיה ראשית הועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת. (יש לצרף אישורי יצרן לתקן  CE/FDA ) .

- על המציע להיות בעל ניסיון של שנה לפחות באספקה ושימוש בפריט נשוא המכרז, במוסד רפואי אקדמאי בארץ או לחילופין ב-3 מוסדות רפואיים אקדמאים בחו"ל- יש לצרף תשקיף משתתף חתום על ידי מורשה החתימה של המציע בציון שמות המרכזים הרפואיים, אנשי קשר וטלפונים.

- קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).

- המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ( המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח  לאימות האמור לעיל ).

- עמידה מלאה במפרט הטכני ובדרישות המכרז.

- צרוף טופס חתום להתחייבות המציע – נספח ד'.

7.    הצעתכם תהיה בתוקף לפחות 3 חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה.

8.   על המציע לצרף את כל מסמכי המכרז חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי /תוספת במסמכי המכרז עלולים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בועדת מכרזים.

9.    אחריות מלאה ל- 24 חודשים.

10. ההצעה תיבחן ע"י גורמים מקצועיים במרת"א ותובא לדיון ענייני בועדה רק בתנאי

שתאושר ע"י גורמים אלו.                
            הועדה תפסול הצעה ו/או פריטים בהצעה אשר המומחים המקצועיים במרת"א לא 
            אשרו את התאמתם לצרכים.

11. מצ"ב מפרט טכני ודרישות, המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.

12. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה שקבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר או כל 
      הצעה שהיא או כל חלק ממנה , וביה"ח יהא רשאי לבטל וכן להרחיב ולצמצם את היקף 
      המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות וארגוניות ו/או מחמת נסיבות שאינן 
      בשליטתו ו/או סיבות אחרות לפי שיקול דעתו ו/או לעכב ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו, 
      במקרה כזה למציע לא תהיינה כל טענות נגד המזמין.

13. ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בשיעור מהותי מהאומדן 
       הכספי המוקדם שלה, לא תוגש לבדיקה ולדיון בפניה. הועדה תהיה רשאית, על פי שיקול 
      דעתה, לפסול הצעות אשר חורגות מהאומדן בסביבות 25% ±.

14. ביה"ח לא ישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/ או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז 
       ו/ או הגשתו ו/ או אי זכייתו, ו/ או ביטולו.

15.  א. תקופת ההתקשרות היא לשנה ,ביה"ח יהא רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופות

נוספות, וכן יהא רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות בגבולות של 30%±.

ב. היה והתברר תוך כדי שימוש במכשיר אולטרסאונד עד שלושה חודשים מהתחלת 
    השימוש בו, במיוחד לגבי מכשיר שטרם נצבר ניסיון בהפעלתו בבית החולים, כי אינו 
    עונים על מלוא הצרכים, יהיה רשאי ביה"ח להפסיק את ההתקשרות עם המציע  תוך 
    מתן הודעה של שבוע מראש ולהתקשר עם המציע שהצעתו היתה הבאה בתור מבין 
    המשתתפים במכרז.

16. בבחירת ההצעה אנו רשאים לקבל את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למזמין 
      כאמור בתקנה 22 לתקנות חוק חובת המכרזים. כלומר, ועדת המכרזים רשאית לבחור 
      ספק/ספקים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שקלול הניקוד שיקבלו על סמך 
      מרכיבי אמות המידה הנ"ל:

- איכות: 30%

  - התאמה לדרישות המשתמש- 10%

  - מוניטין יצרן- 10%

  - שרות- 10%

- מחיר- 70%

סה"כ  100

הצעה שתזכה לציון הנמוך מ-80 במרכיבי אמות המידה תפסל.

17.א. ועדת המכרזים החליטה לשמור לעצמה את הזכות ולנהל משא ומתן עם המתמודדים   
          במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות וזאת הואיל וההתקשרות הינה מסוג       
          ההתקשרויות  המנויות בסעיף 7 א' לתקנות חובת מכרזים.

ב. המשא ומתן יתקיים בהתאם לאמור בתקנה 7(א)7 או 7(א)1.

18. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף 
      המסמכים ובין במכתב לוואי או כל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה, 
      כאילו לא נכתבו, הדבר אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה.
      (הערות או תוספות לא תילקחנה בחשבון ע"י הועדה גם באם לא תיפסל ההצעה).

19. המציע לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חיוב על פי מכרז זה לאחר ללא קבלת הסכמה 
      בכתב מהמזמין / ביה"ח.

20. מוסכם כי בהתקיים אחד המקרים להלן, יהיה רשאי המרכז הרפואי ת"א, להפסיק 
      ההתקשרות עם מציע ההצעה ו/או הזוכה במכרז:

א. הוגשה בקשה לפרוק או כינוס נכסים נגד החברה.

ב. הוטלו עיקולים או שעבודים על נכסי החברה, העלולים לפגוע בתפקודה של החברה.

ג. בוטלו אישורים ממשרדי הממשלה, מכון התקנים משרד הבריאות או משרד התעשייה 
    והמסחר.

21. כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים 
      זה את זה, אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי 
      מתנאים מיוחדים, כוחו של המיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.

22. המציע  מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.

המציע  יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.

23.  ניתן לפנות בשאלות\הבהרות עד  לתאריך  04.04.13 ליחידת המכרזים בטלפון            
             מס': 6974883- 03 בפקס: 03-6974666.

# נספח ב' – חלק א'

## טופס הגשת הצעה

תאריך:________

לכבוד

ועדת מכרזים של המרכז הרפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי

רח' ויצמן 6

# תל אביב 64239

א.נ.,

הנדון: מכרז מס' 121013

במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי – בי"ח איכילוב

- אני הח"מ מגיש בזה את הצעתי בצרוף כל מסמכי המכרז הנלווים כשהם חתומים וזאת לאחר שעיינתי בכל המסמכים ומצהיר כי אני מסכים לכל תנאי המכרז, הסכם והנספחים ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם.

- הנני מצהיר שקבלתי, במידה ובקשתי, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.

- אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולספק את הפריטים שבנדון עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת בתמורה שמפורטת בהצעת המחיר או במחיר נמוך מכך כפי שיוסכם בין הצדדים.

- הנני מתחייב לחתום על ההסכם המצ"ב, ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. בכל מקרה של נגוד בין תנאי כלשהו בתנאים הכלליים לבין תנאי כלשהו בתנאים המיוחדים, תנאי מיוחד יגבר על תנאי כללי.

- במידה ואזכה במכרז תועבר ערבות צמודה בגובה 5% מההיקף הכספי של מכרז זה כולל מע"מ, וזאת להבטחת קיום התחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז, בתוקף עד 60 יום מתום תקופת ההתקשרות (להלן: "ערבות הביצוע").

- הצעת המחיר חייבת להינתן על גבי טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין בטבלה שהוכנה ע"י המזמין בלבד.

- ידוע לי שאי מלוי ו/או צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ו/או חתימה על מסמך כלשהו כנדרש, עלולים לגרום לפסילת הצעתי –
מצ"ב המסמכים הבאים כנדרש בתנאי המכרז:

|  | טופס הגשת הצעה (הנ"ל) והצעת מחיר | - נספח ב' – חלק א' – חתום - נספח ב' –חלק ב'(1) +חלק ב'(2)+תנאים מיוחדים-חתום. |
| --- | --- | --- |
|  | מפרט טכני | - נספח ג' – חתום. |
|  | התחייבות המציע | - נספח ד' – חתום. |
|  | אישור הגורם המוסמך על הדגמה | - נספח ה' – חתום. |
|  | תשקיף משתתף | - נספח ו'- חתום. |
|  | הסכם | - נספח ז' – חתום. |
|  | אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5). |  |
|  | צרוף אשור אמ"ר בר תוקף המבוסס על תקן FDA ו/או CE או אישור שהוגשו כל המסמכים לקבלת אישור אמ"ר. |  |
|  | אישור רו"ח או עו"ד שהחברה אינה נמצאת בהליכי פירוק ופשיטת רגל. |  |
|  | אישור "טובין מתוצרת הארץ". |  |
|  | צילום הקבלה ע"ס 200 ₪ עבור רכישת מסמכי המכרז. |  |
|  | הצהרת סודיות חתומה ע" הספק. |  |

________________						     __________________

שם החברה							       חתימת המציע וחותמת

תאריך:________

חלק ב' (1)

הצעת מחיר מהמלאי לרכישת מכשיר אולטרסאונד  כף יד למרפאת נשים

מכרז מס' 121013

מצ"ב נספח ג' המפרט את הדרישות והמפרט הטכני הנדרשים.

המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' ולפי כל תנאי המכרז מחיר יחידה וסה"כ לגבי הפריטים המוצעים על ידו.

ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז.

- הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.

| מס' | שם הפריט | מק"ט יצרן | יח' מידה | כמות | מטבע | מחיר יחידה | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מכשיר אולטרסאונד כף יד |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | * אופציה: חוזה שרות לאחר תקופת האחריות כולל מתמרים |  |  | שנה |  |  |  |

הערות:

- מחיר המכשיר יכלול אספקה, התקנה ואחריות מלאה לשנתיים לפחות ממועד "קבלת המכשיר". כמו כן יכלול המחיר את כל שדרוגי התוכנה שיעדכן יצרן המכשיר.

- יש לצרף אישור אמ"ר או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן CE ו/או FDA.

- המחיר כולל אחריות מלאה ל- 24 חודשים.

- יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.

ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז, כמו 
             כן תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.

שם החברה: (הסוכן) ________________ 		שם היצרן: (הספק) _____________

הכתובת: ________________________		הכתובת: ___________________

טלפון ופקס: _____________________		טלפון ופקס: _________________

איש קשר: _______________________

דואר אלקטרוני: ___________________

תנאים מיוחדים:

- תנאי האספקה: ממלאי הספק: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.

- לידיעת המשתתפים במכרז:

ביום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים           
        מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי 
       שנקבעו ביום ההמרה.

- מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (בי"ח איכילוב). הובלה ופריקה על חשבון הספק.

- תנאי תשלום: שוטף + 90 מיום הגשת החשבונית.                                            לא תתקבל חשבונית ולא ישולם תשלום לכל גורם שאיננו הגורם שהשתתף במכרז והזוכה בו.

- מועד האספקה: תוך 30 יום מיום ההזמנה.

  - עבור כל יום פיגור במועד האספקה ישלם המציע למזמין דמי פיגור מוסכמים בגובה של 0.25% מערך ההזמנה ליום, אלא אם כן שוכנעה ועדת המכרזים שהפיגור נבע מסיבות שאינן תלויות במציע.

  - בפיגור שאינו סביר המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ולרכוש המוצרים מספק חלופי.

- הספק מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.

- הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין. על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות  מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.

- על המציע לציין באם הינו יצרן מקומי. תינתן עדיפות של עד 15% ליצרן מקומי.

- "טובין מתוצרת הארץ" - הכוונה לטובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה;יש לצרף אישור מרואה חשבון המאשר זאת.

- אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטים אחרים לגבי טיב הציוד.
נא לצרף המסמכים המצורפים.

- לא סופקו המוצרים ו\או סופקו מוצרים שאינם בהתאם לדרישות המפרט ועקב כך ההזמנה בוטלה ע"י המזמין תכולנה על המציע כל ההוצאות שנבעו מהצורך בהזמנה מספק חלופי.

- למזמין זכות קיזוז דמי הפיגורים מהתשלומים המגיעים למציע.

שם הספק ותפקידו:___________            חתימה:__________                   תאריך:________

תאריך:______

# חלק ב' (2)

הצעת מחיר ביבוא ישיר לרכישת מכשיר אולטרסאונד  כף יד למרפאת נשים

מכרז מס' 121013

מצ"ב נספח ג' המפרט את הדרישות והמפרט הטכני הנדרשים.

המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' מחיר יחידה לגבי הפריטים המוצעים על ידו.

ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז.

- הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.

| מס' | שם הפריט | מק"ט יצרן | יח' מידה | כמות | מטבע | מחיר יחידה | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | מכשיר אולטרסאונד כף יד |  |  | 2 |  |  |  |
| 2 | * אופציה: חוזה שרות לאחר תקופת האחריות כולל מתמרים. |  |  | שנה |  |  |  |

הערות:

- מחיר המכשיר יכלול אספקה, התקנה ואחריות מלאה לשנתיים לפחות ממועד "קבלת המכשיר". כמו כן יכלול המחיר את כל שדרוגי התוכנה שיעדכן יצרן המכשיר.

- יש לצרף אישור אמ"ר או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן CE ו/או FDA.

- המחיר כולל אחריות מלאה ל- 24 חודשים.

- יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.

ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז, כמו 
             כן תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.

וכן חובה למלא את מלוא הפרטים הנדרשים. הצעתו של ספק אשר לא ימלא את כל הנתונים הנדרשים עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים או שתהיה ועדת המכרזים רשאית לקבוע העלויות על פי מיטב הבנתה והספק יחשב כמסכים לקביעה וזאת על מנת שניתן יהיה להשוות ההצעות על בסיס משותף.

ככלל מעדיפה ועדת המכרזים רכישה מהמלאי, בנסיבות מסוימות יתכן ותחליט הועדה על רכש מיבוא ועל כן יש למלא את נספח היבוא על מנת לאפשר לועדה לקבל החלטה כשכל הנתונים נמצאים בפניה.

שם החברה: (הסוכן)____________________		שם היצרן: (הספק)_____________

הכתובת: ____________________________		הכתובת:____________________

טלפון ו-FAX: ________________________		טלפון ו-FAX:________________

איש קשר: ___________________________		נמל המשלוח:_________________

דואר אלקטרוני: _______________________  	משקל המשלוח:_______________

נפח הטובין:__________________

תנאים מיוחדים:

- תנאי האספקה: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.

- לידיעת המשתתפים במכרז:

יום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות  הקיימים 
           באותו יום.

מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי 
           שנקבעו ביום ההמרה.

3.   תנאי האספקה: בחו"ל.
      חובה לציין את משקל ונפח הטובין וכן את שמו ומענו של היצרן בחו"ל ולמלא כל    
       הפרטים בתנאי רכישה ועלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר.

4.   מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (איכילוב) מחסן משקי.

5.  מועד האספקה: יש לציין את מועד האספקה האפשרי הקרוב ביותר למועד פרסום 
     מכרז זה, אך לא יאוחר מ - 60 יום.

6. הספק מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.

הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.

7.  על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין התנות 
     מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.

8.  תשלום: .D.A.C .

9. אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטים אחרים לגבי טיב הציוד נא לצרף את   
    המסמכים המצורפים:

שם הספק ותפקידו:_______________   חתימה:_____________   תאריך:____________

תנאי רכישה לעלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר

מכרז מס ______________ 						תאריך __________

## חלק א' נתוני הצעה

1. נפח כולל למשלוח ( כולל אריזה ):	                        ________________________________

2. משקל כולל למשלוח ( כולל אריזה ) :	          ________________________________

3. מס' היחידות :		                                        ________________________________

4. מס' האריזות:			                         ________________________________

5. תנאי רכישה; FOB;EX-PACTORY;CIF – אחר:____________________________

6. כתובת מוצא המשלוח:		                             ________________________________

7. תנאי תשלום: C.A.D ; L/C ; אחר:	                ________________________________

8. מקור הטובין:				             __________________________________

9. אופי הטובין (רדיואקטיבי, מסוכן, קירור, רגיל ):________________________________

חתימה _____________

### חלק ב' עלויות יבוא משוערות

תאריך _________________

- משלוח אווירי/ ימי/ דואר חבילות/שליחים

- מס' קונטיינרים '40 /'20                                         __________________

- עלויות יבוא משוערות

הובלה, עמילות מכס, עמלת בנק 		__________________

מיסי מכס					__________________

סה"כ עלויות יבוא למשלוח  			__________________

סה"כ עלויות יבוא ליחידה			__________________

חתימה _______________  .

נספח ג'

מפרט טכני ודרישות לרכישת 2 מכשירי אולטרסאונד  כף יד למרפאת נשים

## מכרז מס' 121013

מכשירי אולטראסאונד לביצוע בדיקות  בטן/או-בי ברמה בסיסית . דרושים 2

1. דרישות  למכשיר:

א. מכשיר קטן (כף יד) עם סוללה.

ב. הפעלה קלה למשתמש.

ג. יכולת אחסון לפחות של 100 קליפים.

ד. יכולת עבודה רציפה לפחות שעתיים.

ה. דופלר צבע.

2. המכשיר יכלול:

א.כל התוכנות המתאימות של המכשיר לביצוע בדיקות בטן/או-בי בסיסיות כולל דופלר צבע.

ב. מתמר אחד לביצוע בדיקות.

3. על כל ספק להדגים את המכשיר, אלא אם ניתן פטור ע''י המשתמש עקב הכרה קודמת של המערכת.

.CE ו/או FDA4. לצורך הדגמה הספק יקבל אישור ממחלקת הנדסה רפואית אחרי מסירתו של אישור אמ''ר על בסיס

. CE ו/או FDA5. בנוסף, יחד עם הצעת המחיר יצרף הספק אישור אמ''ר על בסיס

).Service Manual ( ) וספר שרות Operating  Manual( 6. הספק יספק ספר הפעלה

7. כמובן יצורפו הוראות הפעלה והוראות תחזוקה למשתמש (ניקוי וחיטוי) בעברית.

8. בנפרד יסופקו נהלים לתחזוקה מונעת ובדיקה תקופתית הן ברמת המשתמש והן לצוות הטכני.

9. אחריות מלאה ל-24 חודשים.

נספח ד'

התחייבות המציע

הריני מתחייב בזאת:

  - לספק את הציוד בהתאם לדרישות ולמפרט הטכני .

  - ידוע לי שאי עמידה במפרט הטכני ודרישות או חוסר בקבלת אישור הגורמים המקצועיים במרת"א להשתתפותינו במכרז יביא לפסילת הצעתי ו/או אי זכייתי במכרז.

  - לאחריות מלאה ל- 24 חודשים לפחות.

______________                                       ___________________

חתימת הספק      			                תאריך

נספח ה'

אישור הגורם המוסמך להדגמה

הרינו לאשר בזאת כי מכשיר אולטרסאונד כף יד למרפאת נשים הודגם  בפנינו / מוכרים לנו ואישרנו השתתפות המציע במכרז מס' 121013.

| מס' | שם הפריט | מק"ט יצרן |
| --- | --- | --- |
| 1 | מכשיר אולטרסאונד כף יד |  |

_________________________

הגורם המאשר במרת"א

נספח ו'

תשקיף משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן -

- שם החברה/הגוף המציע/ה - ____________________________________________________________.

- אם המציע הוא חברה - מס' החברה (הרשום ברשם החברות) - ____________________________________________________________.

- כתובת המציע: _____________________________________________________.

- שמות הבעלים: ______________________________ מס' ת.ז.: ___________
 טלפון במשרד: _______________________ מס' פקס: __________________
 טלפון של מנהל החברה (בבית): ______________________________________
 דואר אלקטרוני: __________________________________________

- עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י החברה/המציע (במועד הגשת ההצעה):

5.1 פירוט הכוח המינהלי _____________________________________________________________     _____________________________________________________________
____________________________________________________________

5.2 פירוט הכוח הביצועי (נא לפרט בהתאם למקצועות) __________________________
      ______________________________________________________________
     _______________________________________________________________

5.3 פירוט הכוח הפיקוחי ____________________________________________________________
     _______________________________________________________________

5.4 פירוט הציוד _____________________________________________________
     _______________________________________________________________

6. פרוט נסיון באספקת מערכות אולטרסאונד כף יד  (הוכחת תנאי סף 6 ב'):

| מקום התקנת המערכת |  | סוג המכשיר |  | שם האחראי |  | מועד התקנת המערכת |  | כתובת וטל' |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.   הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים המפורטים לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

תאריך: ____________ שם המציע: ________________ חתימת המציע: _____________

נספח ז'

הסכם אספקה ותחזוקה

שנערך ונחתם ביום ________ לחודש _____ 2013

ב   י   ן

מדינת ישראל/ מרכז רפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי באמצעות מנהליו

המוסמכים, מרח' ויצמן 6 תל-אביב

(להלן: "בית החולים" ו/או "ביה"ח")

מצד אחד

ל  ב  י  ן

_________________________

_________________________

_________________________

(להלן: "החברה")

מצד שני

והואיל		וביה"ח פרסם מכרז מס' 121013 להלן ("המכרז") לאספקה, התקנה ושירות 
                             למכשיר אולטרסאונד כף יד למרפאת נשים שבמרכז הרפואי ת"א ע"ש 
                            סוראסקי על פי  המפרט הטכני והדרישות, נספח ג' (להלן "המערכת" או 
                            "הציוד")

והואיל		והצעת החברה זכתה במכרז לאספקת המערכת או חלק ממנה (כמפורט בהחלטת

ועדת המכרזים);

והואיל 		והחברה מצהירה, כי הינה סוכן מורשה של יצרן המערכת על כל מרכיביה (להלן: 
                           "היצרן");

והואיל 		והחברה מצהירה כי המערכת המוצעת על ידה על כל מרכיביה עומדת בכל 
                           דרישות המפרט.

והואיל 	והחברה מצהירה, כי יש ברשותה כוח אדם אמצעים, ומיומנות וכי היא מסוגלת  ליתן שירות טכני מקצועי למערכת ואחזקתה. החברה מצהירה כי יש בידיה כל האישורים והתקנים הנדרשים להפעלת הציוד וכי יעמדו בדרישות הרשויות לרבות בנושאי בטיחות הגנה מקרינה חשמל ועוד.

והואיל 	ומסמכי המכרז והצעת החברה מצורפים להסכם כנספחים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. 	1.1	המבוא להסכם זה, על כל נספחיו כולל המכרז על נספחיו, מהווים חלק 
             בלתי נפרד מהסכם זה.

1.2 	כותרות סעיפי ההסכם לא תשמשנה לפרשנות, אלא לנוחיות בלבד.

- הצהרות החברה

  - החברה מצהירה , כי בהיותה הסוכן המורשה של יצרני המערכת, יש

ויהיו  ברשותה או באפשרותה לספק חלקי חילוף לציוד לתקופה של 10 שנים מאספקת הציוד, וכי יש לה ו/או היא תתקשר עם, מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת הציוד וכן צוות אנשים מיומנים לרבות אנשי מחשוב במידת הצורך לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה ובנספחיו.

החברה מתחייבת להחליף את המערכת ללא תשלום במערכת מדגם חדש יותר של אותו יצרן במקרה שהיצרן יפסיק לייצר חלקי חילוף במשך עשר שנים לפחות.

החברה תספק לביה"ח ללא תשלום כל שיפור טכנולוגי בתוכנה או בחומרה (במידה ונכללים) או במערכת במשך לפחות שנתיים מתום תקופת האחריות.

  - החברה מצהירה , כי יש לה הידע היכולת המקצועית, המומחיות

והאפשרויות הטכניות, על מנת לקיים את כל התחייבויותיה על פי הסכם זה, לרבות נספחיו בצורה המקצועית והיעילה ביותר ולשביעות רצון ביה"ח.

  - החברה מתחייבת ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך

הזדקקות לשיטות עבודה בטוחות, לצוות עובדים מיומן ולציוד תקין

וכנדרש בדרישות הרשויות הרלבנטיות.

  - החברה מצהירה שיש ביכולתה לספק לבית החולים את המערכת וכל 
      החלקים הנדרשים לבצוע הפעלתה התקינה של המערכת, תוך שבועיים 
      מיום הוצאת הזמנה לזוכה או בכל מועד מאוחר יותר שיקבע 
      ע"י ביה"ח.

  - החברה מתחייבת למסור לבית החולים את כל המידע על הציוד

לרבות כל המידע הנדרש בנספח ג' למכרז– (מפרט טכני ודרישות). ולבצע הכשרת עובדי בית החולים על פי דרישות מנהל אגף הדימות.

  - החברה מצהירה כי היא מסוגלת לתת שרות ותיקונים למערכת בהתאם 
      לכל דרישות היצרן. החברה תמציא לביה"ח שמות ומספרי טלפון של  
      טכנאיים מטעמו הנכונים למתן שרות בין השעות 8.00- 17.00. השרות 
      חייב להינתן תוך לא יאוחר מ- 4 שעות מקריאת השרות. החברה תספק 
      לביה"ח מספק המוקד הטלפוני להשארת הודעות במשך 24 שעות במשך 
      כל ימות השנה לרבות שבתות וחגים בקשר לתקלות וקלקולים במערכת.

2.7       במקרה והספק לא יצליח להתגבר על התקלה ו/או הפגם ו/או הקלקול    
                         במערכת תוך 48 שעות, החברה מתחייבת להעביר לבית החולים מכשיר 
                          חלופי.

החברה מתחייבת ש – UPTIME של המערכת (קרי, משך הזמן בו 
            המערכת עובדת באופן תקין ללא תקלות) על פני תקופה של 12 חודשים 
            יעמוד על 97% מסך שעות העבודה. באם ה- UPTIME יהיה נמוך מערך זה 
            החברה תשלם קנס ששווה עלות כמות הבדיקות בזמן ההשבתה בביה"ח. 
            הזמן הדרוש לתחזוקה מונעת וביצוע שדרוגים לא נכלל בחישובי זמן 
            השבתה.

2.8        החברה מתחייבת להעניק טפול ותחזוקה שוטפים למערכת, בהתאם   
             לאמור בנספח וכי אלו יוענקו ע"י נציגי החברה שרמתם המקצועית 
             מתאימה ואשר הוסמכו ע"י החברה ו/או היצרן לבצע את העבודות 
             הנדרשות.

2.9        בתום תקופת האחריות יהא ביה"ח רשאי, אך לא חייב לקבל מהחברה 
             שרות בתשלום למשך תקופת שרות על פי העקרונות המפורטים בנספח 
             התחזוקה.

2.10      החברה מתחייבת להחזיק ברשותה ולספק לביה"ח בתשלום מוסכם

ובהנחה מוסכמת ממחיר המחירון את כל חלקי החילוף הנדרשים להפעלת המערכת במשך תקופה של לפחות 5 שנים מתום תקופת האחריות.

- תקופת האחריות הינה ל 24 חודשים מיום הפעלתה התקינה של המערכת לשביעות רצון ביה"ח, דהיינו, ממצב פעולה מקובל (כאמור בסעיף 4.1) בתקופת האחריות יסופקו כל שרותי התחזוקה וכל החלפים ללא תשלום, ע"ח החברה בלבד, ( כולל מתמרים,OEM ).

- מהות ההתקשרות

  - החברה מתחייבת בזה לספק, להרכיב, להתקין, להפעיל ולהריץ

את המערכת בהתאם לתנאי הסכם זה ולנספחים, עפ"י דרישות ביה"ח,

ולמסור אותה לביה"ח במצב פעולה מקובל ותקין ועל פי אמות המידה

והספציפיקציות של היצרן.

תקופת ההרצה תהיה בת 7 ימים לפחות בליווי נציג הספק.

מצב פעולה מקובל ( ACCEPTED ) משמעו, אישור בכתב מטעם נציגי ביה"ח, וכי המערכת פועלת לשביעות רצון ביה"ח, לאחר תקופת ההרצה.

מוסכם בזאת, כי החברה תשלם את כל ההוצאות הכרוכות בהובלת המערכת,  מהמפעל ועד לאתר, וביטוחה בהובלה ועד למועד התקנתה באתר. היה והחברה תספק את המערכת ו/או חלקים מהן באמצעות יבוא מהיצרן (ולא ממלא קיים), תישא החברה גם בהוצאות טעינת הציוד. בנוסף, תישא החברה בהוצאות בכל סוג שהוא הכרוכות בהתקנה והפעלה תקינה של המערכת בבית החולים.

  - עבור ביצוע כל התחייבויות החברה כאמור בהסכם  זה על כל נספחיו,

מתחייב ביה"ח לשלם את התמורה שתקבע במכרז ובמשא ומתן בעקבותיו בשקלים ובתוספת מע"מ (להלן: "התמורה").

  - מוסכם בזאת, כי התמורה מהווה את המחיר המלא והסופי , אותו

יידרש ביה"ח לשלם לחברה בגין אספקת המערכת, ההתקנה, החבור ,כולל למערכות המחשוב, התקשורת במידה וקיימות והפעלתן עפ"י הסכם זה ומילוי שאר התחייבויות החברה  לרבות בתקופת האחריות בהתאם לאמור בהסכם זה לנספחיו.

להסרת ספק, המחיר כולל גם את כל האביזרים והציוד הנילווה למערכת דימות ואת השרותים והתחזוקה דלהלן כולל מתמרים, OEM.

א. שדרוג התוכנה, התקשורת וגיורם במידה והציוד מכיל מרכיבי 
     מחשוב ו/או תקשורת בהגדרתם לעיל מיד עם שחרורם להפצה של כל 
     שינוי, שיפור או חידוש במשך לפחות שנתיים מתום תקופת 
     האחריות, כולל הדרכת העובדים ככל שיידרש ע"י בית החולים.

ב. הכשרת צוות ביה"ח, באתר בו מותקן ציוד דומה למערכת המוצעת 
    על מנת שיוכלו להפעיל את המערכת, על כל מכלוליה, ואפשרויות 
    פעולתה. משך תקופת ההכשרה הדרושה תהיה על פי שיקול מנהל 
    חדר מיון.

ג. הספקת ספרות מלאה לשרות והפעלה.

- מועדי אספקה: המערכת תימסר  תוך 30 יום  מיום הוצאת הזמנה לזוכה או בכל מועד מאוחר יותר שיקבע ע"י המזמין.

- התמורה

  - במהלך תקופת האחריות יוענקו שירותי התחזוקה כאמור בהסכם זה, ללא תמורה (הן עבודה, הן הדרכה והן חלפים).

  - התמורה עבור ההזמנה תשולם באופן הבא 15% בהזמנת הציוד, 35% עם האספקה, 30% בתום ההתקנה ו- 20%  לאחר קבלת הציוד.

  - החברה תגיש לביה"ח חשבונית מס כדין בצרוף אישור על פטור מניכוי מס במקור.

החשבונית תשלום בתנאים של שוטף + 60 יום ממועד הגשתה לגזברות ביה"ח

כשהיא מאושרת לתשלום ע"י מנהל מחלקת האחזקה של ביה"ח.

- אחריות, ביטוח, אחזקה ושירות

- אחריות החברה לנזק בתקופות: ההתקנה ההרצה והאחריות

  - מבלי לגרוע מהאמור בכל דין, החברה תהיה אחראית לכל נזק ישיר

לגוף או לנפש שיגרם לביה"ח ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או עובדיה ו/או כל מי שפועל מטעמה בקשר ובכל הנובע מביצוע התחייבויות החברה לפי הסכם זה.

  - מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, החברה תהיה אחראית לכל נזק ישיר

לרכוש שיגרם לביה"ח עקב מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או עובדיה ו/או כל מי שפועל מטעמה בקשר ובכל הנובע מביצוע התחייבויות הספק לפי הסכם זה.

  - החברה אחראית בלעדית לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או     לנפש, שיגרמו לחברה, עובדיה לקבלני משנה שלה שלוחיה ולכל מי שפועל בשמה ו/או מטעמה תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויות החברה על פי הסכם זה ו/או בקשר עם הציוד נשוא הסכם זה והוא חייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.

  - מבלי לגרוע מאחריות החברה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ובמפורש בנוסף לאחריות כאמור, החברה מקבלת על עצמה את הוראות חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ – 1980 , בכל הנוגע לאחריותו של יצרן ו/או יבואן, כאילו היה היצרן ו/או היבואן כמשמעו בחוק האחריות הנ"ל. לעניין זה הסכם זה הינו לטובת צד שלישי – לטובת כל מי שעלות להיפגע ולסבול נזקי גוף כתוצאה מפגם במערכת בהיותו מוצר כמשמעו בחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"מ – 1980.

  - סעיף זה, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או  הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

- פיצוי ושיפוי על – ידי הספק

1.                 החברה מתחייבת לנקוט על חשבונה בכל האמצעים הדרושים כדי

למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות והתאונות אשר החברה אחראית

להם על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אלה הנזכרים והפורטים בסעיף 7 א' לעיל.

2.                 החברה מתחייבת לבוא בנעלי ביה"ח ו/או עובדיו ו/או שלוחיו במידה

ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהספק אחראי להם על פי הוראות סעיף 7 א' לעיל, אלא אם ביה"ח קבע אחרת, בכתב ומראש.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייבת החברה לבוא, על חשבונה בנעלי ביה"ח ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הבא מטעמם, במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור בהסכם זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכול לפי קביעת המנהל ועל פי שיקול דעתו המוחלט.

החברה מצהירה בזאת כי במידה ותוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד ביה"ח ו/או מי מטעמו כאמור, הינה מוותרת מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, ובלבד שאם הוזמנה כדין ולא התייצבה כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור, מסכימה החברה מראש לכל הסדר או

פשרה אשר ביה"ח ימצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתו המוחלט ולשאת בתשלומם.

- החברה מתחייבת לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה

בכתב, את ביה"ח ו/או  מי מטעמו בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או

לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר החברה אחראית להם כאמור בסעיף

7 לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד , ובלבד שניתנה לחברה

הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה

תביעה.

- מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של

החברה יוצא כנגד ביה"ח צו מינהלי ו/או שיפוטי המונע השימוש

במערכת או באיזה חלק ממנה, תהיה החברה אחראית לפצות את

הגורמים הנ"ל על כל נזק בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתה

של החברה לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת

הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הספק

בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו

כנ"ל.

כמו כן, בכפוף לאמור בסעיף 7 להסכם זה, החברה מתחייבת לפצות

ולשפות את ביה"ח ו/או מי מטעמו על כל נזק  וכנגד כל תביעה או דרישה,

מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא

מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם

ושלוחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בסעיף 7 להסכם זה

לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן.

- מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה בהסכם זה, ביה"ח יהיה רשאי לתקן

בעצמו ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהחברה אחראית לתקנם לפי

הוראות ההסכם על חשבון החברה, לאחר מתן הודעה לחברה, בזמן סביר

מראש ואורכה סבירה לצורך ביצוע התיקון. זאת מבלי לפגוע בהיקף אחריות

החברה ע"פ הסכם זה. והחברה תשא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים

האמורים בתוספת 20% הוצאות כלליות של ביה"ח.

- כל סכום שהחברה תהיה אחראית לתשלומי לפי הוראות פרק זה,    
      וביה"ח חויב כדין לשלמו, יהיה ביה"ח רשאי , מבלי לגרוע מיתר זכויות 
      על פי סכם זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע 
      ו/או שיגיע לחברה מאת ביה"ח בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותו 
      מהחברה בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל.

- סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת  
      תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ג.  ביטוח

החברה מתחייבת לערוך ולהחזיק על חשבונה, בכל התקופות הרלבנטיות

להסכם זה, את הביטוחים הבאים:

1. 	ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי החברה

בגבולות האחריות כמקובל בישראל ו/או לפי שיקול דעתה ובלבד שלא

יפחתו מסך 1,500,000 דולר לתובע וסך 5,000,000 דולר למקרה ולכל  תקופת ביטוח בת 12 חודשים.

- ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם הפעילות נשוא ההסכם

בגבולות אחריות לפי שיקול דעתה של החברה ובלבד שלא יפחתו

מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולכל תקופה בת 12 חודשים.

- ביטוח אחריות מקצועית בקשר עם הפעילות המקצועית המבוצעת על

ידי החברה ו/או מטעמה על פי ההסכם, בגבולות אחריות לפי שיקול דעתה של החברה ובלבד שלא יפחתו מסך של 500,000 דולר ארה"ב למקרה וסך 500,000 דולר ארה"ב לכל תקופת ביטוח בת 12 חודשים. הפוליסה תכלול תקופת גילוי מוארכת בת 24 חודשים מהמועד בו תסתיים תקופת הביטוח האחרונה בפוליסה הנערכת על פי דרישות הסכם זה.

- ביטוח אחריות מוצר בקשר עם המערכות, בגבולות אחריות לפי שיקול  דעתה של החברה ובלבד שלא יפחתו מסך 1,000,000 דולר לתובע ולמקרה ולכל תקופת ביטוח בת 12 חודשים.

הפוליסה תכלול תקופת גילוי מוארכת בת 24 חודשים מהמועד בו תסתיים תקופת הביטוח האחרונה בפוליסה הנערכת על פי דרישות הסכם זה.

- הספק ימסור לבית החולים תוך 14 ימים ממועד ההסכם אישור על קיום

ביטוחים חתום בידי חברת ביטוח, לאישור עריכת הביטוחים הנדרשים על פי סעיף זה.

- למען הבהירות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביה"ח יהיה מבוטח

נוסף על פי הפוליסות, הפוליסות תכלולנה סעיף אחריות צולבת וכן ויתור המבטחים על תביעות תחלוף נגד ביה"ח ו/או מדינת ישראל ו/או עובדיהם ו/או הפועלים מטעמם. הפוליסות לא תהיינה ניתנות לביטול ו/או לשינוי תנאיהן לרעה בתקופת הביטוח, אלא בהודעה מוקדמת שתינתן 60 יום מראש לפי מועד הביטול ו/או השינוי המבוקשים.

- החברה מתחייבת לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח,

ובכלל זה לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולהחזיק את הפוליסות  בתוקף בכל עת ללא הפסקה, במשך כל זמן חלות אחריות החברה על פי ההסכם.

- המצאת הביטוחים ו/או תיקונם לא יהוו אישור כלשהו מביה"ח על  התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותה של החברה על פי הסכם זה או על פי כל דין.

- אי קיום האמור בסעיף זה ועריכת כל הביטוחים בהתאם לקבוע לעיל  למשך מלוא תקופת הביטוח הנדרשת מהווה הפרה היורדת לשורשו של ההסכם והמזכה את המזמין בכל התרופות בגין הפרת ההסכם.

- הפרות יסודיות ופיצויים

8.1  חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א 1970- יחול על הוראות 
        ההסכם.

8.2  מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בהסכם זה, בכל מקרה בו תופרנה  
       אחת ו/או יותר מהתחייבויות הצדדים אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של  
       ההסכם, כמפורט בהסכם, יהיה הצד הנפגע זכאי לבטל את ההסכם ללא 
       התראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ההסכם ו/או על פי כל 
       דין.

8.3  הופר ההסכם על ידי הספק הפרה יסודית, יהיה המזמין רשאי לדרוש מהספק 
       כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש תשלום בגובה סכום הערבות הבנקאית 
       שבידי המזמין. האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין על פי הוראות 
       ההסכם על נספחיו ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה 
       מהסכום האמור.

10. ערבות

  - החברה תמציא לבית החולים ערבות בנקאית אוטונומית בסך 5%  מעלות ההתקשרות כולל מע"מ למשך שנתיים + 3 חודשים, הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בהתאם לנוסח שנימסר לחברה הזוכה.

מבלי לפגוע בזכות ביה"ח לכל סעד על פי כל דין, רשאי ביה"ח לעשות

שימוש בערבות זו באם החברה לא תבצע המוטל עליה במסגרת האחריות

שנטלה על עצמה עפ"י הסכם זה ו/או תפר התחייבות כלשהי

מהתחייבויותיה על פי הסכם זה ונספח התחזוקה, וזאת כדמי נזק קבועים

מראש מבלי שיהיה צורך להוכיח כי נגרם נזק כלשהו.

למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם יגרם לביה"ח נזק העולה על סכום

הערבות, לא יהיה בחילוט הערבות כדי לפגוע בזכויות ביה"ח לממש את

הסעדים הנוספים שהסכם זה ו/או הדין מקנים לה.

11. 	העדר יחסי עובד ומעביד

הצדדים מצהירים, כי אין בתנאי הסכם זה או ביצועו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין מי  מהם לבין עובדי הצד האחר וכי כל אחד מהצדדים אחראי כלפי עובדיו הוא.

12. 	שמירת סודיות וזכויות

12.1 	החברה תשמור בסוד כל מידע אשר יגיע אליה בקשר עם הסכם זה, לרבות

פרטים בדבר חולים ו/או מטופלים בביה"ח, ולא תעביר לכל גורם שהוא כל מידע

מכל סוג שהוא שנודע לה כאמור.

החברה תחתום על התחייבות לשמירת סודיות עפ"י נוהלי אבטחת המידע של משרד הבריאות. רצ"ב ומהווה חלק מההסכם.

12.2       ההחברה מתחייבת להחתים כל עובד וכל נציג מטעמה על טופס שמירת סודיות

בהתאם לאמור בסעיף זה.

12.3       החברה תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם לכל גורם שהוא עקב הפרת חובת

הסודיות, כאמור בסעיף זה.

13. 	כללי

13.1 	מוסכם ומצהר בין הצדדים, כי החברה הינה "קבלן עצמאי" ותהיה אחראית

ככזאת כלפי ביה"ח ו/או מי מעובדיו ו/או מוזמניו ו/או מאושפזיו ו/או כל אדם או גוף אחר, בהתאם לפקודת הנזיקין ובהתאם לכל דין.

החברה תשלם עבור עצמה את תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי ו/או כל תשלום אחר שיחול עליה עפ"י דין. החברה תמציא לביה"ח אישור מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור.

  - החברה מצהירה, כי היא מבטחת את עצמה ואת עובדיה ו/או מועסקיה ו/או

שלוחיה ו/או כל הקשורים בה לרבות קבלני משנה ו/או ספקים ואת כל הציוד  והמתקנים שתפעיל לצורך ביצוע הסכם זה, בין אם מופעלים ו/או מועסקים על ידה במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות ביטוח צד ג', וזאת מפני כל נזק שעלול להיגרם בגין ביצוע הסכם זה, והחברה מתחייבת לשלם את כל הפרמיות והתשלומים בעבור ביטוחים אלה במלואם  ובמועדם.

13.3 	החברה לא תהיה רשאית להעביר את ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה לכל	גורם אחר ללא הסכמת ביה"ח בכתב ומראש.

13.4	כל שינוי בהסכם זה יעשה בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים.

13.5	על הסכם זה וכל הקשור בו ו/או הנובע ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל ובית

המשפט המוסמך לדון בכל סכסוך הקשור בביצוע הסכם זה לרבות הפרתו ו/או  דרך ביצועו , יהיה בית המשפט בתל-אביב יפו.

13.6      בכל מקרה שאחד הצדדים לא ישתמש בזכויות הנתונות לו לפי הסכם זה או

הנובעות הימנו, כולן או מקצתן, או שישתהה בהפעלת זכויותיו כנ"ל, לא יחשב הדבר כויתור מצידו על הזכויות הנ"ל, כולן או מקצתן , והוא יהיה זכאי להשתמש בזכויות אלו, כולן או מקצתן, ובכל זמן שימצא לנכון.

  - הוראות סעיפים: 3, 2, 4, 5, 6, ו- 7 להסכם זה יחשבו כתנאים עיקריים בהסכם,

שהפרתן מהווה הפרה יסודית שלו.

  - לצדדים עומדת זכות לקזז כל סכום שהם חייבים אחד למשנהו.

  - כל הודעה מכל צד שהוא, הנוגעת להסכם זה, תהיה בכתב בלבד ותשלח במכתב

רשום , מברק או פקסימיליה לכתובות הצדדים כמצוין בהסכם זה. הודעה במכתב רשם תחשב כאילו הגיע ליעדה בתוך 72 שעות ממועד שגורה, ואם שוגרה במברק או בפקסימיליה כאמור, ביום העסקים הראשון שלאחר שגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

------------------- 			         	---------------------

החברה 					           ביה"ח

נספח ח'

הנחיות לגבי הנחות

הרינו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז, שבעת בדיקת והכנת לוח השוואת ההצעות שהוגשו

למכרז, אנו נוהגים על-פי העקרונות הבאים:

א. הנחות/בונוסים הניתנות בהצעות המחיר:

- אם ניתנת הנחה/בונוס מותנית בגודל הרכישה או בכל דרך אחרת, אין  אנו מתייחסים להנחה/בונוס זו, וכאילו שלא ניתנת כלל.

- במידה וניתנת הנחת בונוס בכמות שאינה מותנת בהיקף הרכישה או בכל דרך אחרת, הנחת כמות זו תשוקלל למחיר שיהיה מחיר מוסכם וסופי לצורך הרכישה (ביצוע ההזמנות).

ב. כל ההצעות המוגשות במטבע זר, מתורגמות על ידנו לשקלים, לתאריך אחיד.

ג. אנו נהיה רשאים לשנות את היקף העבודה/הכמויות בגבולות של 30%.

# נספח ט'

# תאריך:________

## אשור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ"

אני הח"מ __________ רו"ח, בעל ת.ז מס' ___________ מאשר בזאת כדלקמן:

- אני משמש כרואה חשבון של ______________ (להלן: המציע).

- קראתי ואני מכיר את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה 1995 (להלן: התקנות).

- הריני לאשר כי הצעת המציע בהצעתו למכרז מס' ___________ (להלן: המכרז לאספקת הטובין ) __________ (להלן: הטובין) מתייחסת לטובין מתוצרת הארץ כמשמעותו בתקנות.

- אני מאשר כי הטובין הנ"ל הם " מתוצרת הארץ " – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה.

__________________          ___________________            ____________________

נספח י'

הצהרת סודיות

##### אני הח"מ __________________ מ.ז. ________________

##### עובד _______________________

##### מצהיר ומתחייב בזה כלפי משרד הבריאות – מרכז רפואי תל-אביב:

- לשמור בסוד, לא להעביר, להודיע, למסור, לגלות או להביא לידיעת כל אדם , בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, בין בתקופת העסקתי ובין לאחר מכן, כל ידיעה שתגיע אלי בקשר עם או עקב קבלת מידע של/הנוגע/הקשור מרכז רפואי ת"א (להלן מרת"א), או שנובעים עקב או בתוקף עבודתי תוך כדי תקופת ביצוע העבודה, לפני או לאחר מכן, ולרבות כל נושא הקשור למחקר, תהליכים, תחשיבים, נתונים, שרטוטים, מסמכים וכל מידע שנודע לי עליו והקשור לקבלת מידע זה.

- מובהר בזה כי הגדרת מידע שבכתב התחייבות זה תכלול כל ידע ו/או מידע ו/או חומר  מקצועי ו/או טכנולוגי ו/או מסחרי של מרת”א ו/או של אחרים מטעמה, כל עוד לא הפכו להיות נחלת הכלל, וכל מידע הנוגע למרת"א, אשר נמסר לחברה, ו/או לעובדים ו/או הגיע ו/או יגיע לידיהם או לידיעתם, עקב ביצוע השירות, בעל-פה, ברשימות, בדיסקטים, בתיקים, בתוכנות מחשב, בתרשימים, בחוברות, במסמכים ו/ובכל מדיה ואופן שהוא, לרבות כל תוצר, רעיון תכנית או מסמך. מובהר כי המידע יהיה וישאר בכל עת קניינה המלא של מרכז רפואי ת"א.

- מידע של/הנוגע למרת"א, על כל צורותיו, המועבר למשרדי החברה ו/או לעובדים לא יצא מתחום החברה אלא חזרה למשרדי מרת"א. במידה וקיים צורך להוציא מידע שכזה מחוץ לתחומים אלו, יעשה הדבר אך ורק לאחר קבלת אישור מראש ובכתב ממנהל אבטחת מידע . בבקשה לקבלת ההיתר יובא הנימוק לצורך ע"י גורם ניהולי בחברה. בתום השימוש בחומר שנתקבל ממרת”א תוודא החברה גריסתו או החזרתו למרת"א, בהתאם להנחיות מרת"א.

- החברה והעובדים יוודאו כי מידע של מרת"א אשר יש להוציאו מתחום המשרדים, בהתאם לתת-סעיף ג' לעיל, יועבר בהקדם האפשרי לתחום משרדי החברה או למשרדי מרת”א, על-מנת לאפשר אחסון ובקרה כנדרש. כמו כן, החברה והעובדים מתחייבים שלא להשאיר חומר של מרת"א ברכב חונה ו/או לאפשר הוצאת חומר לביתם של עובדים, אלא לאחר יידוע וקבלת אישור ממנהל אבטחת המידע במרת"א מראש ובכתב.

- מסמכים הכוללים מידע, המיועדים לתליה על לוחות המודעות בשטח החברה יקבלו את אישור הנהלת החברה בהיבטי אבטחת מידע בטרם תלייתם וכל זאת בכפוף לאישור בכתב מהנהלת מרת"א.

- מידע אשר אין בו עוד צורך ייגרס במכונת גריסה הממוקמת בשטח העבודה, הגורסת לרוחב פס שאינו עולה על 9 מ"מ. עד לגריסתו של המידע תוודא הנהלת החברה נעילתו כמוגדר. אין להשליך מסמכים הכוללים מידע של מרת”א לפחי האשפה ואין למוסרם למנקים.

- לא יועבר מידע או כל חלק ממנו, בכל צורה או אופן, בין במישרין ובין בעקיפין, על-ידי החברה ו/או ע"י העובדים אל צד שלישי כלשהו, לרבות גורמים ו/או מועסקים של החברה אשר אינם משולבים בשירות זה, לרבות מידע המגיע בפקס, מסמכים, קלטות, מחשבים ניידים, מדיה מגנטית או אופטית.

- החברה והעובדים מתחייבים בזאת שלא לקחת ממרת”א ו/או לעיין ו/או לצלם ו/או לשכפל מדיה מגנטית או מסמכים הנמצאים על שולחנות עובדי מרת”א, בעמדות העבודה או בכל שטח אחר שברשות מרת”א, זאת למעט מידע כמתואר שינתן לעובדים במסגרת ולצורך מתן השירות מגורמי מרת”א בתוקף עבודתם.

- באם החברה מחזיקה ברשותה מאגר מידע של "מרת"א" ובאם  מידע זה כולל היבטים של "צנעת הפרט" כפי שמוגדרים בחוק וכן היבטים עסקיים ואסטרטגיים של "מרכז רפואי ת"א " - יחולו על מאגר זה כל דרישות האבטחה כפי שהן מיושמות במאגרי המידע של "מרת"א ".

- ידוע לי כי אני מחויב לשמור על סודיות כלפי מרכז רפואי ת"א, וכי אי מילוי התחייבותי לסוגיות כאמור, עלולה לגרום לי לנזקים, כמו גם למרת"א.

- ידועה לי חובת שמירת הסודיות מכוח חוק הגנת הפרטיות - התשמ"א1981- והתקנות שמכוחו.

- כן ידוע לי, כי אי מילוי התחייבותי על פי האמור לעיל, מהווה עבירה אף לפי סיעף 118 לחוק העונשין, התשל"ז1977-.

- התחייבותי זו ניתנת בהביני את תוכנה והסכמתי לכתוב בה.

- ההתחייבויות שבכתב התחייבות זה מוחלטות ובלתי חוזרות ותחייבנה את החברה ואת  העובדים הקשורים בעבודת מרת"א, במהלך תקופת השירות ולאחר סיומו, לרבות לאחר סיום העסקת העובד ע"י החברה, ללא הגבלת זמן כלשהי.

מובהר כי כל ההתחייבויות שבכתב זה יחולו והינן מחייבות את החברה ואת עובדי החברה,

ביחד ולחוד, לרבות מקום בו נרשם מפורשות "החברה", אלא מקום בו עולה מסדר הדברים כי

ההתחייבות הינה של החברה בלבד.

- מעבר לאחריות האישית והפלילית הכרוכה בהפרת סודיות אני מתחייב לשפות את מרת"א בגין כל נזק מכל מן וסוג שהוא שיגרם למרת"א כתוצאה משמוש לא תקין במידע או הפרת התחייבותי.

שם החברה: __________________________________________________________

שם נציג מורשה מטעם הנהלת החברה: _______________________________________

מספר זהות:  _____________________

חתימה: ________________________

חותמת: _____________________

תאריך______________