[image: image1.png]


                              
[image: image2.png]



[image: image3.jpg]Ot



[image: image4.png]IXIVY N2
12200 AT TN






‏‏‏16 ספטמבר 2010
‏‏ח' תשרי תשע"א
לכבוד: מציעים פוטנציאליים במכרז פומבי מס' 17/10 לאספקה, התקנה ותחזוקה של מכשירי מדידת קרינה מייננת - קובץ הבהרות מספר 2
	1. 
	שאלה:
	סעיף 5.3.11 - מהי תדירות דגימת נתון ותדירות התקשרות (לחישוב הסוללות והזיכרון הנדרש)?

	
	תשובה:
	בין 10 דקות עד 6 שעות. ניטור רגיל אחד לשעה.


	2. 
	שאלה:
	האם יש דרישה לתצוגה והתרעה מקומית?

	
	תשובה:
	לא.



	3. 
	שאלה:
	מהו מיקום הגלאי. (חשוף לברקים ? בתוך מבנה ? האם נדרשת הפרדה בין גלאי למודול התקשרות ? אופן ההתקנה הנדרש (גובה)?

	
	תשובה:
	הגלאי מותקן על תורן / גג של תחנה לניטור אוויר של המשרד, בגובה 2-3 מ' מתשתית התחנה.



	4. 
	שאלה:
	אין כלל דרישות מהמוקד - אופן אגירת והצגת הנתונים, ייצוא, דוחות, ממשק משתמש, קישור והצגת הנתונים באינטרנט באתר (יישום WEB). סוג ומספר מחשבים?

	
	תשובה:
	תצוגת נתונים (ספקטרום אנרגיה, זיהוי איזוטופים ואקטיביות שלהם, קצב מנת קרינה פונקציה של זמן) ,ייצור ושמירת דוחות במחשב המרכזי ובמחשב נייד. שמירת נתונים בבסיס נתונים במחשב המרכזי ובמחשב נייד. כמו-כן, יש  אפשרות לתצוגה און-ליין באתר האינטרנט של המשרד.


	5. 
	שאלה:
	סעיף 5.3.2 - באיזה תחום של קצב הקרינה נדרש למדוד ספקטרום ולזהות איזוטופים?

	
	תשובה:
	המערכת מיועדת לגלות זיהום ר"א האוויר עם קצב מנת קרינה ממוכה, עד כ- 2 מילירם לשעה.


	6. 
	שאלה:
	סעיף 5.3.2 – איזה איזוטופים נדרשים לזיהוי ולפי איזה תקן (אקטיביות)?

	
	תשובה:
	בעיקר איזוטופים טבעיים Ra226, Th232,K40 אבל גם זיהוי עם איזוטופים מלאכותיים כמו Cs137, I131 וכדומה בתחום אנרגיה עד 3 MeV. לצורך שיפור רזולוציה באנרגיה ניתן להשתמש גם בגלאי LaBr3 וכו'. דיווח (חישוב) אקטיביות האיזוטופים ביחידות CPM , אקטיביות הכללית עד 2 מילירם לשעה. (יש לבדוק האם ניתן לכייל את הגלאי כדי לדווח אקטיביות באוויר ביחידות Bq/m3)


	7. 
	שאלה:
	סעיף 5.3.8 - מה תחום הקריאה המרבי של קצב ומנה?

	
	תשובה:
	עד 2 מילירם לשעה.


	8. 
	שאלה:
	מה  הרגישות הנדרשת? מה זמן המדידה לרגישות זו?

	
	תשובה:
	זה עניין טכני הנוגע  לבונה הגלאי.


	9. 
	שאלה:
	סעיף 5.3.8 – למה מתייחס הסף המצויין? שינויים ברקע/קרינה קוסמית? אות באנרגיה מסויימת?

	
	תשובה:
	הגלאי אמור למדוד קרינה גמא מהקרקע ומהאוויר בו זמנית. תמיד קיימים איזוטופים טבעיים באבק באוויר. ריכוז האקטיביות שלהם עולה עם צפיפות המסה של האבק באוויר (נמדד ביחידות מיקרוגרם\מ"ק). לדוגמה, אם מחסרים מספקטרום נמדד ביום "חמסין" (עם הרבה אבק) את הספקטרום שנמדד ביום עם אוויר נקי (עם מעט אבק) , אפשר יהיה לקבל אינדיקציה על צפיפות האקטיביות של האיזוטופים באוויר במצב "חמסין"). בגובה נמוך (כמה מאות מטרים מעל גובה הים) רק 5-10 % ממנת הקרינה הקוסמית היא אלקטרומגנטית עם אנרגיה גבוה (ויעילות גילוי נמוכה). לדוגמה, במערכת הקיימת (Enviram) עם גלאי GM לא רואים שינויים יום-לילה לכן המערכת אינה רגישה לקרינה קוסמית. יש להניח שגם הגלאי NaI לא יהיה רגיש לקרינה קוסמית.


	10. 
	שאלה:
	מה סוג תקשורת הרדיו הנדרש? האם שימוש ברשת סלולארית מבוססת IP כלשהיא (פלאפון/אורנג' סלקום/מירס)? מודם? תקשורת רדיו, מה דרישות התדר וההספק? תקשורת רציפה או תקופתית? שידור חליפי ב- GPRS?

	
	תשובה:
	תקשורת טלפון נייד אלחוטית, תקופתית, לדוגמה פעם בשעה. במידת הצורך, אפשרות לתדירות גבוהה יותר - עד פעם ב 10 דקות. אין דרישות אחרות, חוץ מאופטימיזציה בין מהירות ואיכות נתונים, מול עלות תחזוקה. 


	11. 
	שאלה:
	עבור תחנה ניידת - האם נדרש GPS?

	
	תשובה:
	כן.



	12. 
	שאלה:
	מד לחץ, לחות וטמפרטורה חיצוניים - האם יש דרישה ייעודית לחישן, ספציפיקציות?

	
	תשובה:
	בתחנת "איכות אוויר" של המשרד בה אמורים להתקין את התחנה המקומית גמא, קיימים חיישנים עבור טמפרטורה, לחות יחסית ולחץ אוויר. במצב זה, אין צורך בחיישנים נוספים בתחנה גמא.


	13. 
	שאלה:
	הכנת תשתיות פיזיות ותקשורת שונות מתחנה לתחנה על פי מיקום, נגישות, ומצב התחנות הקיימות. תשתיות אלו עלולות לכלול יציקות בטון, ריצוף, שוחות ותעלות, כבלי תקשורת ארוכים מהסטנדרטים, וכו'. באחריות מי הכנת תשתיות אלו?

	
	תשובה:
	הספק לא יהיה אחראי להקמת התשתיות והתחנה אלא לספק את המכשיר לאתר בו קיימת תשתית, חלק מהמכשירים יותקנו בתחנות ניטור איכות אוויר קיימות. 

כמו, לדוגמה, תחנת Enviram בתל אביב המותקנת בגן אבנר.


	14. 
	שאלה:
	האם יסופקו אישורי הבטיחות הנדרשים על ידי המזמין, על בסיס מפרט ההתקנה?

	
	תשובה:
	השאלה לא ברורה. ובכל מקרה, על המציע לצרף להצעתו את אישורי הבטיחות של המכשיר מטעם יצרן המכשיר.


	15. 
	שאלה:
	אנחנו מבקשים פגישה עם הגורם הטכני המתאים או הגורם המפעיל / מתחזק את התחנה וכמובן סיור בתחנה קרובה .

	
	תשובה:
	בהתאם להחלטת המשרד שפורסמה בקובץ ההבהרות הראשון  לא יתקיים כנס מציעים במכרז זה. 


	16. 
	שאלה:
	סעיף 4.2.2  - דרוש פרוט על הציוד הקיים

	
	תשובה:
	המערכת הקיימת כוללת: 10 תחנות מקומיות (תחנה אחת הינה ניידת) לניטור רציף של קצב קרינת גמא.התחנות ממוקמות בכל הארץ, מאילת עד מטולה ותחנה מרכזית במשרד הראשי. ניתן לקבוע את תדירות המדידות בתחנה המרכזית. התחנות המקומיות משדרות נתונים לתחנה המרכזית שמייצגת אותם בצורה גראפית ושומרת אותם בבסיס נתונים. כל תחנה מקומית כוללת: גלאי גייגר-מולר, אלקטרוניקה של הגלאי ומודם עבור שידור הנתונים לתחנה המרכזית.
הגלאי בתחנה המקומית אמור למדוד ספקטרום גמא, בתדירות נתונה מהתחנה המרכזית, ולהעביר אותו לתחנה המרכזית. בתחנה המרכזית יש לבצע אנליזה של הספקטרום ולזהות את הרדיונוקלידים, כל אחד עם האקטיביות שלו ביחידות CPM. בנוסף, המערכת חייבת למדוד את קצב מנת הקרינה הכללית ביחידות מיקרורם לשעה.


	17. 
	שאלה:
	 סעיף 4.2.3 נדרש תאור מפורט +צילום של מיקום ההתקנה

	
	תשובה:
	נספח ג' למכרז כולל את רשימת התחנות הקיימות כעת ומפת פריסתן הארצית. בשלב זה לא קיימת בידי המשרד רשימת התחנות החדשות המתוכננות לקום, כפי שמפורט בסעיף 4.1.2 למכרז, הספק הזוכה יתקין את המכשור בכל אתר שידרש ע"י המשרד. 


	18. 
	שאלה:
	סעיף 5.3.2 - ישנם מספר צורות להצגת הספקטרום  מה אתם רוצים ?

	
	תשובה:
	כמו בכל תוכנה לספקטרומטריה גמא (לדוגמה GammaVision, Genie2000, Maestro) יש להציג: את כל הספקטרום והחלונות (region of interest ROI) עבור הפיקים, עם אפשרות לחשב את האנרגיה של הפיק, כדי לזהות את האיזוטופ. בנוסף יש לחשב קצב הקרינה,  CPM, עבור הפיק.


	19. 
	שאלה:
	סעיף 5.3.14 - המערכת מודדת ספקטרום קרינת גמא . שאר הפרמטרים נמדדים ע"י מערכות אחרות , מה הכוונה?

	
	תשובה
	המערכת חייבת למדוד קצב קרינת גמא (ביחידות מיקרורם לשעה) ביחד עם ספקטרום גמא שמתאים לקצב זה. הספקטרום מיועד למדוד אנרגיה של קרני הגמא ובעזרתם לזהות את האיזוטופים שגורמים לקצב קרינה זה.


	20. 
	שאלה:
	תזמון המכרז היה בעייתי בגלל שבחודש אוגוסט ובמחצית הראשונה של חודש ספטמבר רוב העובדים בחו"ל נמצאים בחופשת קיץ וגם אצלנו חודש ספטמבר גדוש בחופשות חג. 

על כן,אבקש לדחות מועד הגשת שאלות והבהרות לסוף חודש אוקטובר וכן לדחות את מועד הגשת ההצעה למכרז לסוף חודש נובמבר.

	
	תשובה
	לא מקובל. המועדים הקובעים למכרז נשארים בעינם.


	21. 
	שאלה:
	מה המיקום המתוכנן של עשרת התחנות שטרם קיימות ?

	
	תשובה
	ראה תשובה 17 לעיל.


	22. 
	שאלה:
	סעיף 4.1.3 :

אבקש לבטל הצורך ב"תעודת כיול מטעם מעבדה מוסמכת בארץ"

לא ברור אם יש מעבדה כזו בארץ שמסוגלת לבצע את הכיול והאם היא "מוסמכת" 

	
	תשובה:
	מקובל. לא נדרשת תעודת כיול מטעם מעבדה מוסמכת בארץ אלא מטעם יצרן הציוד בלבד.


	23. 
	שאלה:
	סעיף 4.1.4 

הדרישה לאספקת 21 מכשירים תוך 8 שבועות, מתאריך אקראי שייקבע ע"י המשרד אינו מעשי.

אבקש לתקן ל- "מועדי האספקה יתואמו עם היצרן" או "האספקה תהיה במהלך 6 חודשים מחתימת החוזה" 
סעיף 4.1 + 4.2.5 + סעיף 8.2:

קיימת חוסר בהירות והתאמה בדרישות האספקה/התקנה (ראה הצעתנו לשינוי בסעיף 4.14).

	
	תשובה
	הערה ראשונה מקובלת. ובכל מקרה אספקת והתקנת המכשיר יתקיימו באותו המועד. קרי, אספקת והתקנת המכשירים תעשה בהתאם לדרישת המשרד ומתוך התייחסות לכל תחנה בנפרד.


	24. 
	שאלה:
	סעיף 4.2.2:

היות שהסיור בתחנה בוטל:

אבקש לקבל מידע מפורט (משקל, נפח, תיאומים וכד') לגבי הציוד הקיים שחייב בפרוק, לאן בדיוק יפונה הציוד והיבטי הלוגיסטיקה הכרוכים בכך.

	
	תשובה
	בהתאם לסעיף 4.2.2 למכרז, הספק הזוכה אחראי לפרק התחנות הקיימות ולהעביר הציוד לאתר מרכזי שיקבע ע"י המשרד.

 תמונות של  התחנה המרכזית בירושלים, תחנה מקומית והגלאי הקיים בכל תחנה יועלו לעמוד המכרז הנמצא באתר המשרד להגנת הסביבה תחת הקישור מכרזים. 
כמו כן, יצוין כי משקל תחנה אחת אינו עולה על 5 ק"ג. 


	25. 
	שאלה:
	סעיף 5.3.13:

אבקש לקבל פרטים לגבי "תקשורת רדיו". נדרשת הבהרה לנושא "סוג התקשורת ועיבוד הנתונים". נדרשת הבהרה נפרדת לנושא בעבור המכשיר הנייד.

	
	תשובה
	בסעיף האמור בשאלה נפלה טעות. המשרד מתקן זאת כך שייכתב מעתה:

"שידור נתונים לתוכנת מרכזית באמצעות קו טלפון נייד עבור 2 תחנות ניידות וקו טלפון נייח / נייד עבור 18 תחנות נייחות"



	26. 
	שאלה:
	סעיף 5.3.14:

האם מספיק לציין שיש אופציה למדידת פרמטרים סביבתיים או שיש להציע גם את ה"מחיר" (כסעיף נפרד או כלול במחיר המכשיר ?)

	
	תשובה
	בהתאם לסעיף האמור בשאלה, המכשיר המוצע יכלול אפשרות למדידת פרמטרים סביבתיים. הצעת המחיר שיגיש הספק תתייחס למכשיר בכללותו על כל מרכיביו כפי שהם נדרשים במפרט הטכני.


	27. 
	שאלה:
	סעיף 5.4.2:

נדרש פרוט לגבי התאמת המכשיר להרכבה על רכב

	
	תשובה
	הגלאי יותקן בתורן / גג הרכב והאלקטרוניקה תותקן בפנים הרכב. המערכת חייבת לייצג תוצאות מדידה באופן מיידי, כמו קצב מנת קרינה גמא וזיהוי איזוטופים במצב תנועת הרכב, בצורה גרפית ולשמור את הנתונים בבסיס נתונים.



	28. 
	שאלה:
	סעיף 8.3:
אבקש להאריך מועד לתחזוקה שוטפת/מונעת ל- 3 שבועות.

	
	תשובה
	מקובל.


	29. 
	שאלה:
	אבקש להאריך מועד לתיקון תקלה ל- 96 שעות ורק בימי עבודה.

	
	תשובה
	מקובל.


	30. 
	שאלה:
	סעיף 8.4.2:

אבקש לשנות למכשיר חלופי אחד במלאי ומכשירים נוספים (אם יידרשו בו זמנית) יסופקו תוך 60 יום (לתת גם אפשרות לנייד מכשיר קיים, מתחנה פחות חשובה לתחנה חשובה יותר) –

	
	תשובה
	המשרד מקבל הדרישה לאחזקת מכשיר חלופי אחד במלאי לשם החלפת מכשיר מקולקל שלא יתוקן בתוך 96 שעות. במידה ותידרש החלפת מספר מכשירים בו זמנית, הספק יבצע את ההחלפה בתוך 60 ימים (רגילים, לא עבודה) ממועד הדרישה.

לא תתאפשר החלפת מכשיר מקולקל עם מכשיר תקין מתחנת ניטור אחרת.


	31. 
	שאלה:
	סעיף 9.5.2

אבקש לשנות את התנאי שקושר בין ביצוע התשלום להשלמת האספקה לכל האתרים, בגלל שחלק מהאתרים טרם קיימים, המשרד אחראי להכנת תשתיות באתרים, המשרד מופקד על אישור האספקה ולכן עלול להיות הגורם שמונע השלמת ההתקנה והפעלת הציוד

	
	תשובה
	בקשה מתקבלת. התשלום יועבר למציע הזוכה לאחר אספקת והתקנת כל אחד מהמכשירים בנפרד בכפוף לאישור המשרד לכך שהמכשיר שסופק עומד בדרישות וההתקנה בוצעה בהצלחה.


	
	Question
	השאלות הבאות הינן  שאלות הבהרה לגבי המפרט הטכני של המכשור, מיצרן הציוד :
Questions 32- 38 refer to measurement specification:
Could you confirm that we have to measure the gamma dose rate PLUS the gamma spectrum.


	
	Answer
	Yes that is correct.

	32. 
	Question
	If so, what is the gamma dose rate measuring range ?

	
	Answer
	up to about 2 mRem/h

	33. 
	Question
	Is it ambient dose rate equivalent H*(10) or air kerma rate ?  

	
	Answer
	ambient dose rate equivalent H*(10)

	34. 
	Question
	Is the measurement of gamma dose rate optional ?

	
	Answer
	no, the spectrum should accompany the dose rate in order to identify the isotopes responsible for the dose rate.


	
	Question
	What is the maximum source activity (and type of source) that can be measured by the spectro gamma system at a given distance (for example 1m from the crystal) ?

	
	Answer
	It depends on the gamma energies of the  isotope. For example, a Cs-137 source with activity 7 mCi would produce a dose rate of 2 mRem/h at 1 meter

	35. 
	Question
	Is there a specific standard we have to meet ? 

	35. 
	Answer
	 the measurement results should be as precise as from a regular NaI dosimeter, confirmed by annual calibration. So, it should meet the regular standard for NaI dosimeters.



	36. 
	Question
	Is it possible to measure gamma rays in the range 50 keV - 2 MeV instead 
    of 18keV - 3MeV ?

	
	Answer
	Yes.

	
	Question
	questions 39-40 refer to radio communications.

 A general remark: radio communication was written by mistake. we prefer to use cellular phone communication for the 2 mobile stations, possibly also for the 18 fixed stations. For the fixed stations regular (modem) communication is also ok.

How does the data collect is supposed to be done ?


	
	Answer
	A central computer should command the "readout " of 20 local stations at a desired rate. The local stations should measure continuously the gamma rate together with the associated spectrum, at a given fixed rate and allow to be readout when the central computer requests.

	37. 
	Question
	What kind of communication is required

	
	Answer
	 Cellular phone or fixed phone line

	38. 
	Question
	1.If the communication required is radio what are the dedicated radiofrequencies for that purpose ? What are the distances between the probe and the collecting antenna ?

2.If If the communication required is gsm, who is supposed to provide the modem and 

3.Where are supposed to be located the “reception panel” and antenna ? Is that next to the SCADA ?

4.What will be the type of connection between the reception panel and the SCADA ? 

5.Who will be in charge of the engineering, purchasing and installation of the communication devices (antennas, servers, modem, etc.) ?

3) SCADA

· Is there an existing data server that is collecting data today ?

· Do we have a provide a new server ?

· Is there an existing SCADA we have to modify to setup and monitor the new probes ? If yes please describe the existing SCADA and the scope of modification required.

· If not, is there a specification regarding SCADA ? How many MMI ? Redundancy required ? List of required features, etc.



	
	Answer
	The aforementioned  questions are irrelevant according to the answer to question no. 40.


בברכה,
                                                            יפעת בס       
                                                                              מ"מ ממונה חוזים והתקשרויות              
                                                             המשרד להגנת הסביבה
העתקים: 
תיק מכרז 

אגף רעש וקרינה
PAGE  
5


