משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מרכז וולקני
המחלקה למכרזים
טל': 03-9683774   פקס: 03-9683795     דרך המכבים ת.ד. 6 בית דגן 50250

*****************************************************************************
                                                                                                                                                         תאריך: 6/12/2010
תשובות לשאלות הבהרה
מכרז מס': 29/2010
נושא: לאספקת מערכת UHPLC – MS/MS Triple Quadrupole

עבור המכון למדעי הצמח במינהל המחקר החקלאי

*  הוכנס תיקון מכרז לעיתון יפורסם בתאריך 9/12/2010   
 * מועד אחרון להגשה נדחה לתאריך: 16.12.2010 (עד השעה 12:00)      

 * הטופס מפורסם באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי  שכתובתו:      http://www.mr.gov.il/purchasing

	תשובה
	פירוט השאלה
	הסעיף המופיע
 במכרז


	הבהרה לנוסח: יש להוכיח אספקה של 5 מכשירי MS  כלשהם, מכל סוג שהוא תקינים ופעילים לדוגמא:
 LC-MS Triple Quadrupole
 LC-MS Quadrupole Time Of Flight 
Quadrupole Ion Trap LC-MS
Orbitrap
GC-MS (מכל סוג ) וכ"ו.
	על המציע להוכיח אספקת חמישה מכשירי MS לפחות (נשוא מכרז זה) בשלוש השנים האחרונות 2008/9/10 הפועלים בתקינות מלאה.

הנוסח הקיים בסעיף זה שהוא תנאי סף, מונע מאיתנו להשתתף במכרז זה.
אנו מבקשים לשנות את הנוסח בהתאם למפורט להלן, ולאפשר לנו להתמודד במכרז.
	סעיף 6 ד'


	The upper mass range limit is certainly the important issue. Low mass limit of 5 amu will also meet our requirements and therefore will be accepted.  
בסעיף זה עודכן טווח המסות התחתון מ-2 ל-5 amu. לאור העדכון טווח המסות הנדרש הוא: 5-1200 amu. 

	בסעיף: מפרט טכני/מקצועי, 
  מפרט למערכת ה-MS (עמוד 10):
Requirements: The quadrupole analyzers (MS1 and MS2) must have an m/z range of 2 to at least 1200.

השאלה היא: 

Agilent 6490 3Q LC/MS/MS has mass range of 5 to 1400, thus exceeding the upper mass range requirements. Since low mass range requirements have no chemical sense under mass of 15 (Methyl fragment), we need to know whether low mass limit of 5 instead of 2 will be accepted
	7.ב.3
תת סעיף: ב.3.   

	Active plunger seal wash without a programmable option will also be accepted, providing that the system will deliver the optimal washing conditions.

בסעיף זה הדרישה לקבלת  " integral, active, programmable plunger seal wash" הופחתה ל- "active, plunger seal "wash בלבד.
	"active,programmable plunger wash" – למערכת מתוצרת Shimadzu יש active plunger seal wash שניתן לנתקו במידת הצורך אך לא ניתן לתכנתו. שטיפה זו נועדה אך ורק להארכת חיי המשאבה ובמערכת Shimadzu נמצא על ידי החברה ששטיפה קבועה הינה השטיפה האופטימאלית.

 
	סעיף 7.ב.2


