[image: image3.jpg]-53:35'53:2





	שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
	מספר הוראה: 7.8.2

	פרק משני: פטור ממכרז
	מספר טופס: ט. 7.8.2.1


[image: image2.jpg]L3
9990 2WNN





	שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
	מספר הוראה: 7.8.2

	פרק משני: פטור ממכרז
	מספר טופס: ט. 7.8.2.1



	משרד:
	האנרגיה והמים

	יחידה מזמינה:
	המכון הגיאולוגי

	תאריך:
	31/10/17


אל: ועדת המכרזים 
הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ
הבקשה מסתמכת על תקנה  ( 3(29) / ( 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

	תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)

	האגף לגיאוכימיה במכון הגיאולוגי מעוניין לרכוש מכשיר לייזר-אבלציה (Laser Ablation) שיתחבר למכשיר המס-ספקטומטר הקיים מסוג Nu-Plasma-II-MC-ICPMS עם אפשרות לחיבור למכשיר ה-ICP-MS מתוצרת Perkin Elmer למטרות מדידה איזוטופית והרכבים של מדגמים מוצקים ללא הפרדה כימית. מדידות אלו יאפשרו תיארוך בשיטת U-Pb וקביעת הרכבים איזוטופים וריכוזים של עופרות נדירות ברזולוציה גבוהה (1-400 מיקרומטר). לצורך עבודה על מדגמים מוצקים המכשיר צריך להיות מסוג Excimer עם אורך גל של193 nm .


האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?          (  כן     (  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)
	   (  טובין
	(  שירותים
	(  ביצוע עבודה



	שם הספק:
	אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ

	מספר הספק 

(ח.פ/ח.צ/ע.מ/מספר עמותה) 
	510848690

	ספק זה הנו: 
	(      ספק יחיד    
	( ספק חוץ 

	אומדן / שווי ההתקשרות:
	354,522.87 $ 

	תקופת ההתקשרות: 
	שנתיים


נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ

(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים: 

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).

2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)

3. נימוקים והערות נוספות
	לצורך איתור מכשירי Excimer עם אורך גל של193 nm  רלוונטיים, נערכו התייעצויות ופגישות עם מנהלי מעבדות באוניברסיטת גתה בפרנקפורט, גרמניה, אוניברסיטת קליפורניה בסנטה ברברה (UCSB) והאוניברסיטה העברית, המחזיקות מכשירים מהדגמים המובילים והפעילים ביותר בתחום. 

כמו כן, נערכו בדיקות שכללו ביצוע אנליזות גילי U-Pb באוניברסיטת גטה בפרנקפורט ובאוניברסיטת UCSB. 

בנוסף, נערכו התכתבות עם מעבדות נוספות בהן פועלים מכשירים מסוג זה, חיפוש מידע באינטרנט ובספרות מקצועית רלוונטית והתקשרות עם נציגים של החברות הנ"ל לצורך קבלת מידע, הצעות מחיר והדרכה. בחיפושים אלו כוסו כל האפשרויות הרלוונטיות הקיימות. 

נמצא שקיימים בשוק שני יצרנים בולטים ובעלי שם של מכשירי Excimer עם אורך גל של 193 nm. לכל אחד מהיצרנים נציג בלבדי בארץ:
a) Teledyne Photon Machines  (יופיע בקיצור כ-Teledyne, מיוצגים בארץ על ידי אלדן ציוד אלקטרוני בע"מ)
b)  Australian Scientific Instruments (ASI) (מיוצגים בארץ על ידי AVBA). 
מהבדיקות המקיפות נמצא כי מכשיר ה-Analyte G2 של חברת Teledyne הוא היחידי שמתאים לצרכי המכון הגיאולוגי, ואין שום מכשיר אחר שיכול למלא את המטרות להן נועד המכשיר, מהנימוקים הבאים:
1) המכשיר הוא בעל יכולת החיבור האופטימלית למס-ספקטומטר הקיים במכון (Nu-Plasma II- MC-ICP-MS) ובעל תכונות וממשק העבודה הטובות ביותר לאנליזות של מגוון חומרים רחב. כמו כן המכשיר יכול להתממשק עם ה-ICP-MS הקיים במכון מתוצרת פרקין אלמר.
2) המכשיר הוא בעל הקרן הרחבה ביותר - 400 מיקרון (Spot size), ובכך המתאים ביותר לאנליזות קרבונטים מסוג ספליאוטמים. (מכיון שהספלאוטמים הם בעלי ריכוזים נמוכים יחסית של אורניום יש צורך באבלציה מקסימלית). 
יש לציין כי מכשירים אחרים מסוג  RESOlution(דגמי SE ו-LR) מתוצרת חברת ASI הם בעלי קרן בקוטר של 100 עד 380 מיקרון בלבד (בהתאמה). 
3)  המכשיר בעל יכולת ניוד גבוהה, עם משקל של 520 ק"ג ומימדיו 1.5m (H) x1m (W) x0.7m (D). יש צורך בניידות גבוהה מאחר ואחת לכמה זמן ולפי הצורך המכשיר יעבור ממעבדת NU-Plasma II-MC-ICP-MS בקומה ה-5 של המבנה החדש למעבדת ה-ICP-MS בקומתו ה-3. 
יש לציין כי מכשיר ה- LR שלASI  (עם קרן של 380 מיקרון) שוקל כ-1240 ק"ג ומימדיו 1.95m(H) x1.81m(W) x 0.95m(D). בגלל המימדים והמשקל אין כל אפשרות לנייד אותו, גם לא במעלית המשא הקיימת בבנין. כמו כן התכנון של המעבדה החדשה לא מביא בחשבון עומס רצפה של מכשיר נוסף כה כבד.
4) מצורפת טבלה בה מצויינות התכונות הנדרשות לעבודה לצורכי מחקר. 

	


חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.
בכבוד רב,  
	דר' אנטון ווקס
	חוקר באגף הגיאוכמיה
	[image: image1.jpg]




	שם בעל הסמכות המקצועית
	תפקיד בעל הסמכות המקצועית
	חתימה


בטבלה הבאה מסומנות התכונות המבוקשות לצורכי המחקר:
	Major properties
	Feature Analyses 
	Analyte-G2

	Laser Source


	Pulsar
	Solid State

	
	Pulse length
	<4ns

	
	Pulse Width
	 5- ns

	
	Rep Rate (Hz)
	1-300 Hz

	
	Max. pulse energy (mJ/pulse)
	12, (10 energy stabilized)

	
	Energy Density (J/cm2)
	1-15

	Beam Delivery and apertures


	Spot size range
	1-400 µm

	
	Homogenizer
	Yes

	
	Mirrors used
	 5

	
	Apertures
	30 Spots on rapid position mask

	
	Aperture Options
	X-Y-Theta & Variable Iris

	
	Fire on the fly dosage
	Yes

	Gas Management and Cell


	ArF Automated monitoring & exchange
	Yes – Exicheck

	
	MFCs
	2 Standrd, 3rd Optional

	
	Cell type
	HelEx (Most peer reviewed cell)

	
	Cell Capacity 
	 100 x 100 or upgrade to 150 x 150 mm

	
	Two volume inserts options
	Cryo, Pucs and thin sections, open holder

	
	In Cell energy meter
	Option avalible (eQC)

	
	Standard washout 
	<0.5s to 1% base line

	
	Rapid washout 
	<20 ms to 1% base line

	
	Active inner cup gas flow
	Yes

	
	Stage reproducibility
	<0.25 µm

	Imaging


	Lighting
	Transmitted, off axis, coax

	
	Camera View 
	On Axis

	
	Camera
	High Def Color CCD

	
	Viewing Resolution
	2 micron 

	Software
	Integration with NU-Plasma Software 
	Yes

	System parameters
	Weight
	520 Kg

	Dimentions 
	 H, W, D
	1.5 x 1 x 0.7 m

	Producing company
	
	Teledyne Photon Machines

	Representatives in Israel
	
	Eldan


פרוט מחיר המכשיר על רכיביו השונים:
	
	Feature Analyses 
	Analyte-G2

	Cost
	Laser ablation system
	241,800 $

	
	ARIS wash out system
	0.0 $

	
	Sample cell/holder
	0.0 $ (2 sample holders, 1 std, 1 open drawer)

	
	N2 MFC
	4,290 $

	
	Installation and basic training 
	9,100 $

	
	3 days training (application)
	7,800 $

	
	3 days training (self service)
	2,600 $

	
	Iolite program
	1,736 $

	
	ExiCheck
	14,625 $

	
	eQC 100
	5,460 $

	
	Yearly Maintenance for G2 laser
	15,600 $

	
	Warranty
	12 months

	
	Total:
	303,011 $

	
	Total with 17% VAT:
	354,522.87 $


	בתוקף מיום: 01.01.2010
	שם המאשר: ליאור אגאי

תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי
	עמוד 1 מתוך 5


	[image: image2.jpg]
	בתוקף מיום: 1.01.20100
	עמוד 5 מתוך 5

	
	http://takam.mof.gov.il



[image: image3.jpg]