המרכז הרפואי ת"א

מכרז מס' 12801
מכרז פומבי דו שלבי
מכרז לרכישת מערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM לשימוש ביח' לטיפול נמרץ כללי שבמרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
מכרז פומבי דו שלבי
מכרז מס' 12801
לרכישת מערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM
הודעה
1. המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (להלן:"המרכז הרפואי ת"א") מזמין בזאת הצעות לרכישת מערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM לשימוש ביחי' לטיפול נמרץ כללי.
2. את מסמכי המכרז ניתן לרכוש מיום 11.6.12 ( באמצעות צ'ק/ מזומן) תמורת תשלום של 400 ₪  (שלא יוחזר) ביחידת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א באגף ד' קומה( 1-) בימים א'-ה' בין השעות 10:00 – 13:30.
3. ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים/תנאי הסף, תיבחנה ע"י צוות מטעם המזמין בשני שלבים. בשלב א', יבחן נושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של 80 לפחות במרכיבים של אמות מידה יעלו לשלב ב', דהיינו, לשקלול על פי מחיר.
1. ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות נפרדות. במעטפה הראשונה עליה יצוין מספר המכרז ייכתב שלב א' ובו כל מסמכי המכרז הכוללים את הפירוט הנדרש בסעיף 5 למעט הצעת מחיר נספח ב'  המצ"ב.

ב.  על המעטפה השנייה ייכתב שם המציע, מס' המכרז, שלב ב' ובו המענה לנספח ב' - 
            הצעת המחיר.

     שתי המעטפות יושמו בתיבת המכרזים שתמצא בביה"ח ביחי' המכרזים קומה (1-),     
     אגף ד' , בניין סוראסקי עד יום 28.06.12 שעה 12:00.
4. לצורך הדגמה יציג המציע אישור אמ"ר המבוסס על תקן FDA ו/או CE לגורם המקצועי- מר שמריה מוזיקנט בטל' 03-6973208 . רק לאחר קבלת אישור זה יעביר המציע (תוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה) את מערכת אולטרסאונד ניידת להדגמה למשך שבועיים, אלא אם ניתן פטור ע"י הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. הספק יקבל אישור מהגורם המקצועי במרת"א על ההדגמה. במידה וקיים עיכוב בהדגמה באחריות המציע לפנות בנושא ליח' המכרזים בטל' 03-6974883.
5. תנאי סף / המוקדמים למכרז הינם:
1. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 25,000 ₪.
הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום ה 28.09.2012, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה.
       המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו 
       תוך 90 יום.  
2. חובה על המציע לתת מענה מלא בעברית, ובו התייחסות מפורטת ומפורשת לקיום כל דרישות האפיון כסדרן בהתאם למספר כל סעיף באפיון ותוך ציון מספר הפריט המתאים בהצעה.
3. המציע בעל נסיון קודם ומוכח ביצור, התקנה והפעלה של מערכת דומה ב- 3 מרכזים רפואיים גדולים בארץ.( יש לפרט בתשקיף משתתף)
4. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
5. קיום אישור אמ"ר בר תוקף , או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן FDA או/ו CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר תהיה ראשית הועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת.
6. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ( המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח  לאימות האמור לעיל ).  
7.  התחייבות המציע- נספח ד'.
6. מציע אשר לא ימלא את כל פרטי ההצעה – נשמרת לועדת המכרזים הרשות שלא לדון בהצעה. 
7. אין המרכז הרפואי ת"א מתחייב לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא. 
8.  את מסמכי המכרז ניתן לראות בקישור הבא: 
             http://www.mr.gov.il/purchasing/PurchasingTopNav/Tenders
       9.  לקבלת פרטים והבהרות ניתן לפנות ליחידת המכרזים בטלפון מס': 6974883- 03.










הלוי יורם 







                                  מנהל יחידת מכרזים 

לוטים:

 נספח א' – תנאי מכרז
 נספח ב' – טופס הגשה (חלק א')+הצעת מחיר (חלק ב'1 +חלק ב'2)+תנאים מיוחדים
 נספח ג' – מפרט טכני ודרישות 
 נספח ד'- התחייבות המציע
 נספח ה'- אישור הגורם המוסמך להתאמת המוצר
 נספח ו' - תשקיף משתתף
 נספח ז' – הסכם
 נספח ח'- הנחיות לגבי הנחות
 נספח ט'- "טובין מתוצרת הארץ" (באם רלוונטי)
נספח א' תנאי המכרז:

מכרז מס' 12801
1. הרינו מבקשים הצעת מחיר לרכישת מערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM לשימוש ביח' לטיפול נמרץ כללי שבמרת"א ע"ש סוראסקי.


2. את הצעת המחיר יש להגיש בדף "הצעת מחיר" המצורף.
3. ההצעות אשר תענינה על התנאים המוקדמים/תנאי הסף, תיבחנה ע"י צוות מטעם המזמין בשני שלבים. בשלב א', יבחן נושא האיכות ורק הצעות שיזכו לציון מעבר של  80 לפחות במרכיבים של אמות מידה יעלו לשלב ב', דהיינו, לשקלול על פי מחיר.
1. ההצעות תוגשנה בשתי מעטפות נפרדות. במעטפה הראשונה עליה יצוין מספר המכרז ייכתב שלב א' ובו כל מסמכי המכרז הכוללים את הפירוט הנדרש בסעיף 5 למעט הצעת מחיר נספח ב'  המצ"ב.

ב.  על המעטפה השנייה ייכתב שם המציע, מס' המכרז, שלב ב' ובו המענה לנספח ב' - 
            הצעת המחיר.

     שתי המעטפות יושמו בתיבת המכרזים שתמצא בביה"ח ביחי' המכרזים קומה (1-),     
     אגף ד' , בניין סוראסקי עד יום 28.06.12 שעה 12:00.
4.     לצורך הדגמה יציג המציע אישור אמ"ר המבוסס על תקן FDA ו/או CE לגורם 
         המקצועי- מר שמריה מוזיקנט בטל' 03-6973208 . רק לאחר קבלת אישור זה יעביר 
         המציע (תוך 3 ימים מיום קבלת ההודעה) את מערכת אולטרסאונד ניידת להדגמה למשך 
         שבועיים, אלא אם ניתן פטור ע"י הגורם המקצועי עקב הכרות קודמת. הספק יקבל 
          אישור מהגורם המקצועי במרת"א על ההדגמה. במידה וקיים עיכוב בהדגמה באחריות 
          המציע לפנות ליח' המכרזים בטל': 03-6974883.
5.     תנאי הסף / המוקדמים למכרז הנם:
       

1. ערבות בנקאית או המחאה בנקאית או ערבות חברת ביטוח בגובה של 25,000 ₪.
הערבות תהיה אוטונומית ובלתי מותנית בתוקף ליום ה 28.09.12, בנוסח המצורף למסמכי המכרז.
ערבות שלא תהיה בנוסח המצורף למסמכי המכרז תיפסל על הסף ותגרום לפסילת ההצעה.
       המציע מתחייב, כי הערבות תוארך לבקשת המזמין, אם הליכי המכרז לא יסתיימו 
       תוך 90 יום.  
2. חובה על המציע לתת מענה מלא בעברית, ובו התייחסות מפורטת  ומפורשת לקיום כל דרישות האפיון כסדרן בהתאם למספר כל סעיף באפיון ותוך ציון מספר הפריט המתאים בהצעה.
3. המציע בעל נסיון קודם ומוכח ביצור, התקנה והפעלה של מערכת דומה ב- 3 מרכזים רפואיים גדולים בארץ. .( יש לפרט בתשקיף משתתף)
4. קיום אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).
5. קיום אישור אמ"ר בר תוקף , או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן FDA או/ו CE. במידה ועד חודש ממועד הגשת ההצעה או עד למועד אספקת המוצר לפי הנסיבות ושיקול ועדת מכרזים לא יוגש אישור האמ"ר תהיה ראשית הועדה לפסול את ההצעה ולבחור בהצעה אחרת.
6. המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל ( המציע ימציא אישור עו"ד או רו"ח  לאימות האמור לעיל ).  
7.  התחייבות המציע- נספח ד'.
6.    הצעתכם תהיה בתוקף לפחות 3 חודשים מהמועד האחרון שנקבע להגשת ההצעה.
7.   על המציע לצרף את כל מסמכי המכרז חתומים ולצרף את כל האישורים הנדרשים.
אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי /תוספת במסמכי המכרז עלולים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון בועדת מכרזים.
     8.    אחריות מלאה ל- 24 חודשים.

9. ההצעה תיבחן ע"י גורמים מקצועיים במרת"א ותובא לדיון ענייני בועדה רק בתנאי 

            שתאושר ע"י גורמים אלו.                
            הועדה תפסול הצעה ו/או פריטים בהצעה אשר המומחים המקצועיים במרת"א לא 
            אשרו את התאמתם לצרכים.
10. מצ"ב מפרט טכני ודרישות, המהווה חלק בלתי נפרד ממכרז זה.
11. אין אנו מתחייבים לקבל את ההצעה שקבלה את הציון המשוקלל הגבוה ביותר או כל 
      הצעה שהיא או כל חלק ממנה , וביה"ח יהא רשאי לבטל וכן להרחיב ולצמצם את היקף 
      המכרז בגלל סיבות תקציביות ו/או מנהליות וארגוניות ו/או מחמת נסיבות שאינן 
      בשליטתו ו/או סיבות אחרות לפי שיקול דעתו ו/או לעכב ביצוע המכרז ו/או חלקים ממנו, 
      במקרה כזה למציע לא תהיינה כל טענות נגד המזמין.

12. ועדת המכרזים שומרת לעצמה הזכות להחליט כי הצעה הסוטה בשיעור מהותי מהאומדן 
       הכספי המוקדם שלה, לא תוגש לבדיקה ולדיון בפניה. הועדה תהיה רשאית, על פי שיקול 
      דעתה, לפסול הצעות אשר חורגות מהאומדן בסביבות 25% ±.
13. ביה"ח לא ישא בכל אחריות לכל הוצאה ו/ או נזק שיגרמו למציע בקשר עם הכנת המכרז 
       ו/ או הגשתו ו/ או אי זכייתו, ו/ או ביטולו.
14.  א. תקופת ההתקשרות היא לשנה ,ביה"ח יהא רשאי להאריך את ההתקשרות לתקופות   
             נוספות, וכן יהא רשאי להגדיל או להקטין את הכמויות בגבולות של 30%±.
ב. היה והתברר תוך כדי שימוש במערכת אולטרסאונד ניידת עד שלושה חודשים  
     מהתחלת השימוש בה, במיוחד לגבי מערכת שטרם נצבר ניסיון בהפעלתה בבית 
     החולים, כי אינה עונה על מלוא הצרכים, יהיה רשאי ביה"ח להפסיק את ההתקשרות 
     עם המציע  תוך מתן הודעה של שבוע מראש ולהתקשר עם המציע שהצעתו היתה 
     הבאה בתור מבין המשתתפים במכרז.

15. בבחירת ההצעה אנו רשאים לקבל את ההצעה המעניקה את מירב היתרונות למזמין 
      כאמור בתקנה 22 לתקנות חוק חובת המכרזים. כלומר, ועדת המכרזים רשאית לבחור 
      ספק/ספקים שיקבלו את הניקוד הגבוה ביותר לאחר שקלול הניקוד שיקבלו על סמך 
      מרכיבי אמות המידה הנ"ל: 
א. התאמת מערכת אולטרסאונד ניידת לצרכי ביה"ח המהווים 30% להלן הפרמטרים:
· איכות התמונה                                                     -  24%
· נוחות הפעלה- (הנדסת אנוש מתקדמת, ארגונומיה משופרת, קיצורי הליכי בדיקה תוך שימוש באוטומציה וכו'                      – 6%
2. מחיר – 70% מהציון הסופי.


                                סה"כ  100
16.א. ועדת המכרזים החליטה לשמור לעצמה את הזכות ולנהל משא ומתן עם המתמודדים   
          במכרז שהצעותיהם נמצאו מתאימות וזאת הואיל וההתקשרות הינה מסוג       
          ההתקשרויות  המנויות בסעיף 7 א' לתקנות חובת מכרזים.
ב. המשא ומתן יתקיים בהתאם לאמור בתקנה 7(א)7 או 7(א)1. 
17. כל שינוי או תוספת שיעשו במסמכי המכרז, או כל הסתייגות לגביהם בין ע"י תוספת בגוף 
      המסמכים ובין במכתב לוואי או כל דרך אחרת לא יובאו בחשבון בעת הדיון על ההצעה, 
      כאילו לא נכתבו, הדבר אף עלול לגרום לפסילתה של ההצעה.
      (הערות או תוספות לא תילקחנה בחשבון ע"י הועדה גם באם לא תיפסל ההצעה).
18. המציע לא יהיה רשאי להמחות כל זכות או חיוב על פי מכרז זה לאחר ללא קבלת הסכמה 
      בכתב מהמזמין / ביה"ח.
19. מוסכם כי בהתקיים אחד המקרים להלן, יהיה רשאי המרכז הרפואי ת"א, להפסיק 
      ההתקשרות עם מציע ההצעה ו/או הזוכה במכרז:

א. הוגשה בקשה לפרוק או כינוס נכסים נגד החברה.

ב. הוטלו עיקולים או שעבודים על נכסי החברה, העלולים לפגוע בתפקודה של החברה.

ג. בוטלו אישורים ממשרדי הממשלה, מכון התקנים משרד הבריאות או משרד התעשייה 
    והמסחר.
20. כל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ויש לראותם כמשלימים 
      זה את זה, אולם בכל מקרה של ניגוד בין תנאי כלשהו מתנאים כלליים אלה לבין תנאי 
      מתנאים מיוחדים, כוחו של המיוחד עדיף על כוחו של תנאי כללי.
21. המציע  מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.
 המציע  יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.
     22.  ניתן לפנות בשאלות\הבהרות עד  לתאריך  21.6.12 ליחידת המכרזים בטלפון            
             מס': 6974883- 03 בפקס: 03-6974666.

נספח ב' – חלק א' 

טופס הגשת הצעה

תאריך:________

לכבוד

ועדת מכרזים של המרכז הרפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי

רח' ויצמן 6

תל אביב 64239

א.נ.,

הנדון: מכרז מס' 12801
במרכז הרפואי ע"ש סוראסקי – בי"ח איכילוב

1. אני הח"מ מגיש בזה את הצעתי בצרוף כל מסמכי המכרז הנלווים כשהם חתומים וזאת לאחר שעיינתי בכל המסמכים ומצהיר כי אני מסכים לכל תנאי המכרז, הסכם והנספחים ומתחייב בזה למלא אחר כל התנאים והדרישות המפורטים בהם.


2. הנני מצהיר שקבלתי, במידה ובקשתי, את כל ההסברים בכל הקשור למכרז.


3. אם אזכה במכרז הנ"ל, הנני מתחייב לעמוד לרשותכם ולספק את הפריטים שבנדון עפ"י כל תנאי המכרז המפורטים בכל הטפסים ומסמכי המכרז, לשביעות רצונכם המלאה וזאת בתמורה שמפורטת בהצעת המחיר או במחיר נמוך מכך כפי שיוסכם בין הצדדים.


4. הנני מתחייב לחתום על ההסכם המצ"ב, ומסכים שכל המסמכים המצורפים למכרז מהווים חלק בלתי נפרד ממנו ומשלימים זה את זה. בכל מקרה של נגוד בין תנאי כלשהו בתנאים הכלליים לבין תנאי כלשהו בתנאים המיוחדים, תנאי מיוחד יגבר על תנאי כללי.
5. במידה ואזכה במכרז תועבר ערבות צמודה בגובה 5% מההיקף הכספי של מכרז זה כולל מע"מ, וזאת להבטחת קיום התחייבויותיי עפ"י מסמכי המכרז, בתוקף עד 60 יום מתום תקופת ההתקשרות (להלן: "ערבות הביצוע").
6. הצעת המחיר חייבת להינתן על גבי טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין בטבלה שהוכנה ע"י המזמין בלבד. 
7. ידוע לי שאי מלוי ו/או צרוף מסמך כלשהו ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכי המכרז ו/או חתימה על מסמך כלשהו כנדרש, עלולים לגרום לפסילת הצעתי –
מצ"ב המסמכים הבאים כנדרש בתנאי המכרז:


	(
	טופס הגשת הצעה (הנ"ל)
והצעת מחיר 
	-     נספח ב' – חלק א' – חתום 

-     נספח ב' –חלק ב'(1) +חלק ב'(2)+תנאים מיוחדים-חתום.

	(
	מפרט טכני                                   
	-     נספח ג' – חתום.

	(
	התחייבות המציע
	-     נספח ד' – חתום. 

	(
	אישור הגורם המוסמך על הדגמה
	-     נספח ה' – חתום.

	(
	תשקיף משתתף
	-     נספח ו'-  חתום.

	(
	הסכם  
	-     נספח ז'  – חתום.  

	(
	אישורים הנדרשים על פי חוק עסקאות גופים צבורים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס התשל"ו 1976) (5).

	(
	צרוף אשור אמ"ר בר תוקף המבוסס על תקן FDA ו/או CE או אישור שהוגשו כל המסמכים לקבלת אישור אמ"ר.

	(
	אישור רו"ח או עו"ד שהחברה אינה נמצאת בהליכי פירוק ופשיטת רגל.

	(
	אישור "טובין מתוצרת הארץ".

	(
	צילום הקבלה ע"ס 400 ₪ עבור רכישת מסמכי המכרז.


________________





     __________________

        שם החברה






       חתימת המציע וחותמת
תאריך:________

חלק ב' (1)

הצעת מחיר מהמלאי לרכישת מערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM לשימוש ביחידה לטיפול נמרץ
מכרז מס' 12801
מצ"ב נספח ג' המפרט את הדרישות והמפרט הטכני הנדרשים.

המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' ולפי כל תנאי המכרז מחיר יחידה וסה"כ לגבי הפריטים המוצעים על ידו.
ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז. 

· הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.
	מס'
	שם הפריט
	מק"ט

יצרן
	יח'

מידה
	כמות
	מטבע
	מחיר יחידה
	סה"כ

	1
	מערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM
	
	
	1
	
	
	

	2
	* כאופציה: תוכנה וחומרה לביצוע הביופסיות
	
	
	
	
	
	


הערות: 

1. כאופציה: במידה וקיים יש להציע.
2. מחיר המערכת יכלול מכירה, אספקה, התקנה ואחריות מלאה לשנתיים לפחות ממועד "קבלת המערכת" (לאחר הרצתה). כמו כן יכלול המחיר את כל שדרוגי התוכנה שיפתח יצרן המערכת בתקופה הנ"ל.( כנדרש בנספח ג' סגיף 28 )
3. יש לצרף אישור אמ"ר או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן CE ו/או FDA.
4. להצעת המחיר יש לצרף חומר נילווה מטעם היצרן להבהרת ביצועי המערכת ולהוכחת קיום דרישות האפיון.( פרוספקטים, נתונים טכניים, תוכנות הדגמה וכו')
5. המחיר כולל אחריות מלאה ל- 24 חודשים.
6. יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
ח.   ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז, כמו 
       כן תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.
שם החברה: (הסוכן) ________________ 

שם היצרן: (הספק) _____________

הכתובת: ________________________

הכתובת: ___________________

טלפון ופקס: _____________________

טלפון ופקס: _________________

איש קשר: _______________________
דואר אלקטרוני: ___________________

 תנאים מיוחדים: 
1.   תנאי האספקה: ממלאי הספק: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
2.   לידיעת המשתתפים במכרז: 
         ביום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות הקיימים           
        מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי 
       שנקבעו ביום ההמרה.    
3. מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (בי"ח איכילוב). הובלה ופריקה על חשבון הספק.      
4. תנאי תשלום: שוטף + 90 מיום הגשת החשבונית.                                            לא תתקבל חשבונית ולא ישולם תשלום לכל גורם שאיננו הגורם שהשתתף במכרז והזוכה בו.
5. מועד האספקה: תוך 30 יום מיום ההזמנה. 
1. עבור כל יום פיגור במועד האספקה ישלם המציע למזמין דמי פיגור מוסכמים בגובה של 0.25% מערך ההזמנה ליום, אלא אם כן שוכנעה ועדת המכרזים שהפיגור נבע מסיבות שאינן תלויות במציע.
2. בפיגור שאינו סביר המזמין רשאי לבטל את ההזמנה ולרכוש המוצרים מספק חלופי.
6. הספק מתחייב לספק את השרות/הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.
7.  הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין. על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין להתנות  מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
8.  על המציע לציין באם הינו יצרן מקומי. תינתן עדיפות של עד 15% ליצרן מקומי.
9.  "טובין מתוצרת הארץ" - הכוונה לטובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה;יש לצרף אישור מרואה חשבון המאשר זאת.
10.  אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטים אחרים לגבי טיב הציוד.
נא לצרף המסמכים המצורפים.
11. לא סופקו המוצרים ו\או סופקו מוצרים שאינם בהתאם לדרישות המפרט ועקב כך ההזמנה בוטלה ע"י המזמין תכולנה על המציע כל ההוצאות שנבעו מהצורך בהזמנה מספק חלופי.

12. למזמין זכות קיזוז דמי הפיגורים מהתשלומים המגיעים למציע.
שם הספק ותפקידו:___________            חתימה:__________                   תאריך:________
תאריך:______

חלק ב' (2)

הצעת מחיר ביבוא ישיר לרכישת מערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM לשימוש ביחידה לטיפול נמרץ
מכרז מס' 12801
מצ"ב נספח ג' המפרט את הדרישות והמפרט הטכני הנדרשים.

המציע חייב למלא ע"ג חלק ב' מחיר יחידה לגבי הפריטים המוצעים על ידו.
ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיע על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא טופס ב(1) או ב(2) לפי העניין ייחשב שלא ענה על המכרז. 

· הצעות נוספות ניתן להוסיף בנספח נפרד, אולם הם לא יילקחו בהשוואת המחירים.
	מס'
	שם הפריט
	מק"ט

יצרן
	יח'

מידה
	כמות
	מטבע
	מחיר יחידה
	סה"כ

	1
	מערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM
	
	
	1
	
	
	

	2
	* כאופציה: תוכנה וחומרה לביצוע הביופסיות
	
	
	
	
	
	


הערות: 

7. כאופציה: במידה וקיים יש להציע.
8. מחיר המערכת יכלול מכירה, אספקה, התקנה ואחריות מלאה לשנתיים לפחות ממועד "קבלת המערכת" (לאחר הרצתה). כמו כן יכלול המחיר את כל שדרוגי התוכנה שיפתח יצרן המערכת בתקופה הנ"ל.( כנדרש בנספח ג' סעיף 28 )
9. יש לצרף אישור אמ"ר או הגשת אסמכתא לבקשה לאמ"ר המבוססת על תקן CE ו/או FDA.
10. להצעת המחיר יש לצרף חומר נילווה מטעם היצרן להבהרת ביצועי המערכת ולהוכחת קיום דרישות האפיון.( פרוספקטים, נתונים טכניים, תוכנות הדגמה וכו')
11. המחיר כולל אחריות מלאה ל- 24 חודשים.
12. יש להגיש הצעת מחיר מיצרן אשר אושר ע"י הגורמים המקצועיים במרת"א.
ח.   ש.ר.א.ל לא תהיה רשאית להגיש הצעה מטעם חברה אשר ניגשת בעצמה למכרז, כמו 
       כן תהיה רשאית להגיש הצעה אחת בלבד.
וכן חובה למלא את מלוא הפרטים הנדרשים. הצעתו של ספק אשר לא ימלא את כל הנתונים הנדרשים עלולה להיפסל ע"י ועדת המכרזים או שתהיה ועדת המכרזים רשאית לקבוע העלויות על פי מיטב הבנתה והספק יחשב כמסכים לקביעה וזאת על מנת שניתן יהיה להשוות ההצעות על בסיס משותף.
ככלל מעדיפה ועדת המכרזים רכישה מהמלאי, בנסיבות מסוימות יתכן ותחליט הועדה על רכש מיבוא ועל כן יש למלא את נספח היבוא על מנת לאפשר לועדה לקבל החלטה כשכל הנתונים נמצאים בפניה.
שם החברה: (הסוכן)____________________

שם היצרן: (הספק)_____________

הכתובת: ____________________________

הכתובת:____________________

טלפון ו-FAX: ________________________

טלפון ו-FAX:________________

איש קשר: ___________________________

נמל המשלוח:_________________

דואר אלקטרוני: _______________________  
משקל המשלוח:_______________

נפח הטובין:__________________
תנאים מיוחדים:
1. תנאי האספקה: מחיר במטבע זר/בשקלים ללא מע"מ.
2.  לידיעת המשתתפים במכרז: 
          יום פתיחת המעטפות מומר מטבע החוץ לש"ח עפ"י ערכי המטבעות  הקיימים 
           באותו יום. 

           מרגע זה לצורך קבלת ההחלטה ההשוואה היא על בסיס המחירים בשקלים כפי 
           שנקבעו ביום ההמרה.               
3.   תנאי האספקה: בחו"ל.
      חובה לציין את משקל ונפח הטובין וכן את שמו ומענו של היצרן בחו"ל ולמלא כל    
       הפרטים בתנאי רכישה ועלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר.
4.   מקום האספקה: מרכז רפואי תל אביב (איכילוב) מחסן משקי.

5.  מועד האספקה: יש לציין את מועד האספקה האפשרי הקרוב ביותר למועד פרסום 
     מכרז זה, אך לא יאוחר מ - 60 יום.
6. הספק מתחייב לספק את השרות/ הטובין בכל עת, לרבות בשעת חרום.
    הספק יהיה חייב להוכיח את היערכותו למילוי דרישה זו אם יתבקש ע"י המזמין.

7.  על המציע לציין המחירים הנמוכים ביותר שביכולתו להציע לפריט ולסה"כ, אין התנות 
     מתן הנחה בהיקף רכישה מסוים.
8.  תשלום: .D.A.C .


9. אם להצעה מצורפים קטלוגים ומסמכים רלוונטים אחרים לגבי טיב הציוד נא לצרף את   
    המסמכים המצורפים:

שם הספק ותפקידו:_______________   חתימה:_____________   תאריך:____________

תנאי רכישה לעלויות משוערות לרכש ביבוא ישיר

מכרז מס ______________ 





תאריך __________ 

חלק א' נתוני הצעה
1. נפח כולל למשלוח ( כולל אריזה ):
                        ________________________________

2. משקל כולל למשלוח ( כולל אריזה ) :
          ________________________________


3. מס' היחידות :

                                        ________________________________

  

4. מס' האריזות:


                         ________________________________



 

5. תנאי רכישה; FOB;EX-PACTORY;CIF – אחר:____________________________

6. כתובת מוצא המשלוח:

                             ________________________________

7. תנאי תשלום: C.A.D ; L/C ; אחר:
                ________________________________


8. מקור הטובין:



             __________________________________    



 

9. אופי הטובין (רדיואקטיבי, מסוכן, קירור, רגיל ):________________________________         









חתימה _____________
חלק ב' עלויות יבוא משוערות









תאריך _________________ 

1. משלוח אווירי/ ימי/ דואר חבילות/שליחים 

2.  מס' קונטיינרים '40 /'20                                         __________________

3.  עלויות יבוא משוערות

         הובלה, עמילות מכס, עמלת בנק 

__________________

         מיסי מכס




__________________ 

         סה"כ עלויות יבוא למשלוח  


__________________ 

          סה"כ עלויות יבוא ליחידה


__________________









 חתימה _______________  .
נספח ג'

מפרט טכני ודרישות למערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM לשימוש ביחידה לטיפול נמרץ כללי בבית חולים איכילוב 

מכרז מס' 12801
אפיון זה מתייחס למערכת אולטרסאונד (US) ניידת, דופלר צבע, רב שימושית ברמת PREMIUM. המערכת צריכה להתאים לבדיקות בטן, כלי דם, small parts, אקו לב ואקו לב תוך ושטי (TEE) האופייניות המתבצעות במיטת הנבדק ביחידה לטיפול נמרץ במרכז רפואי איכילוב.

המערכת תהיה בעלת טכנולוגיה מתקדמת עם גמישות מערכתית לצורכי הרחבה בעתיד והתאמה לשימושים עתידיים, בעלת ארכיטקטורה פתוחה כך שעדכוני תוכנה, מדידות ושיפורים נוספים יוכלו להתבצע בעתיד ללא כל בעיה. המערכת, כולל כל מרכיביה, תענה ותתאים לכל דרישות התקנים האמריקאיים, האירופאים והישראלים המקובלים ובין השאר בנושאי בטיחות, הגנה מקרינה חשמל ועוד. בכל מקרה תוצע מערכת אולטרסאונד ניידת מדור מתקדם המוגדרת כ- PREMIUM.

פרטי האפיון: הדרישות ממערכת ה-US הניידת:

1. מערכת עיבוד התמונה: מערכת עיבוד התמונה תהיה דיגיטאלית.
2. ערוצים דיגיטאליים: המערכת תכלול לפחות 17,000 ערוצים דיגיטאליים. (DIGITAL CHANNELS).
3. טווח דינאמי:  המערכת תאפשר עבודה בתחום Dynamic range של  150 DB ומעלה.
4. המערכת חייבת לתמוך בכל האפליקציות המצוינות:
· Abdominal
· Small parts and superficial 

· Musculoskeletal
· Vascular (cerebrovascular, peripheral, abdominal, and interventional) 

· Transcranial Doppler 

· Adult echocardiography
· Transesophageal echocardiography
· Emergency medicine 
· Critical care
5. מתמרים\טווח תדרים : 
1. למערכת תהיה אפשרות חיבור של 3 מתמרים בו זמנית, ללא צורך בהחלפת המחברים.
2.  מתמרים יאפשרו עבודה בתצורה בה השידור והקליטה מתבצעים בכל טווח התדרים של המתמר בזמן אמיתי.
3. הבחירה בין המתמרים המחוברים תהיה בלחיצת כפתור אחד בלבד.
             עם המערכת יש לספק  מתמרים על פי התיאור שלהלן:

4. מתמר CONVEX לבדיקות בטן – יצוין טווח תדרים.

5. מתמר LINEAR לבדיקות ,  Musculosceletal ,Small partsוכלי דם – יצוין טווח תדרים.
6. מתמר PHASED ARRAY לבדיקות אקו  – יצוין טווח תדרים.
· כמו כן, המערכת חייבת לתמוך במתמרים TEE

6. Real Time Compound Imaging – המערכת חייבת לכלול פונקציה זו עם מינימום של 8 
                         זוויות סריקה בזמן אמיתי.
7. אמצעים לשיפור תמונה: יש לציין במפורש טכנולוגיות ייחודיות התורמות לשיפור התמונה, חידוד ובידול ממצאים פתולוגיים 

8. Tissue Harmonic Imaging –  יהיה פעיל על כל המתמרים תוך כדי שילוב עם אמצעים אחרים לשיפור תמונה.
9. אוטומטיזציה של תהליכים: יש לציין פונקציות המאפשרות בלחיצת כפתור אחד שיפור אוטומטי ואופטימיזציה של התמונה, דבר החוסך זמן מצד הבודק. 
בכל מקרה, פונקציה זו תהיה פעילה במצבי עבודה הכוללים: 2D, COLOR, DOPPLER
10. דופלר צבע (COLOR DOPPLER): המערכת תכלול הצגת זרימה בצבע עם התאמה אוטומטית של תדרי הצבע בהתייחס לאזור העניין (קופסית צבע ROI).
כמו כן, המערכת תכלול POWER DOPPLER MODE, כולל אפשרות של הצגת כווני זרימה במצב עבודה זה (Directional Power Doppler) . פעולות כגון שינוי גודל ומיקום החלון ושאר פעולות העיבוד והבקרה הסטנדרטיות ייושמו גם ב- POWER COLOR MODE.

11. תצורת דופלר: המערכת תכלול דופלר PW וכן דופלר CW. הספק יפרט אפשרויות ההצגה על המסך בעבודה עם דופלר.
12. תכונת ZOOM: המערכת תכלול אפשרות של .HD ZOOM

13. FRAME RATE – מערכת תהיה מסוגלת להפיק עד 750 מסגרות לשנייה (frames per second).
14. פונקצית LIVE COMPARE - המערכת תכלול פונקציה של השוואת בדיקות, ובה לבודק יש אפשרות להוציא מתוך הזיכרון של המערכת תמונות מבדיקות קודמות של חולה ולהשוות אותם עם בדיקה נוכחית. הדבר יעשה על ידי הצגת שתי תמונות (קודמת ונוכחית) על המסך בו זמנית.
15. Post Processing Data- המכשיר יכלול אפשרות לשנות פרמטרים שונים של תמונה, לאחר שנלכדה  ((Gain, TGC, Dynamic Range, Zoom, Color Compare , ובכך לחסוך בצורך של ביצוע בדיקות חוזרות.
16. מוניטור: גודל המסך יהיה לפחות "15. יש לציין את רזולוציית המסך יחד עם  זוויות צפייה בו. המסך צריך לכלול התאמה אוטומטית של בהירות המסך בהתאם לסביבת העבודה. (חשוב ביותר לעבודה במחלקה). מסכים אשר כוללים טכנולוגיית LED Backlight יהוו יתרון.

17. מדידות דו"חות ותיקי עבודה: כל המדידות, ידניות ואוטומטיות, והדו"חות, לרבות דפי ותיקי עבודה לבדיקות שצוינו לעיל, יהיו כלולים במערכת.  

18. הפעלה, בקרה ומידות: יחידת ההפעלה תהיה נוחה ופשוטה לשימוש. יצוין עיקרון ההפעלה הכללי (לחצנים ייעודיים וכו'). יש לציין את מידות המכשיר: רוחב, עומק, גובה ומשקל. המערכת צריכה להתאים לעבודה בתנאי טמפרטורה ולחות באתר המיועד. המערכת צריכה להתאים לעבודה במתח ובתדר הרשת בישראל. המציע יציין במפורש נתוני קו הזנה למערכת.
19. מערכת ניהול נבדקים:  מערכת הניהול האדמיניסטרטיבית של המידע אודות הנבדקים תכיל לכל המעט את הפרטים הבאים: שם משפחה ושם פרטי, תאריך לידה, מספר זהות, ומין הנבדק. המערכת תאפשר קבלת הנתונים הנ"ל ובחירת הנבדק מתוך רשימת הנבדקים הקיימת ב-HIS, והוקלדה מראש ע"י פקידת הקבלה ב-HIS, תוכנה של MWL. המערכת תאפשר קישוריות מליאה למערכת HIS. כמו כן המערכת תאפשר קבלה ממערכת ה-HIS או ה-PACS מספר ייחודי לכל בדיקה = ACCESSION NUMBER. על המציע לוודא התאמה מליאה בין המערכת המוצעת לבין מערכת ה-HIS. המערכת צריכה לכלול תכונה של MWL : Modality Work List. המציע חייב להציע מערכת ניהול נבדקים נוספת, כמו הקלדה ישירה למערכת, בלתי תלויות במערכת HIS במקרה של תקלה במערכת זו. רצוי שהמערכת תאפשר ביצוע בדיקה ושמירת תמונות גם ללא הכנסת פרטי הנבדק, עם יכולת לעשות זאת בתום הבדיקה.

20. חיבור לרשת ו-PACS:  המערכת חייבת לאחסן ולשלוח  תמונות ומידע בתקן  DICOM III לרשת ה -PACS ב-ON LINE ו – OFF LINE. לאחר משלוח תמונה לרשת, יישאר עותק מהמידע שנשלח אל הרשת על גבי דיסק קשיח של תחנת העבודה שבאתר. יש להגדיר את כמות הזיכרון הקיימת וכמה צילומים ניתן לשמור בדיסק התחנה. DICOM CONFORMANCE STATEMENT תצורף להצעת המחיר עבור המערכת המוצעת. במידת הצורך, יוצעו תחנת עבודה וממשקים חיצוניים תוך פירוט אפשרויות העבודה והחיבור לרשת ול-PACS. על המציע לוודא קישוריות למערכת PACS מתוצרת GE המותקנת במרכז הרפואי. במידה וקיימת אופציה של קישור באמצעות רשת אלחוטית חובה להציעה.
21. תנאים נוספים לממשק DICOM: על ספק הציוד להעביר, בנוסף לנתונים הגולמיים גם פרמטרים ותיקונים מחושבים על מנת לאפשר הצגה ואחסון "תמונה באיכות דיאגנוסטית מוכנה לפענוח". בנוסף, תקשורת ה-DICOM תכלול לפחות את המרכיבים הבאים: DICOM 3.0 Ethernet connection, DICOM 3.0 Network Interface, DICOM Storage Class, Storage Commitment Class, 10/100 MB/s Ethernet, DICOM Worklist  Modality. Worklist SCU - Fill image from worklist, DICOM print, DICOM MPPS (Modality Procedure Performed Step), DICOM CD-RW.

22. אמצעי תיעוד וממשקים:  המערכת חייבת לכלול אמצעי תיעוד דיגיטאלי מובנה. יש לפרט את נפח הזיכרון הפנימי הקיים במערכת המוצעת. המכשיר צריך לכלול צורב CD/DVD מובנה וכניסות USB.
23. אביזרי עזר: המערכות יכללו את אביזרי העזר המקובלים בשימוש ב-US כחלק מהצעת כלל הציוד.
24. זמן סוללה: יש להגדיר במפורש משך זמן המתנה ומשך זמן עבודה עם סוללת במערכת ללא חיבור לרשת החשמל. בכל מקרה, זמן עבודה מינימאלי עם סוללה יהיה 45 דקות. 
25. זמן הפעלה: יש להגדיר במפורש את הזמן שלוקח מרגע הדלקת המכשיר עד לעליית התוכנה של המערכת לצורך לתחילת ביצוע הבדיקה בפועל.

26. שרות ותמיכה מקצועית: שרות טכני ותמיכה תפעולית ע"י המציע מהווים תנאי הכרחי לרכישת המערכת המוצעת. המציע יתחייב כי יש לו ידע, היכולת המקצועית, המומחיות והצוות הטכני לתחזק, לתת שרות שוטף לכל השנה למערכת מן הסוג המוצע במכרז זה. המציע יצהיר ויתחייב כי יהיה לו מלאי חלקים וחלקי חילוף על פי המלצת היצרן, אותה עליו לצרף להצעתו וכי הוא מסוגל לתת שרות ותיקונים על פי הוראות היצרן. המציע ימציא מראש לבית החולים מספרי טלפון של טכנאים מטעמו שיהיו נכונים לקריאה בין השעות 17.00 עד ל – 08.00 בשאר השעות הפנייה תהיה לחברה. כמו כן החברה תמציא לבית החולים מספר טלפון בו ניתן יהיה להשאיר הודעות במשך 24 שעות ובמשך כל ימות השנה, לרבות שבתות וחגים בקשר לתקלות וקלקולים במערכת. המציע יתחייב כי פרק הזמן שבין קבלת קריאת השירות ובין התייצבות איש השרות באתר, לא יעלה על ארבע שעות. 
27. חומר טכני ונספחים: להצעת המחיר יש לצרף חומר נילווה מטעם היצרן להבהרת ביצועי המערכת ולהוכחת קיום דרישות האפיון. (פרוספקטים, נתונים טכניים, תוכנות הדגמה וכיוצא בזה). 

28. מחיר המערכת: יכלול מכירה, אספקה, התקנה ואחריות מלאה לשנתיים לפחות ממועד "קבלת המערכת" (לאחר הרצתה). כמו כן יכלול המחיר את כל שדרוגי התוכנה שיפתח יצרן המערכת בתקופה הנ"ל.
על היצרן להגדיר את ה -  F.B.T.M. (MEAN TIME BEFORE FAILURE)  של המערכת כחלק מדרישות המכרז.

האחריות המליאה לשנתיים תכלול ביצוע כל התיקונים הנדרשים, אספקת חלקי חילוף וכן שעות העבודה של העובדים המתקנים את הציוד. 

כל המחירים יכללו הדרכת צוות ביה"ח בהפעלה ויישומים של כל חלקי המערכת כפי שידרשו מעת לעת במשך כל תקופת ההתקנה, ההרצה והאחריות. 

29. האתר: על המציע לקחת בחשבון כי המערכת מיועדת לבצוע בדיקות במחלקות ביה"ח (ולהלן  האתר) וכן בזמן אירוע רב נפגעים, ועל כן המערכת צריכה להיות קומפקטית ובעל ניידות גבוהה. המציע ימציא למזמין  מפרטים ונתונים מדויקים הדרושים לצורך תפעול המערכת המוצעת על ידו. דרושים ביצועים גבוהים לסוג הבדיקות הנדרש. כ"כ יספק לביה"ח דרישות היצרן בכתב, בתחומי הספקת החשמל, מיזוג האוויר, תקשורת מחשבים וכו'.
30. תכונות מיוחדות:  יצוינו בפירוט בצרוף חומר טכני רלבנטי מהספק ובמידה וימצאו שימושיות ומועילות ייחשבו כיתרון. 
31. הכשרת הצוות: המציע ידאג להכשיר רופא ושני רנטגנאים של ביה"ח באתר בו מותקן ציוד דומה למוצע, על מנת שיוכלו להפעיל הציוד באופן עצמאי על כל האפשרויות הקיימות בו. משך תקופת ההכשרה הדרושה על פי שיקול דעת מנהל אגף הדימות.
32. כל המרכיבים הנ"ל מהווים יחידה אחת שלימה שתאפשר בצוע כל הבדיקות המוגדרת בפתיח  לאפיון זה. על המציע מוטלת האחריות להציע מערכת שלימה כנדרש בפתיח ובאפיון לרבות יחידות אביזרים מובנים, תוכנות וכו' החיוניים לתפקוד המלא הנדרש, ואפילו לא צוינו במפורש באפיון. בכל מקרה תוצענה רק מערכות איכותיות. היות ומדובר בציוד מסובך ומורכב ביותר מבחינה טכנולוגית, על המציע מוטלת האחריות להגיש הצעה העונה לדרישות הכלליות ולאפיון הנדרש. מכיוון ועלול להיות מצב בו בשלב העיון בהצעות, בבדיקתן ובעריכת ההזמנה, המזמין לא יהיה מסוגל לעמוד במדויק על משמעותם המלאה של כל פרטי ההצעה על כן מובהר בזאת כי היה ובמשך תקופת האחריות יתברר כי המערכת לא עומדת בדרישות האפיון תהיה חובת היצרן להביא, על חשבונו, את כל הציוד לרמת הבצועים הנדרשים במפרט זה. יודגש כי דרישות מפרט  זה תקפות גם אם ההצעה לא התאימה מלכתחילה לאפיון ובעת בדיקת ההצעה לא עמדו בודקי ההצעה על אי התאמה זו. כמו כן במקרה של חריגה משמעותית מהאפיון נשמרת הזכות לדרוש מהמציע פיצויים בגין הנזק שיגרם כתוצאה מליקויים בביצועי המערכות.
33. בנפרד יסופקו נהלים לתחזוקה מונעת ובדיקה תקופתית הן ברמת המשתמש והן לצוות  טכני.
10. אחריות מלאה ל-24 חודשים
נספח ד' 
התחייבות המציע

הריני מתחייב בזאת:

1. לספק את הציוד בהתאם לדרישות ולמפרט הטכני .

2.  ידוע לי שאי עמידה במפרט הטכני ודרישות או חוסר בקבלת אישור הגורמים המקצועיים במרת"א להשתתפותינו במכרז יביא לפסילת הצעתי ו/או אי זכייתי במכרז.
3. לאחריות מלאה ל- 24 חודשים לפחות.
______________                                       ___________________

                          חתימת הספק      


                תאריך
נספח ה'

אישור הגורם המוסמך להדגמה 

הרינו לאשר בזאת כי מערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM  הודגמה  בפנינו / מוכרת לנו ואישרנו השתתפות המציע במכרז מס' 12801.
	מס'
	שם הפריט
	מק"ט

יצרן

	1
	מערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM
	

	2
	* כאופציה: תוכנה וחומרה לביצוע הביופסיות
	


_________________________

               הגורם המאשר במרת"א
נספח ו'
תשקיף משתתף

על המשתתף במכרז למלא התשקיף בהתאם לפרטים שלהלן - 

1.  שם החברה/הגוף המציע/ה - ____________________________________________________________.


2.  אם המציע הוא חברה - מס' החברה (הרשום ברשם החברות) - ____________________________________________________________.


3.  כתובת המציע: _____________________________________________________.


4.  שמות הבעלים: ______________________________ מס' ת.ז.: ___________
 טלפון במשרד: _______________________ מס' פקס: __________________
 טלפון של מנהל החברה (בבית): ______________________________________
 דואר אלקטרוני: __________________________________________
5.  עובדים קבועים (שכירים) המועסקים ע"י החברה/המציע (במועד הגשת ההצעה):

5.1 פירוט הכוח המינהלי _____________________________________________________________     _____________________________________________________________
____________________________________________________________

5.2 פירוט הכוח הביצועי (נא לפרט בהתאם למקצועות) __________________________
      ______________________________________________________________
     _______________________________________________________________

5.3 פירוט הכוח הפיקוחי ____________________________________________________________
     _______________________________________________________________

5.4 פירוט הציוד _____________________________________________________
     _______________________________________________________________
6. פרוט נסיון באספקת מערכת אולטרסאונד ניידת ברמת PREMIUM בעבר (הוכחת תנאי סף 5 ג'):    
	מקום התקנת המערכת 
	
	סוג המכשיר
	
	שם האחראי
	
	מועד התקנת המערכת
	
	כתובת וטל'

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


7.   הננו מצהירים בזה שכל הפרטים דלעיל נכונים וכי כל העובדים המפורטים לעיל עומדים לרשותנו לשם ביצוע הנדרש במכרז.

תאריך: ____________ שם המציע: ________________ חתימת המציע: _____________

נספח ז'
הסכם אספקה ותחזוקה



שנערך ונחתם ביום ________ לחודש _____ 2012




   ב   י   ן 


מדינת ישראל/ מרכז רפואי ת"א ע"ש א. סוראסקי באמצעות מנהליו



המוסמכים, מרח' ויצמן 6 תל-אביב 



(להלן: "בית החולים" ו/או "ביה"ח")









מצד אחד





 ל  ב  י  ן


_________________________ 



_________________________ 



_________________________



(להלן: "החברה")









מצד שני

 והואיל

וביה"ח פרסם מכרז מס' 12801 להלן ("המכרז") לאספקה, התקנה ושירות 
                             למערכת אולטרא סאונד ניידת ברמת PREMIUM לשימוש ביחידה לטיפול נמרץ 
                             כללי שבמרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי על פי  המפרט הטכני והדרישות,  
                             נספח ג' (להלן "המערכת" או "הציוד")

והואיל

והצעת החברה זכתה במכרז לאספקת המערכת או חלק ממנה (כמפורט בהחלטת 

                           ועדת המכרזים);

והואיל 

והחברה מצהירה, כי הינה סוכן מורשה של יצרן המערכת על כל מרכיביה (להלן: 
                           "היצרן");

והואיל 

והחברה מצהירה כי המערכת המוצעת על ידה על כל מרכיביה עומדת בכל 
                           דרישות המפרט.
והואיל 
והחברה מצהירה, כי יש ברשותה כוח אדם אמצעים, ומיומנות וכי היא מסוגלת  ליתן שירות טכני מקצועי למערכת ואחזקתה. החברה מצהירה כי יש בידיה כל האישורים והתקנים הנדרשים להפעלת הציוד וכי יעמדו בדרישות הרשויות לרבות בנושאי בטיחות הגנה מקרינה חשמל ועוד. 

והואיל 
ומסמכי המכרז והצעת החברה מצורפים להסכם כנספחים ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;


לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. 
1.1
המבוא להסכם זה, על כל נספחיו כולל המכרז על נספחיו ונספח 
התחזוקה (נספח ז'), מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.

                          1.2 
כותרות סעיפי ההסכם לא תשמשנה לפרשנות, אלא לנוחיות בלבד.

2. הצהרות החברה
2.1  
החברה מצהירה , כי בהיותה הסוכן המורשה של יצרני המערכת, יש
ויהיו  ברשותה או באפשרותה לספק חלקי חילוף לציוד לתקופה של 10 שנים מאספקת הציוד, וכי יש לה ו/או היא תתקשר עם, מעבדה המצוידת במכשור וכלים המתאימים לתחזוקת הציוד וכן צוות אנשים מיומנים לרבות אנשי מחשוב במידת הצורך לשם מתן השירותים האמורים בהסכם זה ובנספחיו. 

החברה מתחייבת להחליף את המערכת ללא תשלום במערכת מדגם חדש יותר של אותו יצרן במקרה שהיצרן יפסיק לייצר חלקי חילוף במשך עשר שנים לפחות.
החברה תספק לביה"ח ללא תשלום כל שיפור טכנולוגי בתוכנה או בחומרה (במידה ונכללים) או במערכת במשך לפחות שנתיים מתום תקופת האחריות.
2.2  
החברה מצהירה , כי יש לה הידע היכולת המקצועית, המומחיות
והאפשרויות הטכניות, על מנת לקיים את כל התחייבויותיה על פי הסכם זה, לרבות נספחיו בצורה המקצועית והיעילה ביותר ולשביעות רצון ביה"ח. 

2.3       החברה מתחייבת ליתן את השירותים בהתאם להסכם זה, תוך 


הזדקקות לשיטות עבודה בטוחות, לצוות עובדים מיומן ולציוד תקין 

             וכנדרש בדרישות הרשויות הרלבנטיות. 

2.4       החברה מצהירה שיש ביכולתה לספק לבית החולים את המערכת וכל 
      החלקים הנדרשים לבצוע הפעלתה התקינה של המערכת, תוך שבועיים 
      מיום הוצאת הזמנה לזוכה או בכל מועד מאוחר יותר שיקבע 
      ע"י ביה"ח.

2.5        החברה מתחייבת למסור לבית החולים את כל המידע על הציוד  

לרבות כל המידע הנדרש בנספח ג' – (מפרט טכני ודרישות). ולבצע הכשרת עובדי בית החולים על פי דרישות מנהל אגף הדימות.
2.6       החברה מצהירה כי היא מסוגלת לתת שרות ותיקונים למערכת בהתאם 
      לכל דרישות היצרן. החברה תמציא לביה"ח שמות ומספרי טלפון של  
      טכנאיים מטעמו הנכונים למתן שרות בין השעות 8.00- 17.00. השרות 
      חייב להינתן תוך לא יאוחר מ- 4 שעות מקריאת השרות. החברה תספק 
      לביה"ח מספק המוקד הטלפוני להשארת הודעות במשך 24 שעות במשך 
      כל ימות השנה לרבות שבתות וחגים בקשר לתקלות וקלקולים במערכת.
2.7    
החברה מתחייבת להעניק טפול ותחזוקה שוטפים למערכת, בהתאם   
             לאמור בנספח וכי אלו יוענקו ע"י נציגי החברה שרמתם המקצועית 
             מתאימה ואשר הוסמכו ע"י החברה ו/או היצרן לבצע את העבודות 
             הנדרשות.
2.8        בתום תקופת האחריות יהא ביה"ח רשאי, אך לא חייב לקבל מהחברה 
             שרות בתשלום למשך תקופת שרות על פי העקרונות המפורטים בנספח 
             התחזוקה.     
2.9       החברה מתחייבת להחזיק ברשותה ולספק לביה"ח בתשלום מוסכם 

ובהנחה מוסכמת ממחיר המחירון את כל חלקי החילוף הנדרשים להפעלת המערכת במשך תקופה של לפחות 5 שנים מתום תקופת האחריות.
3. תקופת האחריות הינה ל 24 חודש מיום הפעלתה התקינה של המערכת לשביעות רצון ביה"ח, דהיינו, ממצב פעולה מקובל (כאמור בסעיף 4.1) בתקופת האחריות יסופקו כל שרותי התחזוקה וכל החלפים ללא תשלום, ע"ח החברה בלבד.

4. מהות ההתקשרות
4.1  
החברה מתחייבת בזה לספק, להרכיב, להתקין, להפעיל ולהריץ 
             את המערכת בהתאם לתנאי הסכם זה ולנספחים, עפ"י דרישות ביה"ח,  

             ולמסור אותה לביה"ח במצב פעולה מקובל ותקין ועל פי אמות המידה 

             והספציפיקציות של היצרן.

תקופת ההרצה תהיה בת 7 ימים לפחות בליווי נציג הספק. 

מצב פעולה מקובל ( ACCEPTED ) משמעו, אישור בכתב מטעם נציגי ביה"ח, וכי המערכת פועלת לשביעות רצון ביה"ח, לאחר תקופת ההרצה. 

מוסכם בזאת, כי החברה תשלם את כל ההוצאות הכרוכות בהובלת המערכת,  מהמפעל ועד לאתר, וביטוחה בהובלה ועד למועד התקנתה באתר. היה והחברה תספק את המערכת ו/או חלקים מהן באמצעות יבוא מהיצרן (ולא ממלא קיים), תשא החברה גם בהוצאות טעינת הציוד. בנוסף, תשא החברה בהוצאות בכל סוג שהוא הכרוכות בהתקנה והפעלה תקינה של המערכת בבית החולים.
4.2  
עבור ביצוע כל התחייבויות החברה כאמור בהסכם  זה על כל נספחיו, 

מתחייב ביה"ח לשלם את התמורה שתקבע במכרז ובמשא ומתן בעקבותיו בשקלים ובתוספת מע"מ (להלן: "התמורה").

4.3  
מוסכם בזאת, כי התמורה מהווה את המחיר המלא והסופי , אותו
יידרש ביה"ח לשלם לחברה בגין אספקת המערכת, ההתקנה, החבור ,כולל למערכות המחשוב, התקשורת במידה וקיימות והפעלתן עפ"י הסכם זה ומילוי שאר התחייבויות החברה  לרבות בתקופת האחריות בהתאם לאמור בהסכם זה לנספחיו.

להסרת ספק, המחיר כולל גם את כל האביזרים והציוד הנילווה למערכת ואת השרותים והתחזוקה דלהלן:
א. שדרוג התוכנה, התקשורת וגיורם במידה והציוד מכיל מרכיבי 
     מחשוב ו/או תקשורת בהגדרתם לעיל מיד עם שחרורם להפצה של כל 
     שינוי, שיפור או חידוש במשך לפחות שנתיים מתום תקופת 
     האחריות, כולל הדרכת העובדים ככל שיידרש ע"י בית החולים.

ב. הכשרת צוות ביה"ח, לפחות רופא ושני רנטגנאים של ביה"ח 
    באתר בו מותקן ציוד דומה למערכת המוצעת על מנת שיוכלו להפעיל 
    את המערכת, על כל מכלוליה, ואפשרויות פעולתה. משך תקופת 
    ההכשרה הדרושה תהיה על פי שיקול מנהל אגף הדימות של ביה"ח.

ג. הספקת ספרות מלאה לשרות והפעלה.
5. מועדי אספקה: המערכת תימסר  תוך 30 יום  מיום הוצאת הזמנה לזוכה או בכל מועד מאוחר יותר שיקבע ע"י המזמין.
6. התמורה
6.1  במהלך תקופת ההרצה ובתקופת האחריות (שנתיים מתום תקופת ההרצה), יוענקו  
  שירותי התחזוקה כאמור בהסכם זה, ללא תמורה (הן עבודה, הן הדרכה והן חלפים). 
6.2 בתקופת השירות, אם יוזמן שרות בתום תקופת האחריות יינתנו לביה"ח שירותי תחזוקה בתמורה בסך  של ______ ש"ח  לשנה, בתוספת מע"מ.
6.3 התמורה עבור ההזמנה תשולם באופן הבא 15% בהזמנת הציוד, 35% עם האספקה, 30% בתום ההתקנה ו- 20%  לאחר קיבול הציוד.
6.4 החברה תגיש לביה"ח חשבונית מס כדין בצרוף אישור על פטור מניכוי מס במקור.
                    החשבונית תשלום בתנאים של שוטף + 60 יום ממועד הגשתה לגזברות ביה"ח  

                    כשהיא מאושרת לתשלום ע"י מנהל מחלקת האחזקה של ביה"ח.
7. אחריות, ביטוח, אחזקה ושירות

1. אחריות החברה לנזק בתקופות: ההתקנה ההרצה והאחריות
1. מבלי לגרוע מהאמור בכל דין, החברה תהיה אחראית לכל נזק ישיר

לגוף או לנפש שיגרם לביה"ח ו/או לעובדיו ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כלשהו עקב מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או עובדיה ו/או כל מי שפועל מטעמה בקשר ובכל הנובע מביצוע התחייבויות החברה לפי הסכם זה. 

2. מבלי לגרוע מהאמור בהסכם זה, החברה תהיה אחראית לכל נזק ישיר 

לרכוש שיגרם לביה"ח עקב מעשה ו/או מחדל של החברה ו/או עובדיה ו/או כל מי שפועל מטעמה בקשר ובכל הנובע מביצוע התחייבויות הספק לפי הסכם זה.

3. החברה אחראית בלעדית לכל אובדן ו/או נזק לגוף ו/או לרכוש ו/או     לנפש, שיגרמו לחברה, עובדיה לקבלני משנה שלה שלוחיה ולכל מי שפועל בשמה ו/או מטעמה תוך כדי ו/או עקב ו/או בקשר עם ביצוע התחייבויות החברה על פי הסכם זה ו/או בקשר עם הציוד נשוא הסכם זה והוא חייב לפצותם ו/או את התלויים בהם ו/או יורשיהם.
4. מבלי לגרוע מאחריות החברה לפי הסכם זה ו/או לפי כל דין ובמפורש בנוסף לאחריות כאמור, החברה מקבלת על עצמה את הוראות חוק האחריות למוצרים פגומים תש"מ – 1980 , בכל הנוגע לאחריותו של יצרן ו/או יבואן, כאילו היה היצרן ו/או היבואן כמשמעו בחוק האחריות הנ"ל. לעניין זה הסכם זה הינו לטובת צד שלישי – לטובת כל מי שעלות להיפגע ולסבול נזקי גוף כתוצאה מפגם במערכת בהיותו מוצר כמשמעו בחוק האחריות למוצרים פגומים, התש"מ – 1980. 
5. סעיף זה, על סעיפי המשנה שבו, הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או  הפרת תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

2. פיצוי ושיפוי על – ידי הספק
1.                 החברה מתחייבת לנקוט על חשבונה בכל האמצעים הדרושים כדי 

למנוע את הנזקים, האובדן, החבלות והתאונות אשר החברה אחראית 

להם על פי ההסכם ו/או על פי כל דין, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, אלה הנזכרים והפורטים בסעיף 7 א' לעיל.

      2.                 החברה מתחייבת לבוא בנעלי ביה"ח ו/או עובדיו ו/או שלוחיו במידה 

ויתבעו ביחד ו/או לחוד בגין נזקים שהספק אחראי להם על פי הוראות סעיף 7 א' לעיל, אלא אם ביה"ח קבע אחרת, בכתב ומראש.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, מתחייבת החברה לבוא, על חשבונה בנעלי ביה"ח ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל הבא מטעמם, במידה שכולם ו/או אחד מהם ייתבעו בגין נזק כלשהו כאמור בהסכם זה ו/או להיות מוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בכל תביעה כאמור והכול לפי קביעת המנהל ועל פי שיקול דעתו המוחלט.

החברה מצהירה בזאת כי במידה ותוזמן כנתבע נוסף או כצד שלישי בתביעה כנגד ביה"ח ו/או מי מטעמו כאמור, הינה מוותרת מראש על כל התנגדות להזמנה כאמור, ובלבד שאם הוזמנה כדין ולא התייצבה כנתבע נוסף או כצד שלישי כאמור, מסכימה החברה מראש לכל הסדר או 

פשרה אשר ביה"ח ימצא לנכון לעשותו על פי שיקול דעתו המוחלט ולשאת בתשלומם.

3.                החברה מתחייבת לשפות ולפצות באופן מלא ומיד עם קבלת דרישה  
                      בכתב, את ביה"ח ו/או  מי מטעמו בכל סכום אשר יפסק לחובתם ו/או 

                      לחובת מי מהם בקשר לנזקים אשר החברה אחראית להם כאמור בסעיף 

                      7 לעיל, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד , ובלבד שניתנה לחברה 

                      הזדמנות להתגונן בתביעה כאמור או נשלחה אליו הודעת צד ג' באותה  

                      תביעה.

4.               מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אם כתוצאה מפעולה או מעבודה כלשהי של   
                     החברה יוצא כנגד ביה"ח צו מינהלי ו/או שיפוטי המונע השימוש  

                     במערכת או באיזה חלק ממנה, תהיה החברה אחראית לפצות את  

                     הגורמים הנ"ל על כל נזק בין ישיר ובין עקיף, וזאת מבלי לגרוע מחובתה  

                     של החברה לעשות את כל הדרוש ולנקוט בכל ההליכים הדרושים להסרת  

                     הצו ומבלי שהוראה זו תתפרש כמטילה חובה כלשהי לפצות את הספק    

                      בגין הצו הנ"ל, או בגין כל עיכוב שיחול בביצוע העבודה כתוצאה מצו 

                      כנ"ל.

            כמו כן, בכפוף לאמור בסעיף 7 להסכם זה, החברה מתחייבת לפצות  

            ולשפות את ביה"ח ו/או מי מטעמו על כל נזק  וכנגד כל תביעה או דרישה, 

            מכל עילה שהיא שתוגש, אם ומיד כאשר תוגש, על ידי כל אדם, בלי יוצא  

            מן הכלל, נגדם ו/או נגד מי מהם ו/או כנגד כל מי מעובדיהם, שלוחיהם 

            ושלוחיהם, בגין כל תאונה, חבלה או נזק המפורט בסעיף 7 להסכם זה       

            לרבות שכ"ט עו"ד וההוצאות המשפטיות שייגרמו למזמין במלואן. 

5.        מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה בהסכם זה, ביה"ח יהיה רשאי לתקן 

                                בעצמו ו/או באמצעות אחרים את הנזקים שהחברה אחראית לתקנם לפי  

                                הוראות ההסכם על חשבון החברה, לאחר מתן הודעה לחברה, בזמן סביר  

                                מראש ואורכה סבירה לצורך ביצוע התיקון. זאת מבלי לפגוע בהיקף אחריות 

                                החברה ע"פ הסכם זה. והחברה תשא בכל ההוצאות הכרוכות בתיקון הנזקים  

                               האמורים בתוספת 20% הוצאות כלליות של ביה"ח.

6.       כל סכום שהחברה תהיה אחראית לתשלומי לפי הוראות פרק זה,    
      וביה"ח חויב כדין לשלמו, יהיה ביה"ח רשאי , מבלי לגרוע מיתר זכויות 
      על פי סכם זה ו/או על פי כל דין, לגבותו ו/או לנכותו מכל סכום המגיע 
      ו/או שיגיע לחברה מאת ביה"ח בכל זמן שהוא וכן יהיה רשאי לגבותו 
      מהחברה בכל דרך אחרת לרבות על ידי מימוש הערבויות הנזכרות לעיל.

7.       סעיף זה על סעיפי המשנה שבו הינו מעיקרי ההסכם והפרתו ו/או הפרת  
      תנאי מתנאיו תהווה הפרה יסודית של ההסכם.

ג.  ביטוח
החברה מתחייבת לערוך ולהחזיק על חשבונה, בכל התקופות הרלבנטיות 

להסכם זה, את הביטוחים הבאים:

1. 
ביטוח חבות מעבידים בגין כל העובדים המועסקים על ידי החברה 




בגבולות האחריות כמקובל בישראל ו/או לפי שיקול דעתה ובלבד שלא  

יפחתו מסך 1,500,000 דולר לתובע וסך 5,000,000 דולר למקרה ולכל  תקופת ביטוח בת 12 חודשים.

2. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בקשר עם הפעילות נשוא ההסכם 

בגבולות אחריות לפי שיקול דעתה של החברה ובלבד שלא יפחתו 

מסך 1,000,000 דולר ארה"ב למקרה ולכל תקופה בת 12 חודשים.

3. ביטוח אחריות מקצועית בקשר עם הפעילות המקצועית המבוצעת על 

ידי החברה ו/או מטעמה על פי ההסכם, בגבולות אחריות לפי שיקול דעתה של החברה ובלבד שלא יפחתו מסך של 500,000 דולר ארה"ב למקרה וסך 500,000 דולר ארה"ב לכל תקופת ביטוח בת 12 חודשים. הפוליסה תכלול תקופת גילוי מוארכת בת 24 חודשים מהמועד בו תסתיים תקופת הביטוח האחרונה בפוליסה הנערכת על פי דרישות הסכם זה.

4. ביטוח אחריות מוצר בקשר עם המערכות, בגבולות אחריות לפי שיקול  דעתה של החברה ובלבד שלא יפחתו מסך 1,000,000 דולר לתובע ולמקרה ולכל תקופת ביטוח בת 12 חודשים.

הפוליסה תכלול תקופת גילוי מוארכת בת 24 חודשים מהמועד בו תסתיים תקופת הביטוח האחרונה בפוליסה הנערכת על פי דרישות הסכם זה.

5. ביטוח רכוש וביטוח עבודות קבלניות כמפורט באישור על קיום ביטוח קבלן נספח ________.
6. הספק ימסור לבית החולים תוך 14 ימים ממועד ההסכם אישור על קיום

ביטוחים חתום בידי חברת ביטוח, לאישור עריכת הביטוחים הנדרשים על פי סעיף זה.

7. למען הבהירות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ביה"ח יהיה מבוטח 

נוסף על פי הפוליסות, הפוליסות תכלולנה סעיף אחריות צולבת וכן ויתור המבטחים על תביעות תחלוף נגד ביה"ח ו/או מדינת ישראל ו/או עובדיהם ו/או הפועלים מטעמם. הפוליסות לא תהיינה ניתנות לביטול ו/או לשינוי תנאיהן לרעה בתקופת הביטוח, אלא בהודעה מוקדמת שתינתן 60 יום מראש לפי מועד הביטול ו/או השינוי המבוקשים.

8. החברה מתחייבת לקיים בדייקנות את כל דרישות פוליסות הביטוח,

ובכלל זה לשלם את דמי הביטוח במלואם ובמועדם, ולהחזיק את הפוליסות  בתוקף בכל עת ללא הפסקה, במשך כל זמן חלות אחריות החברה על פי ההסכם.

9. המצאת הביטוחים ו/או תיקונם לא יהוו אישור כלשהו מביה"ח על  התאמת הביטוחים ולא יטילו עליו אחריות כלשהי בקשר לכך ו/או לא יהא בכך כדי לצמצם את אחריותה של החברה על פי הסכם זה או על פי כל דין.

10. אי קיום האמור בסעיף זה ועריכת כל הביטוחים בהתאם לקבוע לעיל  למשך מלוא תקופת הביטוח הנדרשת מהווה הפרה היורדת לשורשו של ההסכם והמזכה את המזמין בכל התרופות בגין הפרת ההסכם.
8. הפרות יסודיות ופיצויים

8.1  חוק החוזים (תרופות בשל הפרת הסכם), תשל"א 1970- יחול על הוראות 
        ההסכם.
8.2  מוסכם בזאת כי מבלי לגרוע מכל הוראה בהסכם זה, בכל מקרה בו תופרנה  
       אחת ו/או יותר מהתחייבויות הצדדים אשר הפרתן מהווה הפרה יסודית של  
       ההסכם, כמפורט בהסכם, יהיה הצד הנפגע זכאי לבטל את ההסכם ללא 
       התראה מוקדמת וזאת מבלי לגרוע מיתר זכויותיו על פי ההסכם ו/או על פי כל 
       דין.
8.3  הופר ההסכם על ידי הספק הפרה יסודית, יהיה המזמין רשאי לדרוש מהספק 
       כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש תשלום בגובה סכום הערבות הבנקאית 
       שבידי המזמין. האמור לעיל אינו גורע מיתר זכויות המזמין על פי הוראות 
       ההסכם על נספחיו ו/או הוראות כל דין ומזכותו לפיצויים בסכום גבוה 
       מהסכום האמור.

10. ערבות
10.1 החברה תמציא לבית החולים ערבות בנקאית אוטונומית בסך 5%  מעלות ההתקשרות כולל מע"מ למשך שנתיים + 3 חודשים, הערבות תהיה צמודה למדד המחירים לצרכן המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 
         מבלי לפגוע בזכות ביה"ח לכל סעד על פי כל דין, רשאי ביה"ח לעשות   

         שימוש בערבות זו באם החברה לא תבצע המוטל עליה במסגרת האחריות 

         שנטלה על עצמה עפ"י הסכם זה ו/או תפר התחייבות כלשהי 

         מהתחייבויותיה על פי הסכם זה ונספח התחזוקה, וזאת כדמי נזק קבועים 

         מראש מבלי שיהיה צורך להוכיח כי נגרם נזק כלשהו.
        למען הסר ספק מובהר בזאת, כי אם יגרם לביה"ח נזק העולה על סכום 

        הערבות, לא יהיה בחילוט הערבות כדי לפגוע בזכויות ביה"ח לממש את 

        הסעדים הנוספים שהסכם זה ו/או הדין מקנים לה.

11. 
העדר יחסי עובד ומעביד
הצדדים מצהירים, כי אין בתנאי הסכם זה או ביצועו כדי ליצור יחסי עובד ומעביד בין מי  מהם לבין עובדי הצד האחר וכי כל אחד מהצדדים אחראי כלפי עובדיו הוא.

12. 
שמירת סודיות וזכויות
12.1 
החברה תשמור בסוד כל מידע אשר יגיע אליה בקשר עם הסכם זה, לרבות

פרטים בדבר חולים ו/או מטופלים בביה"ח, ולא תעביר לכל גורם שהוא כל מידע

מכל סוג שהוא שנודע לה כאמור.
12.2       ההחברה מתחייבת להחתים כל עובד וכל נציג מטעמה על טופס שמירת סודיות

בהתאם לאמור בסעיף זה.
12.3       החברה תהיה אחראית בגין כל נזק שיגרם לכל גורם שהוא עקב הפרת חובת 

הסודיות, כאמור בסעיף זה.

13. 
כללי
13.1 
מוסכם ומצהר בין הצדדים, כי החברה הינה "קבלן עצמאי" ותהיה אחראית

ככזאת כלפי ביה"ח ו/או מי מעובדיו ו/או מוזמניו ו/או מאושפזיו ו/או כל אדם או גוף אחר, בהתאם לפקודת הנזיקין ובהתאם לכל דין.

החברה תשלם עבור עצמה את תשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי ו/או כל תשלום אחר שיחול עליה עפ"י דין. החברה תמציא לביה"ח אישור מס הכנסה על פטור מניכוי מס במקור.

13.2 החברה מצהירה, כי היא מבטחת את עצמה ואת עובדיה ו/או מועסקיה ו/או
שלוחיה ו/או כל הקשורים בה לרבות קבלני משנה ו/או ספקים ואת כל הציוד  והמתקנים שתפעיל לצורך ביצוע הסכם זה, בין אם מופעלים ו/או מועסקים על ידה במישרין ובין אם בעקיפין, לרבות ביטוח צד ג', וזאת מפני כל נזק שעלול להיגרם בגין ביצוע הסכם זה, והחברה מתחייבת לשלם את כל הפרמיות והתשלומים בעבור ביטוחים אלה במלואם  ובמועדם.

13.3 
החברה לא תהיה רשאית להעביר את ביצוע התחייבויותיה על פי הסכם זה לכל
גורם אחר ללא הסכמת ביה"ח בכתב ומראש.

13.4
כל שינוי בהסכם זה יעשה בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים.

13.5
על הסכם זה וכל הקשור בו ו/או הנובע ממנו, יחולו דיני מדינת ישראל ובית 

המשפט המוסמך לדון בכל סכסוך הקשור בביצוע הסכם זה לרבות הפרתו ו/או  דרך ביצועו , יהיה בית המשפט בתל-אביב יפו.

13.6      בכל מקרה שאחד הצדדים לא ישתמש בזכויות הנתונות לו לפי הסכם זה או 

הנובעות הימנו, כולן או מקצתן, או שישתהה בהפעלת זכויותיו כנ"ל, לא יחשב הדבר כויתור מצידו על הזכויות הנ"ל, כולן או מקצתן , והוא יהיה זכאי להשתמש בזכויות אלו, כולן או מקצתן, ובכל זמן שימצא לנכון.

13.7 הוראות סעיפים: 3, 2, 4, 5, 6, ו- 7 להסכם זה יחשבו כתנאים עיקריים בהסכם,     
              שהפרתן מהווה הפרה יסודית שלו.

13.8 לצדדים עומדת זכות לקזז כל סכום שהם חייבים אחד למשנהו.

13.9 כל הודעה מכל צד שהוא, הנוגעת להסכם זה, תהיה בכתב בלבד ותשלח במכתב

רשום , מברק או פקסימיליה לכתובות הצדדים כמצוין בהסכם זה. הודעה במכתב רשם תחשב כאילו הגיע ליעדה בתוך 72 שעות ממועד שגורה, ואם שוגרה במברק או בפקסימיליה כאמור, ביום העסקים הראשון שלאחר שגורה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

------------------- 


         
---------------------

                                   החברה 




           ביה"ח 
נספח ח'
הנחיות לגבי הנחות

הרינו מביאים לידיעת המשתתפים במכרז, שבעת בדיקת והכנת לוח השוואת ההצעות שהוגשו 

למכרז, אנו נוהגים על-פי העקרונות הבאים:

א. הנחות/בונוסים הניתנות בהצעות המחיר:

1. אם ניתנת הנחה/בונוס מותנית בגודל הרכישה או בכל דרך אחרת, אין  אנו מתייחסים להנחה/בונוס זו, וכאילו שלא ניתנת כלל.
2. במידה וניתנת הנחת בונוס בכמות שאינה מותנת בהיקף הרכישה או בכל דרך אחרת, הנחת כמות זו תשוקלל למחיר שיהיה מחיר מוסכם וסופי לצורך הרכישה (ביצוע ההזמנות).
ב. כל ההצעות המוגשות במטבע זר, מתורגמות על ידנו לשקלים, לתאריך אחיד.

ג. אנו נהיה רשאים לשנות את היקף העבודה/הכמויות בגבולות של 30%.

נספח ט'
תאריך:________

אשור רואה חשבון המאשר "טובין מתוצרת הארץ"
אני הח"מ __________ רו"ח, בעל ת.ז מס' ___________ מאשר בזאת כדלקמן:

1. אני משמש כרואה חשבון של ______________ (להלן: המציע).

2. קראתי ואני מכיר את תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת הארץ וחובת שיתוף פעולה עסקי) התשנ"ה 1995 (להלן: התקנות).

3. הריני לאשר כי הצעת המציע בהצעתו למכרז מס' ___________ (להלן: המכרז לאספקת הטובין ) __________ (להלן: הטובין) מתייחסת לטובין מתוצרת הארץ כמשמעותו בתקנות.

4. אני מאשר כי הטובין הנ"ל הם " מתוצרת הארץ " – טובין שיוצרו בישראל או באזור בידי יצרן שהוא אזרח ישראל או תושב קבע בישראל, או תאגיד הרשום בישראל, ובלבד שמחיר המרכיב הישראלי בהם מהווה 35% לפחות ממחיר ההצעה. 
__________________          ___________________            ____________________  
במקרה של סתירה בין נוסח המודעה לבין תוכן מסמכי המכרז תינתן עדיפות לאמור במסמכי המכרז.











PAGE  
25

